Техническое задание на поставку в 2020 году
кресел-колясок активного типа   для обеспечения  инвалидов

Определение и назначение.
              Кресло-коляска активного типа - техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014.
Качество, технические, функциональные характеристики для  кресел-колясок.
Кресла-коляски активного типа, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов:
- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-1-2005 «Кресла колесные. Определение статической устойчивости»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-3-2007 «Кресла-коляски. Определение эффективности действия тормозной системы»;
- ГОСТ Р ИСО (ISO)  7176-5-2010 «Кресла-коляски. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-7-2015 «Кресла-коляски. Измерение размеров сидения и колеса»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки»;
- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015) «Кресла-коляски. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-11-2015 «Кресла-коляски.  Испытательные манекены»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-15-2007 «Кресла-коляски. Требования к  документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;
- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

           Наличие и предоставление регистрационных удостоверений на данную продукцию, сертификатов соответствия обязательны, так как все кресла - коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ.

Безопасность кресел-колясок.
        Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок активного типа, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она должна обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». Применяемые для изготовления колясок материалы не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.
              Наружные поверхности кресла-коляски активного типа должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.
              Кресло-коляска активного типа должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок
Кресла-коляски активного типа соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.
Срок предоставления гарантии качества на кресла-коляски активного типа не менее    12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
      Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида - 20 рабочих дней.
Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.
                     Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Комплектность, маркировка, упаковка, отгрузка  кресел-колясок.
              В комплект кресла-колясок активного типа входит инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. В комплект кресла-коляски входит эксплуатационная документация.
              На каждом кресле-коляске находится табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007.
              Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
              В комплект кресла-коляски входит эксплуатационная документация.

Место, условия, объемы и сроки (периоды) поставки.
Место поставки: Республика Татарстан.
Место доставки Товара: Республика Татарстан, по месту нахождения Поставщика, ­­­­­­­­­ или в пунктах выдачи по адресам, указанным Поставщиком.
Период поставки: с даты заключения настоящего Контракта по 30.06.2020 года.

Наименование издения	Технические характеристики изделия	Количество (шт.)
Кресло-коляска активного типа для обеспечения инвалидов	Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице. / Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. / Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции. / Рама должна быть изготовлена из алюминия либо / Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира либо эквивалент. / Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией. / Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 8 см и не более 12 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 3 позиций установки положения колеса. / Вилка должна быть регулируемая по углу наклона не менее 15о. / Вилка поворотного колеса должна иметь возможность установки по горизонтали не менее чем в двух положениях. / В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. / Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. / Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами. / Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). / Спинка должна быть оснащена ремнями, обеспечивающими регулировку натяжения обшивки спинки. / Высота спинки должна быть не менее 35 см. / Спинка должна быть регулируемой по углу наклона на не менее 20о не менее 5-ти положений. / Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. / Подлокотники и грязезащитные щитки кресла-коляски должны быть съемными. / Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее четырех положений на не менее 4 см. Опоры подлокотников должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см. / Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте в диапазоне не менее 12 см не менее семи положений и углу наклона не менее 10о. / Крепления подлокотников должны иметь возможность переустановки по высоте не менее чем в двух положениях. / Опоры подножек должны быть оснащены ремнями-упорами для стоп. / Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 25 позициях: / - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 2 см и сзади в диапазоне не менее 14 см не менее чем в пяти положениях; / - изменение установки задних колес по горизонтали в диапазоне не менее 5 см не менее чем в пяти положениях; / - изменение угла наклона сиденья от не менее минус 5о до не более 15о; / - изменение длины колесной базы не менее чем в четырех положениях в диапазоне не менее 4 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. / Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 3 см. / Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. / Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. / Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 17 кг. / Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 4 типоразмерах. / Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. / Маркировка кресла-коляски должна содержать: / - наименование производителя; / - адрес производителя; / - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); / - дату выпуска (месяц, год); / - артикул модификации кресла-коляски; / - рекомендуемую максимальную массу пользователя. / В комплект поставки должно входить: / - светоотражающие элементы; / - набор инструментов; / - инструкция для пользователя (на русском языке); / - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). / Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.	40
	ИТОГО:	40