Описание объекта закупки

- поставка технических средств реабилитации – cлуховых аппаратов цифровых заушных мощных для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2020 году

Наименование товара, работ, услуг

Слуховые аппараты классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р  ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Код классификации 22 06 15.

Порядок обеспечения товаром

Обеспечение техническими  средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- проведение осмотра Получателя врачом сурдологом – оториноларингологом;

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя, а также согласно медицинским рекомендациям;

- индивидуальную настройку слухового аппарата;

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом;

- выдачу слухового аппарата Получателю.

Общие требования к качеству и безопасности товара,

его транспортировке, условиям хранения и упаковке

Цифровые слуховые аппараты – программируемое электроакустическое звукоусиливающее устройство, индивидуального использования и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, указанные в приложении № 1, должны соответствовать результатам измерений установленных стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, должны соответствовать: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.

Слуховые аппараты – изделия медицинского назначения. Наличие регистрационного удостоверения является обязательным условием рассмотрения заявки.

Цифровой слуховой аппарат  должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) исполнения государственного контракта по обеспечению слуховыми аппаратами

Обеспечение инвалидов осуществляется в сурдологических кабинетах расположенных на территории Свердловской области.

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) или соисполнителя (при наличии соисполнителя)  на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291  "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации  слуховых аппаратов должен составлять  не менее 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения пользователя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1% (один) процент от начальной максимальной цены контракта.

Требования к месту, условиям и срокам обеспечения

Поставка   товара (обеспечение инвалидов) осуществляется по месту нахождения сурдологических кабинетов расположенных на территории Свердловской области.

Срок обеспечения до: 15.08.2020.

Количество: 350 штук.

Обоснование необходимости использования технических и функциональных характеристик

В соответствии с Федеральным законом  от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании конечными потребителями. В частности:

- Программы прослушивания позволяют применять для различных акустических ситуаций разные настройки параметров слухового аппарата, что улучшает разборчивость речи;

- Возможность изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука - значительно повышает разборчивость речи за счет выделения источника речи (выделяет источник речи на расстоянии и  в направлении);

- Возможность изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука - повышает комфорт прослушивания при различных уровнях внешних шумов;

- Оперативный регулятор громкости – позволяет пользователю оперативно регулировать уровень громкости в слуховом аппарате;

- Индукционная катушка – позволяет использовать слуховой аппарат в местах общего пользования оборудованных индукционными панелями и петлями в рамках программы доступная среда;

- Возможность перемещения неслышимых звуков высокой частоты в область низкочастотного диапазона слышимости – позволяет пользователю с потерей слуха в области высоких частот слышать высокочастотные звуки (включая шипящие и свистящие буквы), повышая тем самым разборчивость речи;

- Адаптивное подавление акустической обратной связи – устранение акустической обратной связи – свиста, удаляет дискомфортный резкий звук, возникающий в результате возврата части усиленного сигнала с динамика на микрофона;

- Подавление резких высокоинтенсивных звуков – защищает слух пользователя от резких звуков с высокой амплитудой, создает акустический комфорт;

- Большее количество каналов, либо бесканальная технология   обработки звукового сигнала позволяет значительно улучшить разборчивость речи инвалида по слуху.

| п/п | Характеристики | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон частот | не уже 0,1 кГц – 5,0 кГц (диапазон может быть расширен) |
| 2 | Максимальный ВУЗД 90 | не менее 132 Дб |
| 3 | Максимальное усиление | не менее 70 Дб |
| 4 | Тип обработки цифрового сигнала: многоканальный или бесканальный | не менее 20 каналов цифровой обработки или бесканальный |
| 5 | Программ прослушивания | не менее 3 |
| 6 | Шумоподавление | наличие |
| 7 | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | наличие |
| 8 | Аудиовход | наличие |
| 9 | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | наличие |
| 10 | Индукционная катушка | наличие |
| 11 | АРУ | наличие |
| 12 | Технология подавления обратной связи | наличие |
| 13 | Система подавления внезапных резких звуков | наличие |
| 14 | Адаптивная направленность микрофона | наличие |
| 15 | Бинауральная синхронизация регулировка усиления и переключения программ | наличие |
| 16 | Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: элемент питания 2 шт, стандартные вкладыши, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675,13,312. | наличие |
| 17 | Количество, шт. | 350 |

*  Приказ от 24.05.2013г. №214н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р