**Техническое задание**

**на поставку кресел-колясок с ручным приводом базовых комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара** | | | | | |
| **Требования**  Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.  Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».  Маркировка кресла-коляски должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер данного кресла-коляски.  Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».  Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.  Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.  Гарантийный срок эксплуатации кресло коляски не менее 12 месяцев, но не менее установленного производителем.  Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.  Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории ХМАО-Югры для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. | | | | | |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | | | Ед. изм. |
| Наименование показателя[[2]](#footnote-2)  (неизменяемое) | Значения показателей,  которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)  (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал рамы | Алюминиевый сплав |  | Шт. |
| покрытие | анодирование или порошковое напыление |  |
| рама | складная |  |
| Количество колес, шт. |  | не менее 4. |
| подголовник с возможностью регулировки в зависимости от роста | соответствие |  |
| абдуктор (межколенный валик) | наличие |  |
| возможность регулировки наклона спинки, положений |  | Не менее 5 |
| подножка металлическая с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемая по высоте | соответствие |  |
| регулирование подножки из вертикального положения до горизонтального положения | соответствие |  |
| Съемная ручка - поручень | соответствие |  |
| шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала | соответствие |  |
| ремни безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях | соответствие |  |
| фиксатор коляски в сложенном виде | соответствие |  |
| все используемые в конструкции материалы, обладают свойством самогашения, Не происходит их воспламенение вследствие распространяющегося тления | соответствие |  |
| Наружные поверхности устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. | соответствие |  |
| Материал каркаса сидения | ткань |  |
| Материал каркаса спинки | ткань |  |
| Материал колес | пластик |  |
| Тип шины колес | литые |  |
| Гарантий срок, месяцев |  | Не менее 12 |
| Кресло-коляски поставляются в следующих комплектациях (размерные ряды) |  |  |
| **Комплектация 1** | | |
| Ширина сидения, см |  | 32 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 32 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 55 |
| Масса пользователя, кг |  | до 40 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 15 |
| козырёк | наличие |  |
| Ширина, см. |  | Не более 56 |
| Высота, см |  | Не более 104 |
| Длина, см |  | Не более 98 |
| **Комплектация 2** | | |
| Ширина сидения, см |  | 34 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 36 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 60 |
| Масса пользователя, кг |  | до 40 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 16 |
| козырёк | наличие |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |
| Высота, см |  | Не более 124 |
| Длина, см |  | Не более 105 |
| **Комплектация 3** | | |
| Ширина сидения, см |  | 35 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 37 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 66 |
| Масса пользователя, кг |  | до 60 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 17,5 |
| козырёк | наличие |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |
| Высота, см |  | Не более 136 |
| Длина, см |  | Не более 117 |
| **Комплектация 4** | | |
| Ширина сидения, см |  | 42 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 42 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 71 |
| Масса пользователя, кг |  | до 60 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 17 |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |
| Высота, см |  | Не более 116 |
| Длина, см |  | Не более 120 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал рамы | Алюминиевый сплав |  | Шт. |
| покрытие | анодирование или порошковое напыление |  |  |
| рама | складная |  |  |
| Количество колес, шт. |  | не менее 4. |  |
| подголовник с возможностью регулировки в зависимости от роста | соответствие |  |  |
| абдуктор (межколенный валик) | наличие |  |  |
| возможность регулировки наклона спинки, положений |  | Не менее 5 |  |
| подножка металлическая с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемая по высоте | соответствие |  |  |
| регулирование подножки из вертикального положения до горизонтального положения | соответствие |  |  |
| Съемная ручка - поручень | соответствие |  |  |
| шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала | соответствие |  |  |
| ремни безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях | соответствие |  |  |
| фиксатор коляски в сложенном виде | соответствие |  |  |
| все используемые в конструкции материалы, обладают свойством самогашения, Не происходит их воспламенение вследствие распространяющегося тления | соответствие |  |  |
| Наружные поверхности устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. | соответствие |  |  |
| Материал каркаса сидения | ткань |  |  |
| Материал каркаса спинки | ткань |  |  |
| Материал колес | пластик |  |  |
| Тип шины колес | литые |  |  |
| Гарантий срок, месяцев |  | Не менее 12 |  |
| Кресло-коляски поставляются в следующих комплектациях (размерные ряды) |  |  |  |
| **Комплектация 1** | | |  |
| Ширина сидения, см |  | 32 |  |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 32 |  |
| Высота спинки, см |  | Не менее 55 |  |
| Масса пользователя, кг |  | до 40 |  |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 15 |  |
| козырёк | наличие |  |  |
| Ширина, см. |  | Не более 56 |  |
| Высота, см |  | Не более 104 |  |
| Длина, см |  | Не более 98 |  |
| **Комплектация 2** | | |  |
| Ширина сидения, см |  | 34 |  |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 36 |  |
| Высота спинки, см |  | Не менее 60 |  |
| Масса пользователя, кг |  | до 40 |  |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 16 |  |
| козырёк | наличие |  |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |  |
| Высота, см |  | Не более 124 |  |
| Длина, см |  | Не более 105 |  |
| **Комплектация 3** | | |  |
| Ширина сидения, см |  | 35 |  |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 37 |  |
| Высота спинки, см |  | Не менее 66 |  |
| Масса пользователя, кг |  | до 60 |  |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 17,5 |  |
| козырёк | наличие |  |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |  |
| Высота, см |  | Не более 136 |  |
| Длина, см |  | Не более 117 |  |
| **Комплектация 4** | | |  |
| Ширина сидения, см |  | 42 |  |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 42 |  |
| Высота спинки, см |  | Не менее 71 |  |
| Масса пользователя, кг |  | до 60 |  |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 17 |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |  |
| Высота, см |  | Не более 116 |  |
| Длина, см |  | Не более 120 |  |
| Количество кресел-колясок в зависимости от комплектации определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика | | | | | |

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)