ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Общие требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара |
| --- |
| Для выполнения функций по обеспечению инвалидов креслами-колясками для больных ДЦП в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей инвалидов, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов. Кресло-коляска для больных ДЦП – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой сопровождающего лица, предназначенное для использования в помещении и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с разделом 4 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». В соответствии с разделом 3 п.3.4 ГОСТ Р 50444-92 металлические изделия должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». В отношении пожарной безопасности элементы кресел-колясок должны быть стойкими к возгоранию ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи - приемки Товара Получателем. Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение гарантийного срока службы должен осуществляться ремонт изделия. При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Наличие сертификата или деклараций о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляется при передаче Товара). Требования к маркировке, комплектации, упаковке На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполнена по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски; - дата изготовления (год, месяц); - знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов, загрязнения во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки. |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, шт. |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Кресло- коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. Комплектация кресло-коляски должна включать в себя: раму-шасси; быстросъемный стульчик; сиденье и спинку из воздухопроницаемого материала; регулируемый подголовник; ручку для сопровождающего лица, регулируемую по углу наклона; съемную подножку, регулируемую по длине голени и углу наклона, не менее чем на 90°; поворотные передние колеса с цельнолитыми шинами; задние колеса, оснащенные амортизаторами, с цельнолитыми шинами; стояночные тормоза на задних колесах; пятиточечный ремень фиксации с центральной защелкой; регулируемый абдуктор; мягкие боковые фиксаторы. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять: возможность установки сидения по ходу движения коляски или против движения, лицом к маме; регулировку угла наклона сидения; регулировку угла наклона спинки от не менее 90° до не более 180°; регулировку глубины и ширины сидения; регулировку высоты спинки. Ширина сидения регулируемая: от не менее 250 мм и до не более 350 мм. Глубина сидения регулируемая: от не менее 300 мм и до не более 350 мм. Высота спинки регулируемая: от не менее 450 мм до не более 550 мм. Грузоподъемность коляски - не менее 75 кг. Масса коляски - не более 20 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 7 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте подголовником с регулируемыми боковыми поддержками и иметь боковые фиксаторы туловища, регулируемые по высоте не менее чем в двух положениях и по ширине не менее чем на 40 мм каждая. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнем безопасности на сидении и ремнями безопасности на спинке, а также системой пневмоцилидров для регулировки наклона спинки до положения "лежа". Сиденье должно быть снабжено абдуктором, регулируемым по глубине установки. Угол наклона сиденья должен регулироваться. Наклон сидения и спинки должен устанавливаться с помощью рычагов управления на ручках для толкания. Подлокотники должны быть съемными и должны регулироваться по высоте не менее чем на 110 мм и по ширине не менее чем на 100 мм. Передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны регулироваться по высоте не менее чем в 2 положениях. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза и ручными тормозами для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания. Подножки должны быть съемными или откидными, должны регулироваться по высоте и по углу наклона до горизонтального положения, должны быть оснащены ложементами для голени, регулируемыми по высоте и углу наклона. Кресло-коляска должна комплектоваться столиком. Технические характеристики: Ширина сиденья: не менее 3-х типоразмеров не менее 350 мм и не более 440 мм {указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Диаметр колес (передние/задние): не менее 150/380 мм. Вес: не более 26 кг. Грузоподъемность: не менее 110 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. В комплектацию должны входить: подножки съемные, откидные; откидные опоры для стоп; подлокотники съемные; подголовник съемный; устройства противоопрокидывания съемные, на колесных опорах; передние колеса с цельнолитыми шинами размером не менее 200 мм; задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъемные, диаметром не менее 600 мм; съемные, мягкие опоры для икроножных мышц; съемный абдуктор; съемные боковые поддерживающие устройства; стояночные тормоза; ручки для сопровождающего лица оснащенные приводом на задние колеса. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять возможности регулировки: подножки - по длине голени не менее 300 мм и углу наклона не менее чем на 90°; опоры для стоп - по углу наклона не менее чем на 30°; опоры для икр - по высоте не менее 70 мм, глубине не менее чем на 100 мм, не менее 6 положений и углу наклона; задние колеса - по вертикальной оси; передние колеса - по высоте; спинка - по углу наклона не менее 45° при помощи пневмоцилиндров; сидения - по углу наклона не менее 30° при помощи пневмоцилиндров и глубине не менее 70 мм; подлокотники - по высоте и по ширине; устройства противоопрокидывания - по высоте; подголовник - по углу наклона и по высоте не менее чем на 200 мм, не менее 11-ти положений; абдуктор - по глубине не менее 130 мм; боковые поддерживающие устройства - по высоте не менее 95 мм, по глубине не менее 120 мм и углу наклона; ручки для толкания - по высоте. Ширина сидения: не менее 2-х типоразмеров не менее 400 мм и не более 450 мм {указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Высота спинки - не менее 540 мм. Вес - не более 40 кг. Грузоподъемность - не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 44,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем ±10 см и фиксироваться не менее чем в пяти положениях. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 35 º и фиксироваться не менее чем в восьми положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны регулироваться по высоте в диапазоне не менее чем в 2-х положениях на 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 6 см и сзади в диапазоне не менее 10 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 7 положениях в диапазоне не менее 12 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться и иметь функцию отведения. Кресло-коляска должна быть укомплектована поясным ремнем для фиксации туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник анатомической формы должен быть изготовлен из мягкого материала. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемыми по высоте с кнопочной фиксацией с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 1 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов с заболеванием ДЦП в условиях помещений и приводиться в движение сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металлических сплавов. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту. Кресло-коляска должна быть оснащена - мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. - фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Крепление плечевых точек Н-образного ремня регулируется по высоте на 200 мм. - откидными, регулируемыми по длине голени подножками. - стояночными тормозами для задних колес. - ручками для сопровождающего лица. - передними поворотными колесами с фиксатором, диаметром не менее 190 мм. - быстросъемными задними колесами с кнопочной фиксацией, диаметром не менее 310 мм. - ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски. - упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Обивка сиденья и спинки должна быть съемной и выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Кресло-коляска должна иметь - угол наклона сиденья не менее 30 градусов. - регулировку глубины сиденья. - регулировку высоты спинки. - регулировку угла наклона спинки на 10 градусов. Технические характеристики кресло-коляски: Ширина сиденья должна быть 3 типоразмеров 305 мм±10 мм; 355 мм±10 мм; 405 мм±10 мм, по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Грузоподъемность коляски: не менее 45 кг. Масса коляски: не более 17 кг. В комплект поставки должны входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц вне помещений и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. Комплектация кресло-коляски должна включать в себя: раму-шасси; быстросъемный стульчик; капюшон; сиденье и спинку из воздухопроницаемого материала; регулируемый подголовник; ручку для сопровождающего лица, регулируемую по углу наклона; съемную подножку, регулируемую по длине голени и углу наклона; поворотные передние колеса с цельнолитыми шинами; задние колеса, оснащенные амортизаторами, с цельнолитыми шинами; стояночные тормоза на задних колесах; пятиточечный ремень фиксации с центральной защелкой; регулируемый абдуктор; мягкие боковые фиксаторы. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности: установки сидения по ходу движения коляски или против движения, лицом к маме; регулировки угла наклона сидения; регулировки угла наклона спинки от не менее 90° до не более 180°; регулировки глубины и ширины сидения; регулировки высоты спинки. Ширина сидения должна быть регулируемой: от не менее 250 мм и до не более 350 мм. Глубина сидения должна быть регулируемой: от не менее 300 мм и до не более 350 мм. Высота спинки должна быть регулируемой: от не менее 450 мм до не более 550 мм. Вес - не более 20 кг. Грузоподъемность - не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 7 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц на дорогах с твердым покрытием. Рама кресло-коляски выполнена из металлических сплавов и имеет антикоррозийное покрытие. Кресло-коляска оснащена регулируемым по высоте подголовником с регулируемыми боковыми поддержками и боковыми фиксаторами туловища, регулируемыми по высоте не менее чем в двух положениях и по ширине на 40 мм каждая. Кресло-коляска укомплектована ремнями безопасности на сидении и на спинке, а также системой пневмоцилидров для регулировки наклона спинки до положения "лежа". Сиденье снабжено абдуктором, регулируемым по глубине установки. Угол наклона сиденья регулируется. Подлокотники съемные, регулируемыми по высоте на 110 мм и по ширине на 100 мм. Передние и задние колеса с цельнолитыми шинами. Кресло-коляска оснащена рычагами стояночного тормоза и ручными тормозами для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания. Подножки съемные или откидные, регулируемые по высоте и по углу наклона до горизонтального положения, и оснащены ложементами для голени, регулируемыми по высоте и углу наклона. Кресло-коляска комплектуется столиком и капюшоном. Технические характеристики: Ширина сиденья: 38 см. Диаметр колес (передние/задние): 150/380 мм. Вес: 26 кг. Грузоподъемность: 110 кг. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. В комплектацию должны входить: подножки съемные, откидные; откидные опоры для стоп; подлокотники съемные; подголовник съемный; устройства противоопрокидывания съемные, на колесных опорах; передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами размером не менее 200 мм; задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъемные, диаметром не менее 600 мм; съемные, мягкие опоры для икроножных мышц; съемный абдуктор; съемные боковые поддерживающие устройства; стояночные тормоза; ручки для сопровождающего лица оснащены приводом на задние колеса. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять возможности регулировки: подножки - по длине голени не менее 300 мм и углу наклона не менее чем на 90°; опоры для стоп - по углу наклона не менее чем на 30°; опоры для икр - по высоте не менее 70 мм, глубине не менее чем на 100 мм (не менее 6 положений) и углу наклона; задние колеса - по вертикальной оси; передние колеса - по высоте; спинка - по углу наклона не менее 45° при помощи пневмоцилиндров; сидения - по углу наклона не менее 30° при помощи пневмоцилиндров и глубине не менее 70 мм; подлокотники - по высоте и по ширине; устройства противоопрокидывания - по высоте; подголовник - по углу наклона и по высоте не менее чем на 200 мм, не менее 11-ти положений; абдуктор - по глубине не менее 130 мм; боковые поддерживающие устройства - по высоте не менее 95 мм, по глубине не менее 120 мм и углу наклона; ручки для толкания - по высоте. Ширина сидения: не менее 2-х типоразмеров не менее 400 мм и не более 450 мм (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Высота спинки - не менее 540 мм. Вес - не более 40 кг. Грузоподъемность - не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 1 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 44,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем ±10 см и фиксироваться не менее чем в пяти положениях. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 35 º и фиксироваться не менее чем в восьми положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны регулироваться по высоте в диапазоне не менее чем в 2-х положениях на 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 47 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 6 см и сзади в диапазоне не менее 10 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 7 положениях в диапазоне не менее 12 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться и иметь функцию отведения. Кресло-коляска должна быть укомплектована поясным ремнем для фиксации туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник анатомической формы должен быть изготовлен из мягкого материала. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемыми по высоте с кнопочной фиксацией с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 1 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; задние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; передние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами; коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; коляска должна быть оборудована абдуктором; коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки - от не менее 20° до не более 60°; подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине; коляска должна быть оснащена барьером-поручнем и трехточечным ремнем, предохраняющими ребенка от выпадения; спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья: не менее 350 мм. Высота спинки: не менее 540 мм. Глубина сиденья: не менее 300 мм. Вес коляски - не более 15 кг. Грузоподъемность - не менее 40 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 2 |
| Итого: |  | 26 |