Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов)) для обеспечения в 2020 году инвалидов.

Описание объекта закупки, количество закупаемого товара, работы, услуги.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиезакупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристикзакупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Инвалидная кресло-коляска предназначенная для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы и помещения, а так же закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.Коляска оборудована поручнем, ремнем безопасности, подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка, абдуктором (межколенный валик), защитным козырьком (капюшон).Рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T или алюминиевого сплава или титана (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).Рама с антикоррозийным покрытием.Рама коляски складная.Спинка регулируется по углу наклона.Подножка имеет цельную площадку и может быть оборудована бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показател*ь).Подножка регулируемая по высоте в зависимости от длины голени ребенка.Ширина сидения не менее 32 см и не более 40 см (поставляется в не менее чем в 2 типоразмерах) (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Задние и передние колеса с литыми шинами.Масса пользователя не более 75 кг (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).Общий вес коляски не более 20,5 кг (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. | 160 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Инвалидная кресло-коляска предназначенная для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы и помещения, а так же закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.Коляска оборудована поручнем, ремнем безопасности, подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка, абдуктором (межколенный валик), защитным козырьком (капюшон).Рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T или алюминиевого сплава или титана (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Рама с антикоррозийным покрытием.Рама коляски складная.Спинка регулируется по углу наклона.Подножка имеет цельную площадку и может быть оборудована бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Подножка регулируемая по высоте в зависимости от длины голени ребенка.Ширина сидения не менее 32 см и не более 40 см (поставляется в не менее чем в 2 типоразмерах) (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Задние и передние колеса с литыми или пневмо шинами (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Масса пользователя не более 75 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Общий вес коляски не более 20,5 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. | 180 |
| Итого: |  | 340 |

Технические характеристики разработаны с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

Поставка осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4); ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»; ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»).

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресло - коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней инвалида и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении инвалида.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла- коляски с инвалидом в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла- коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресло - коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Необходимым условием при выдаче таких товаров инвалидам является обязательное включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и прочих воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товар:

Этапы поставки товара до Получателя:

1. Этап. Со дня заключения контракта до 20.03.2020 г. должно быть поставлено не менее 30% общего объема товаров на сумму не менее 3 985 976,40 руб.

2. Этап. До 20.05.2020г. должно быть поставлено не менее 60% общего объема товаров на сумму не менее 3 985 976,40 руб.

3. Этап. До 31.07.2020г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров на сумму 5 314 635,20 руб.

В случае поставки в 1 или 2 этапах товара на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 или 2 этапах, цена 2 и 3 этапов соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.