Раздел III Описание объекта закупки

на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2020 году

| № п/п | Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-06 Подгузники для взрослых размер S объем талии/бедер до 90 см, влагопоглощение не менее 1000 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, иметь эластичную вставку на поясе, защищающим от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Двойной впитывающий слой – из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель, позволяющий не скапливаться влаге в одном месте. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.». Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.) Поставке подлежат подгузники, прошедшие государственную регистрацию в органах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в качестве медицинских изделий и имеющие регистрационные удостоверения. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника, отмарывания краски. Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий». Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в герметичные пакеты или пачки из полимерной пленки, обеспечивающей сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Требования к маркировке: Маркировка упаковки подгузников должна включать: 1. условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара; 2. обозначение впитываемости товара (при наличии); 3. страну-изготовителя; 4. наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); 5. отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); 6. номер артикула (при наличии); 7. количество товара в упаковке; 8. дату (месяц, год) изготовления; 9. гарантийный срок годности; 10. указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; 11. правила пользования (при необходимости); 12. штриховой код товара (при наличии); 13. информацию о сертификации (при наличии). Срок годности: Срок годности подгузников — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 31 500 |
| 2 | 22-01-07 Подгузники для взрослых размер S объем талии/бедер до 90 см, влагопоглощение не менее 1400 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 12 900 |
| 3 | 22-07-08 Подгузники для взрослых размер M объем талии/бедер до 120 см, влагопоглощение не менее 1300 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 211 500 |
| 4 | 22-01-09 Подгузники для взрослых размер M объем талии/бедер до 120 см, влагопоглощение не менее 1800 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 57 000 |
| 5 | 22-01-10 Подгузники для взрослых размер L объем талии/бедер до 150 см, влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 330 000 |
| 6 | 22-01-11 Подгузники для взрослых размер L объем талии/бедер до 150 см, влагопоглощение не менее 2000 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 51 000 |
| 7 | 22-01-12 Подгузники для взрослых размер XL объем талии/бедер до 175 см, влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 84 000 |
| 8 | 22-01-13 Подгузники для взрослых XL объем талии/бедер до 175 см, влагопоглощение не менее 2800 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 12 000 |

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-06. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | До 16.03.2020 г. | 31 500 |
| 2 | 22-01-07. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | До 16.03.2020 г. | 12 900 |
| 3 | 22-01-08. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | До 16.03.2020 г. | 211 500 |
| 4 | 22-01-09. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | До 16.03.2020 г. | 57 000 |
| 5 | 22-01-10. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | До 16.03.2020 г. | 330 000 |
| 6 | 22-01-11. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | До 16.03.2020 г. | 51 000 |
|  | 22-01-12. Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | До 16.03.2020 г. | 84 000 |
|  | 22-01-12.Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | До 16.03.2020 г. | 12 000 |
| ИТОГО: | 789 900 |

Срок поставки Товара получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" июля 2020 года.

Место выдачи Товара получателям: Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пунктах выдачи Товара.