**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок, управляемых сопровождающим лицом, складных (кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения ими в 2020 г детей-инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование технического средства реабилитации** | **Технические характеристики** | **Кол-во шт.** |
| **Код позиции по КТРУ:**  Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  **Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. №86н:**  (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее-кресло-коляска) должна быть предназначена для передвижения детей, больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска должна быть оснащена и меть следующие характеристики:  -рамой, регулируемой по высоте;  - подголовником;  -боковыми упорами для тела;  - подножками с фиксирующими ремнями, регулирующимися по высоте и углу наклона;  -сиденьем регулируемым по глубине и ширине;  -регулируемым абдуктор,  -ширина сиденья не менее 40 см не более 41 см;  -глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 38 см не более 43 см;  -высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 65 см не более 78 см;  - стояночными тормозами.  -грузоподъемность: не более 50 кг.  -вес коляски: не более 25 кг.  В комплектацию кресло-коляски должен входит: паспорт на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Срок пользования кресло-коляски должен составлять не более 6 лет с даты предоставления ее Получателю | **2** |
| **Код позиции по КТРУ:**  Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  **Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. №86н:**  (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее-кресло-коляска) должна быть предназначена для передвижения детей, больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска должна быть оснащена и меть следующие характеристики:  - сиденьем с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему,  - сиденьем, регулируемым по ширине в диапазоне от не менее 27 см до не более 37 см и глубине в диапазоне от не менее 27 см и до не более 37 см,  - боковыми фиксаторами на сиденье,  - спинкой с регулируемым углом наклона не менее 4 положений угла наклона от вертикальной оси: 10, 25, 45, 70 градусов  - спинкой, регулируемой по высоте,  - подголовником, регулируемым по высоте, с фиксатором для головы,  - боковыми фиксаторами для тела,  - с литыми передними и задними колёсами,  - стояночными тормозами,  - регулируемой подножкой по высоте от не менее 21 см до не более 35 см,  - регулируемой подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов,  - подножкой, оснащенной ремнями, фиксирующими стопы,  - ручкой для сопровождающего, регулируемой по высоте и углу наклона.  -съемным столиком,  - подголовником, регулируемым по высоте с фиксатором головы,  - абдуктором,  - ремнем безопасности,  -вес коляски – не более 20 кг,  -грузоподъемность: не белее 50 кг.  В комплектацию кресло-коляски должен входит: паспорт на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Срок пользования кресло-коляски должен составлять не более 6 лет с даты предоставления ее Получателю | **10** |
| **Код позиции по КТРУ:**  Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  **Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. №86н:**  (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)) | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее-кресло-коляска) должна быть предназначена для передвижения детей, больных ДЦП с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска должна быть оснащена и иметь следующие характеристики:  - подголовником, съемным, регулируемым по высоте;  - спинкой, регулируемой по углу наклона;  - боковыми поддержками для груди;  - жилетом фиксирующим для корпуса;  - съемным, регулируемым абдуктором для разведения ног;  - ручкой-ограничителем, препятствующей выпадению ребёнка;  - ремнями для фиксации стоп;  - подножкой сплошной, съемной, регулируемой по высоте, регулируемой по углу наклона в области коленного и голеностопного сустава;  - ручкой для толкания для сопровождающего лица, регулируемой по высоте;  - стояночными тормозами.  -ширина сиденья от не менее 36 см до не более 37 см.  -глубина сиденья от не менее 43см до не более 44 см.  -высота спинки от не менее 60см до не более 72  - вес коляски не более 30 кг;  - грузоподъемность не более 50 кг.  В комплектацию кресло-коляски должен входит: паспорт на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Срок пользования кресло-коляски должен составлять не более 6 лет с даты предоставления ее Получателю | **2** |
| **Итого:** |  | **14** |

**Соответствие требованиям к безопасности, экологической безопасности товара.**

Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)) (далее – кресла-коляски) должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52286-2004 «Кресла-каталки транспортные реабилитационные. Основные параметры. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости»;

ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены»;

ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки»;

ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015 «Кресла-коляски. Часть 28. Требования и методы испытаний устройств для преодоления лестниц»;

ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015 «Кресла-коляски. Часть 28. Требования и методы испытаний устройств для преодоления лестниц»;

ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь»;

ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем»;

ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сидения кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела»;

ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сидения кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела».

Кресло-коляска должна при использовании отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при нормальной эксплуатации. Поставляемая кресло-коляска должна быть разрешена к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должна быть новой (не должна быть в употреблении, в ремонте, в том числе не должна быть восстановлена, не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства), не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

На кресла-коляску должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Срок поставки Товара до 20.06.2020г.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.