ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресло-колясок с электроприводом

(для инвалидов и детей-инвалидов)

Кресло-коляска с электроприводом (далее – кресла-коляска) – техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалида с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на открытых площадках с твердым покрытием и природных ландшафтах.

К поставке должна быть предложены кресло-коляски:

Кресло-коляски с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) - 20 шт.

Кресло-коляски должна соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 51083- 2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресло-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний».

Кресло-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:

Эргономика кресло-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресло-колясок должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов кресел-колясок должны обеспечивать антикоррозийную защиту.

Кресло-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски. Тормозная система должна обеспечивать стояночное торможение и иметь механизм разблокировки стояночных тормозов для перемещения в ручном режиме (сопровождающим лицом).

Кресло-коляски должны быть исправны в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Поверхность сидения должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела; иметь соответствующий физиологический микроклимат (влага от потоотделения в зоне спинки должна отводиться с целью предотвращения излишнего увлажнения поверхности тела).

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Все используемые в конструкции кресло-коляски материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. При спокойном сидении пациента и при движении кресло – коляска должна соответствовать контурам тела.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляски должны иметь светоотражающие элементы.

В комплект поставки кресло-колясок должны входить:

- набор инструментов;

- насос при комплектации колес пневматическими шинами;

- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;

- гарантийный талон на сервисное обслуживание.

Кресло-коляски должны иметь складную конструкцию рамы, обеспечивающую плавность хода, в том числе по дорогам с неровным покрытием.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалида, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, поставляемые кресло-коляски с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) должны иметь следующие характеристики:

Габаритные размеры:

- ширина не более 685 мм;

- длина – не более 1100 мм;

- высота – не более 1000 мм.

- масса кресла-коляски (с аккумуляторами) не более 55 кг.

- грузоподъемность не менее110 кг не более 150 кг.

К поставке должны быть представлены кресло-коляски с различной шириной сидения не менее 3-х типоразмеров в диапазоне от 430 до 510 мм. Конкретная ширина сидения указывается в направлениях Заказчика.

Передние колеса кресло-колясок должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми шинами.

Задние колеса кресло-колясок должны быть с пневматическими шинами, при этом, должна быть предусмотрена, при наличии потребности, возможность обеспечения кресло-колясками с цельнолитыми шинами

Кресло-коляска должна быть оснащена:

- регулируемыми, усиленными, подпружиненными стояночными тормозами рычажного типа;

- антиопрокидывающим устройством,

- ручками для движения сопровождающим лицом.

Пульт управления кресло-колясок должен устанавливаться как под левую, так и под правую руку, должен иметь регулировку плавности хода. Наличие быстрого отключения питания.

Кресло-коляски должны оснащаться быстросъемным аккумуляторным блоком с защитным поддоном под батареи.

Функциональные и качественные характеристики кресло-колясок с электроприводом должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок кресло-коляски с электроприводом должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

Объем закупки:

| №п/п | Основные характеристики объекта закупки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | 20 |

Место поставки: Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в разнарядках, выдаваемых Заказчиком, а также в пунктах выдачи Поставщика