Техническое задание на поставку слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых)

с целью обеспечения инвалидов

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Срок службы  слухового аппарата костной проводимости (неимплантируемого), установленный изготовителем составляет ___________ месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 86н, определяется изготовителем согласно

_______________________________________________________________________________

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем установлен срок службы изделия )

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который  не был в употреблении, не прошел ремонт,  в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Технические характеристики к слуховым аппаратам (должны быть: максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии с стандартом IEC 118-7  2сс (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, должны быть установлены в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

Транспортирование слуховых аппаратов, должно быть проведено по группе 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов,  в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40°С, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – должны быть по группе 1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов, должна, обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительская тара с упакованными слуховыми аппаратами, должна быть перевязана шпагатом по ГОСТ 17308-88  «Шпагаты. Технические условия» или оклеена клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87«Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия».

На каждом слуховом аппарате должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на товар – обязательно.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки слухового аппарата костной проводимости (неимплантируемого)

Место поставки:  Поставка товара осуществляется по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи), организованного поставщиком на территории  г. Калуга  в течении 30 календарных дней, для получателей их числа паллиативной медицинской помощи, в течении 7 календарных дней (но не позднее 31.07.2020 г). с момента получения направленного Заказчиком  реестра Получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданного Заказчиком получателю.  В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра  Получателей товара, произвести выдачу товара получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации указан в Календарном планом.

Срок поставки – до 31.07.2020 г. должно быть выдано получателям 100% объема товара.

Срок действия Государственного контракта – до 30.08.2020 года.

Условия поставки: При выдаче (передаче) инвалидам слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая из которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов

Гарантийный срок на слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) устанавливается со дня выдачи изделия в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю.

Технические параметры слуховых аппаратов приводятся в соответствии со стандартами IEC 118-7 2 CC (измерения для 2-хкубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам.

| Наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке (с указанием шифра (модели), указанного в регистрационном удостоверении | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | 17-01-15 Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) Слуховой аппарат костной проводимости должен быть неимплантируемый, состоять из звукового процессора, бандажного фиксатора (ленты для головы мягкой монауральной), элементов питания, должен быть предназначен для лиц с нарушениями органов слуха при невозможности восприятия звукового сигнала, в том числе с помощью слухового аппарата. Должны быть следующие технические характеристики и па-раметры: - полностью программируемый звуковой процессор; - цифровой способ обработки сигнала; - не менее 8 каналов компрессии в широком динамическом диапазоне; - не менее 4 программ прослушивания (с возможностью про-граммирования); - компьютерная настройка про-грамм; - переключатель программ; - не менее 16 частотных полос; - уровень собственных шумов – не более 17дБ; - предупреждение о низком уровне заряда батареи; - автоматическое шумоподавление; - автоматическое адаптивное подавление обратной связи; - регулятор громкости; - принцип работы – костное проведение звука; - регулировка бандажного фиксатора; - тип соединения бандажного фиксатора и слухового аппарата – магнитный; - время срабатывания – не более 0,25 мс; - время обработки сжатия с возможностью программирования – не менее 8192 мс; - максимальное акустомеханическое усиление (при 60 дБ и 1600 Гц УЗД) – не менее 47 дБ; - диапазон обрабатываемых частот – не менее 125 Гц- 8,0 кГц; - максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД 90) – не менее 115 дБ; - коэффициент гармонических искажений – не более 3%; - встроенный направленный двойной микрофон; - прямой аудиовход. Слуховой аппарат должен поставляться в комплектации: - слуховой аппарат 1шт; - элемент питания – 1шт; - футляр для хранения слухового аппарата – 1шт; - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия), - гарантийный талон. | 3 |
| ИТОГО |  | 3 |

Наличие у участника закупки лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением  указанной деятельности,   осуществляемой   медицинскими организациями  и другими организациями,  входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») или при осуществлении поставщиком или соисполнителем, в случае его привлечения к исполнению контракта по договору, деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н, наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста.

Настройка слухового аппарата должна производиться врачом-сурдологом или сурдоакустиком.

Срок службы слухового аппарата костной проводимости (неимплантируемого), устанавливается изготовителем.