Техническое задание на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов.

Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности.

Количество товара:

Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые) - 10 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные -80 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные мощные -200 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности -50 шт.

Вкладыши ушные индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов аналоговых заушных мощных) – 330 шт .

1. Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые) должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

1.1 Максимальное акустическое усиление: не менее 87 дБ

1.2 Максимальный ВУЗД 90:  не менее  145  дБ

1.3.Предоставленные к поставке слуховые аппараты должны иметь:

-частотный диапазон от  100 до 3500 Гц включительно

### -выбор  количества программ  прослушивания  от  1  до  4 включительно

-наличие доступных функций   неоперативных регуляторов (тембр высоких  частот, тембр  низких  частот, ограничение  ВУЗД, АРУ   по  входу, АРУ  по  первому  каналу, АРУ  по  второму  каналу, АРУ  по  выходу, усиление,  усиление  первого  канала, усиление  второго  канала, бинауральный баланс усиления и выходного  уровня звукового давления, оперативный регулятор усиления, световой и звуковой  индикаторы разряда  батарейки, звуковой  индикатор  переключения  программ  прослушивания).

-глубину регулировки акустического  усиления не менее 30  дБ

-глубину  регулировки  ВУЗД не менее 20  дБ

-максимальный  ВУЗД  при  работе  с  индукционной  катушкой не менее 115 дБ

-индукционную  катушку

-оголовье для слухового аппарата с костной проводимостью в комплекте с костным телефоном  и кабелем

-питание  от  1 батарейки  тип  АА

-пригодность  для  бинаурального  протезирования – наличие

В стандартную комплектацию слухового аппарата должны входить элементы питания.

###### 2.Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

2.1. минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,0 кГц включительно,  количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 2-х.

Должны иметь следующие дополнительные параметры:

- система направленных микрофонов с адаптивной направленностью;

- динамическое подавление обратной связи;

- адаптивное шумоподавление;

- автоматическая регулировка усиления;

- подавление шумов микрофона (тихих шумов);

- дневник регистрации данных.

2.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 138 дБ.

2.3. Максимальное усиление не менее 75 дБ.

3. Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

3.1. минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 5,0 кГц включительно,  количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 4-х.

Должны иметь следующие дополнительные параметры:

- цифровая компрессия полного динамического диапазона;

- регулируемая частота разделения каналов;

- возможность комбинирования программ прослушивания;

- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков;

- подавление шумов микрофона (тихих шумов).

3.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 130 дБ, не более 135 дБ.

3.3. Максимальное усиление не менее 60 дБ, не более 70 дБ.

4. Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

4.1. минимальная частота не более 0,1 максимальная частота не менее 5,5кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х и программ прослушивания не менее 4-х.

4.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ, не более 130 дБ.

4.3. Максимальное усиление не менее 50 дБ, не более 65 дБ.

Все цифровые слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – в количестве необходимом для функционирования слухового аппарата.

- индуктор заушный или Bluetooth - усилитель звука – 1шт.

7.Ушные вкладыши изготавливаются индивидуально, по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода и должны способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами.

Ушные вкладыши должны:

-осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо;

-изготавливаться со слепка слухового прохода;

-быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала);

-иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата;

-быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы;

-быть комфортными в эксплуатации;

-не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата)

-соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям.

Слуховые аппараты представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Вспомогательные средства для прослушивания (слуха). 22.06 в национальном стандарте Российской Федерации.

В соответствии с п.5.2. ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в комплект поставки должны входить: слуховой аппарат, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации.

Упаковка слуховых аппаратов цифровых заушных, в том числе с ушными вкладышами, должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов цифровых заушных должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы слуховых аппаратов должен быть не менее 4 (четырёх) лет.

Срок службы ушного вкладыша индивидуального изготовления должен быть не менее 1 (одного) года.

Слуховые аппараты  соответствуют требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Гарнатийный срок 24 месяца.

Место доставки Товара: Алтайский край, по адресам  инвалидов, указанным в направлениях, выдаваемых Заказчиком,  а также  в пункте(ах) выдачи Поставщика.