**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки: Поставка в 2020 году ходунков для обеспечения ими инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 288 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Ходунки -** вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы. Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате). При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт ходунков во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта ходунков или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов ходунками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Ходунки шагающие соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015. Ходунки для больных ДЦП и ходунки-роллаторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010. Ходунки с подмышечной опорой соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015. Ходунки с опорой на предплечье соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4).

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Кол-во (шт.) |
| **Ходунки шагающие.** | Ходунки имеют облегченный корпус из алюминиевого сплава, ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов. Ходунки имеют функцию «шагание». | Ширина ходунков - не более 460 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг. Вес ходунков - не более 3 кг.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 190 |
| **Ходунки c подмышечной опорой.** | Ходунки легко складываются, изготовлены из хромированной стали. На стойках мягкие подмышечники, регулируемые по высоте и ширине. | Ширина ходунков - не более 560 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 110 кг. Вес ходунков - не более 12 кг.  Ходунки оснащены двумя или четырьмя колесами.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 25 |
| **Ходунки – роллаторы.** | Ходунки имеют четыре опоры и две рукоятки, управляемые обеими руками пользователя, возможно  в комбинации с верхней частью тела. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, имеют такую форму, которая обеспечивает прочность захвата (отсутствия скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов.  Колеса литые, передние - самоориентирующиеся, задние - фиксированные.  Устройство складывания обеспечивает надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. Ходунки имеют независимые тормоза-фиксаторы, воздействующие прямо на задние покрышки, семь предусмотренных положений ручек по высоте. | Ширина ходунков - не более 590 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг. Вес ходунков - не более 10,0 кг.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 11 |
| **Ходунки c опорой на предплечье.** | **Ходунки c опорой на предплечье.**  Ходунки изготовлены из прочных металлических сплавов. Ходунки оснащены мягким опорным столом. Ходунки легко складываются и регулируются по высоте. Ходунки оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, имеют такую форму, которая обеспечивает прочность захвата (отсутствия скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. | Ширина ходунков - не более 630 мм. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг. Вес ходунков - не более 12 кг.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 14 |
| **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП).** | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) имеют фиксацию (поддержку) тела с фиксирующим ремнем и ремнями безопасности.  Регулировать высоту пользователь может без применения специальных инструментов.  Ходунки оснащены:  - четырьмя колесами;  - нескользящими рукоятками. | Высота от ручек до пола должна регулироваться по высоте в диапазоне не менее чем от 400 мм и не более чем до 500 мм. Ширина ходунков - не более 600 мм. Вес ходунков - не более 5 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 45 кг. Поставка должна включать ходунки в зависимости от роста Получателя не менее 70 см. и не более 100 см.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 8 |
| **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП).** | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) имеют фиксацию (поддержку) тела с фиксирующим ремнем и ремнями безопасности.  Регулировать высоту пользователь может без применения специальных инструментов.  Ходунки оснащены:  - четырьмя колесами;  - нескользящими рукоятками. | Высота от ручек до пола должна регулироваться по высоте в диапазоне не менее чем от 520 мм и не более чем до 690 мм. Ширина ходунков - не более 670 мм. Вес ходунков - не более 6 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 63 кг. Поставка должна включать ходунки в зависимости от роста Получателя не менее 100 см. и не более 140 см.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 26 |
| **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП).** | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) имеют фиксацию (поддержку) тела с фиксирующим ремнем и ремнями безопасности.  Регулировать высоту пользователь может без применения специальных инструментов.  Ходунки оснащены:  - четырьмя колесами;  - нескользящими рукоятками. | Высота от ручек до пола должна регулироваться по высоте в диапазоне не менее чем от 610 мм и не более чем до 800 мм. Ширина ходунков - не более 700 мм. Вес ходунков - не более 7 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 90 кг. Поставка должна включать ходунки в зависимости от роста Получателя не менее 130 см. и не более 160 см.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 14 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **30.08.2020 года.**