# Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) с целью обеспечения детей-инвалидов

Объект закупки

Реабилитационное техническое средство передвижения на колесах, оснащенное креслом-сиденьем для размещения пассажира-инвалида, предназначенное исключительно для перемещения инвалида, приводимое в движение и управляемое лицом, сопровождающим инвалида  (согласно ГОСТ  Р 52286-2004).

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Срок службы* кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов), установленный изготовителем  составляет ____________, но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н, определяется изготовителем согласно _______________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (с 01 апреля 2020 года в связи с изданием приказа Росстандарта от 29.08.2019 N 586-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" взамен вводится в действие Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2016 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология").

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

* Срок службы кресла-коляски прогулочного для детей с заболеванием ДЦП, устанавливается изготовителем.

Кресла-коляски должны быть новые  (не бывшее ранее в употреблении), свободные от прав третьих лиц.

Поставщик должен поставить кресло-коляску, имеющую  действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и   социального   развития, декларации    о   соответствии

(выданные после вступления в силу постановления Правительства Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Осуществлять поставку путем передачи кресла-коляски инвалиду или его представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н по месту жительства Получателей.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Кресло-коляска имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия на кресло - коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочное (для инвалидов и детей-инвалидов) устанавливается со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара, а именно не менее 12 месяцев.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должно превышать 20 рабочих дней.

Место, условия,  и сроки (периоды) поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга, Калужская область),  в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (до 31.07.2020 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки товара Получателям – до 31.07.2020 года.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации указан в Календарном плане

Требования к комплектности, упаковке, маркировке, отгрузке  кресел-колясок

В комплект кресла-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и эксплуатационная документация.

На каждом кресле-коляске должна быть табличка или наклейка,  на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- знак соответствия;

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Сведения о включенных в цену товара расходах

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Необходимо указать наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в регистрационном удостоверении. | Характеристики товара | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска должна быть предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В кресло-коляске должно быть: -рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава и имеет антикоррозийное покрытие; -передние колеса должны быть с возможностью блокировки по и быстрого снятия, с пневматическими шинами; -задние колеса должны быть амортизированные ( с изменяемой жесткостью амортизации) с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими шинами; -коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; -коляска должна быть оборудована абдуктором, жесткой фиксации; -коляска должна имееть возможность регулировки наклона спинки в не менее чем в 4 положениях; -коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; -подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов; -подножки должны быть регулируемые по длине голени в диапазоне от 240 до 340 мм; -коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски должно быть оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса (боковые пеллоты); -сидение должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему. -кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с регулировкой высоты в диапазоне от 180 до 230 мм. Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 260мм до 380 мм. Высота спинки должна регулироваться в диапазоне от 500 мм до 550 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 290 мм до 350 мм. Вес коляски должен быть не более 19,5 кг. Ширина коляски должна быть – не более 600 мм. Диаметр передних колес должен быть – не менее 220 мм. Диаметр задних колес должен быть не менее 270 мм. Грузоподъемность должна быть – не менее 40 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, держатель для бутылочки, паспорт на изделие на русском языке, светодиодные фонари, гарантийный талон. | 7-02-02 Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | 14 |
|  | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска должна быть предназначена для транспортировки детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в условиях улицы. В кресло-коляске должно быть: - рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и должна иметь антикоррозийное покрытие; - задние колеса должны быть с возможностью блокировки, стояночным тормозом и быстрого снятия, с пневматическими шинами; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки, с пневматическими шинами; - коляска должна быть оснащена ножным упором для преодоления бордюров; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее чем в 4 положениях; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине и углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена барьером-поручнем и трехточечным ремнем, предохраняющими ребенка от выпадения; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от 250 мм до 400 мм. Высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне от 670 мм до 740 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от 350 мм до 400 мм (соответственно ширине сиденья). Вес коляски должен быть – не более 18 кг. Грузоподъемность должна быть – не менее 60 кг. Ширина коляски должна быть – не более 600 мм. Диаметр передних колес должен быть– не менее 180 мм. Диаметр задних колес должен быть – не менее 250 мм. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, держатель для бутылочки, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 7-02-02 Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | 9 |
|  | ИТОГО: | 23 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.