**Техническое задание**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации - слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) с настройкой с целью обеспечения детей - инвалидов.

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара, код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, упаковке, маркировке, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | КТРУ не применяется,  ОКПД2: 26.60.14.120 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) медицинское изделия, предназначенное для коррекции слуха с помощью прямой передачи звука через кость.  Максимальный ВУС 90 (пиковый ВУС 90 дБ УЗД) - не менее 120 дБ;  Максимальный ВУC 60 (пиковый ВУС 60 дБ УЗД) - не более 110 дБ;  Количествово каналов цифровой обработки звука - не менее 8;  Количествово программ прослушивания - не менее 4;  Нижняя граница частотного диапазона - не более 125 Гц;  Верхняя граница частотного диапазона - не менее 8000 Гц;  Коэффициент гармоник - не более 3%;  Уровень собственных шумов, дБ - не более 26;  Задержка при обработке и передаче сигнала, мс - не более 6;  Тип элементов питания -13  Наличие:  - кнопки переключения программ прослушивания;  - регулятора громкости;  - автоматической регулировки усиления;  - системы динамического подавления обратной связи. | 3 |
| Общие требования, предъявляемые к качеству, упаковке, маркировке Товара | | | | |
| Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.  Услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов Брянской области должны быть оказаны при наличии действующей лицензии у участника закупки на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») по сурдологии-оториноларингологии на территории Брянской области (Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. п.46 ч.1 ст.12) в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ от 09 апреля 2015 г. № 178н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и от 12 ноября 2012 г. № 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю оториноларингология».  Услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов Брянской области должны включать: прием врача сурдолога-оториноларинголога, принятие врачом сурдологом-оториноларингологом решения о возможности слухопротезирования или наличия противопоказаний к слухопротезированию на момент обращения инвалида, подбор, настройку и выдачу слухового аппарата (далее – прибор, товар), обучение пациента правилам пользования выданным прибором, замену неисправного и/или бракованного прибора в период оказания услуги и в период гарантийного срока на прибор, настройку прибора, выданного взамен бракованного прибора, коррекцию настроек прибора в период гарантийного срока (при необходимости).  Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.  Исполнитель должен гарантировать соответствие слуховых аппаратов требованиям ГОСТов, и иным нормативным документам, действующим на территории России.  Конструкция слуховых аппаратов должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости).  Материалы, из которых изготавливаются слуховые аппараты не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.  Слуховые аппараты являются изделиями медицинского назначения в связи, с чем наличие действующих регистрационных удостоверений и сертификатов или деклараций о соответствии в случае, если товар подлежит обязательной сертификации или декларации в соответствии с действующим законодательством России, являются обязательным.  Техническое средство реабилитации должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».  **- требование к упаковке.**  Упаковка товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. | | | | |
| ИТОГО | | | | 3 |

**Требования к гарантийным обязательствам:**

**- к гарантии качества товара, работы, услуги:** установлены

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара, при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара.

**3. Количество:** 3 шт.

**4. Место доставки Товара, являющегося предметом контракта:**

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

**5.** **Срок поставки Товара:** Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "07" августа 2020 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.