Наименование закупки (предмет государственного контракта): поставка кресел-колясок для обеспечения инвалидов в 2020 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара | Номер ТСР по Классификации (приказ Минтруда России №86н) | Наименование изделия по КТРУ/код КТРУ | Функциональные и технические характеристики Товара | Коли- чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-03-01 | 30.92.20.000-00000029 Кресло-коляска спортивная для передвижения по различной местности, управляемая пациентом/сопровождающим лицом | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса активного типа для взрослых предназначена для людей, ведущих активный образ жизни. Кресло-коляска должна иметь возможность управляться как самостоятельно инвалидом, так и сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Рамная конструкция кресла-коляски усиленная-двойная, должна быть изготовлена из облегченных сплавов, складывание и раскладывание без инструмента, по вертикальной оси. Крепления, используемые в кресле-коляске, должны быть изготовлены из металла. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции. Две пары колёс (передние поворотные, задние приводные). Поворотные колеса должны быть цельнолитые. Вилки поворотных колес быстросъемные, должны иметь не менее 3 позиций установки положения колеса. Приводные колеса быстросъемные, должны иметь пневматические покрышки и быть снабжены ободами и обручами, изготовленными из металла. Материал оси приводного колеса и спицы колеса должны быть изготовлены из металла с нанесением антикоррозийного покрытия. Задние колеса должны иметь возможность регулировки развала, а также регулировку по вертикали. Возможность регулировки высоты сиденья спереди и сзади. Спинка и сиденье с регулировкой натяжения, должны быть изготовлены из прочного, дышащего материала. Подлокотники кресла-коляски должны быть регулируемыми по высоте. Опоры для стоп должны быть откидными. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь антиопрокидыватели на колесной опоре, регулируемые по длине. Технические характеристики: Габаритная ширина – не менее 61 см не более 65 см; Ширина сидения; от 40 см до 55 см. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Передние поворотные колеса диаметром не более 20 см. Приводные колеса диаметром не более 62 см. Высота спинки не более 35 см. Грузоподъёмность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 2 |
| 2 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-04-01 | 30.92.20.000-00000017 кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, складная | Кресло - коляски с электроприводом предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов на дорогах, а также при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, либо иных высокопрочных конструкционных материалов с антикоррозионным покрытием. Управление должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», а также в результате толкания кресла-коляски за ручки сопровождающим лицом. Максимальная скорость должна быть не менее – 6 км/ч Дальность пробега без подзарядки должна быть – не менее 15 км. Емкость аккумулятора должна быть – не менее 28 А/ч. Грузоподъемность должна быть – не менее 110 кг Масса кресла-коляски должна быть – не более 76 кг (с аккумуляторами). Ширина сиденья: от 430 мм до 550 мм Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Комплектация: съемные подлокотники и манипулятор; съемные или откидные подножки; съемное устройство противоопрокидывания; тормоза; передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами; задние колеса должны быть с пневматическими шинами; защитные крылья задних колес; спинка должна быть складная, подушка спинки съемная; съемная подушка сидения; в комплект должно входить зарядное устройство; должны быть ремни для фиксации тела и ног; аккумуляторные батареи; - набор ключей; - насос (для пневматических колес); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Регулировка: подлокотников - по высоте; подножек - по высоте; спинка должна регулироваться по углу наклона; - манипулятор - по длине выдвижения, с возможностью переустановки как слева, так и справа. | 9 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-01-07 | 30.92.20.000-00000023 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная для инвалидов с разной степенью активности предназначена для использования в помещениях. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: - складную конструкцию, складывание и раскладывание без инструмента; - рама кресла-коляски должна быть усиленной конструкции для обеспечения повышенной грузоподъёмности; - поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции; - литые приводные поворотные колеса; - приводные колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - подлокотники съемные или откидные, регулируемые по высоте; -подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - рукоятки (ручки) для толкания; - должна быть снабжена слева и справа стояночными тормозами; - материал спинки и сидения должен быть из нейлона; - должны быть антиопрокидыватели; - полоса для поддержки ног в области икр должна быть из материи. Ширина сиденья: от 540 мм до 600 мм. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Технические характеристики: Грузоподъемность - не менее 150 кг; Масса кресла - коляски не более 30 кг; В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - инструменты. | 2 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-02-08 | 30.92.20.000-00000019 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная для инвалидов с разной степенью активности предназначена для использования на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: - складную конструкцию, складывание и раскладывание без инструмента; - рама кресла-коляски должна быть усиленной конструкции для обеспечения повышенной грузоподъёмности; - поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции; - пневматические приводные поворотные колеса; - приводные колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - подлокотники съемные или откидные, регулируемые по высоте; -подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - рукоятки (ручки) для толкания; - должна быть снабжена слева и справа стояночными тормозами; - материал спинки и сидения должен быть из нейлона; - должны быть антиопрокидыватели; - полоса для поддержки ног в области икр должна быть из материи. Технические характеристики: Грузоподъемность - не менее 150 кг; Масса кресла - коляски не более 30 кг; Ширина сиденья: 540 мм. В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - инструменты; - насос для пневматических колес. | 1 |
| Итого | 14 |

## Требования к качеству и безопасности Товара: весь поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности для Получателей и сопровождающих их лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями, установленными: ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 50444-92 (Раздел 3,4) «Межгосударственный стандарт приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. «Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла –коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015 «Сиденья кресел-колясок Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сидения», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положения тела».

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для производства Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали Товара при эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Минздравом России.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Металлические части Товара должны быть произведены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание Товара с Получателем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку Товара.

На момент передачи Получателям Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Требования к упаковке и транспортировке: упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка упаковки кресло-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации;

- серийный номер.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы, приравненные к районам Крайнего Севера, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Гарантийные обязательства: товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок службы Товара, устанавливается в соответствии с Перечнем товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые производитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720.

Гарантийный срок эксплуатации товара: на кресло-коляски - не менее 12 месяцев с даты подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного производителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара Получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его производителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантия не распространяется или частично не распространяется на расходные материалы и комплектующие (входящих в состав Товара), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта. Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его Товаром, соответствующим требованиям контракта в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

Место поставки товара: Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Поставщика или иное).

Срок поставки товара: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара в срок не позднее 01.08.2020 года (включительно).