Техническое задание

| Код по ОКПД2 | 26.60.14.120: Аппараты слуховые |
| --- | --- |
| КТРУ | 26.60.14.120-00000004 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет) | Нет |
| Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет) | Да |
| Применение национального режима при осуществлении закупки | Ограничение допуска изделий, происходящих из иностранных государств Установлено ограничение допуска медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Преимущества: Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018. |
| Размер обеспечения заявки | 1% |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 30% |
| Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) | 12.2020 |

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Наименование изделия по КТРУ | Код по КОЗ | Описание изделия | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 01.28.17.01.05 | Максимальный (ВУЗД 90) должен быть не менее139 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 81 дБ. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала не менее 6. Количество программ прослушивания не менее 3. Должен иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шума микрофона; - система направленных микрофонов; -программируемый регулятор громкости; - аудиовход; - запирающийся батарейный отсек; - совместимость с беспроводными и мобильными телефонами; - совместимость с обычными FM-системами; - акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батареи. - подавление обратной связи; - защита нано покрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи. Ушной вкладыш- стандартный. * | 180 | 18017,05 | 3243069,00 |
| 2 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 01.28.17.01.06 | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 136 дБ. Максимальное усиление не менее 67 дБ. Диапазон частот не более 0,1 кГц не менее 6,12 кГц, Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 4. Количество программ прослушивания не менее 3. Должен иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шума микрофона; - система направленных микрофонов; - аудиовход; - запирающийся батарейный отсек; - совместимость с беспроводными и мобильными телефонами; - совместимость с обычными FM-системами; - акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батареи. - подавление обратной связи; - защита нано покрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи. Ушной вкладыш- стандартный. * | 160 | 15874,45 | 2539912,00 |
| 3 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 01.28.17.01.07 | Максимальный (ВУЗД 90) –Должен быть не менее 128 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 61 дБ. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - не менее 4 Количество программ прослушивания не менее 3. Должен иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шума микрофона; - система направленных микрофонов; -программируемый регулятор громкости; - аудиовход; - запирающийся батарейный отсек; - совместимость с беспроводными и мобильными телефонами; - совместимость с обычными FM-системами; - акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батареи. - подавление обратной связи; - защита нано покрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи. Ушной вкладыш- стандартный. * | 120 | 15770,09 | 1892410,80 |

Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг, потребностями инвалидов.

* Термин «стандартный» ушной вкладыш используется для более точного описания объекта закупки и обусловлен наличием данного понятия в руководствах пользователя производителей слуховых аппаратов

Требования к качеству

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Инвалиду будет передан новый слуховой аппарат, пригодный для использования по назначению в течение гарантийного срока их эксплуатации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения на слуховые аппараты, а также декларации о соответствии.

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения инвалида.

Требования к безопасности

Требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024- 2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний), ГОСТ 6343-74 Телефоны. Методы измерений электроакустических параметров, ГОСТ 12090-80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды, ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.  Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды, ГОСТ 17787-2010 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ РИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку, Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества. ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья потребителя, не должен быть причинен вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке

Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слуховых аппаратов – по ГОСТ 50444-92 пункт 8.1.1. должна содержать товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Транспортирование слуховых аппаратов проводится по группе 5 ГОСТ 15150 пункт 8.1 - крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Условия хранения слуховых аппаратов: в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 пункт 8.2.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

- В Контракте предусмотреть:

- Срок поставки Товара - до 01.11.2020

- Срок действия направлений - до 01.11.2020

- Срок действия Контракта - до 30.11.2020

- Выборочная проверка поставляемого товара осуществляется в течение 5 рабочих дней.

- Акт выборочной проверки поставляемого Товара подписывается в течение 1 дня.

- В течение 3 рабочих дней после поставки Товара всем Получателям, поставщик направляет отчетную документацию.

- Проверка отчетной документации в течение 10 рабочих дней.

- Поставщик в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику итоговый акт осуществленных поставок.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения итогового акта подписывает его.

- Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта приемки поставленного Товара.

- Поставщик обязан предоставить Заказчику копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия).

- В случае сокращения потребности в поставке Товара Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет Поставщику Уведомление о необходимости сокращения общего количества.

- Размер обеспечения гарантийных обязательств: 10% от начальной (максимальной) цены контракта.