УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего

ГУ-УРО ФСС РФ

______________Т.А. Деревянкина

« ____» _______________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- к аукциону в электронной форме на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных для обеспечения детей-инвалидов в 2020 году (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

ИКЗ 201732501972073250100100020053092323

1.Цель. Определение поставщика на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных для обеспечения детей-инвалидов в 2020 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (далее – Товар) для обеспечения детей-инвалидов в 2020 году (далее – Получатели).

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама, - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона не менее чем, от -5 до +25 градусов. - коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье, - спинка имеет угол наклона не менее, чем от 20 до 80 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник, регулируемый по высоте, - боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса должны быть литые, - быстросъёмные передние и задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по длине не менее, чем от 24 до 34 см с шагом 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона не менее, чем от 0 до 90 градусов, - подножка оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте, - регулируемые по высоте подлокотники. - ширина сиденья – регулируемая в диапазоне от 26 до 38 см. (в соответствии с потребностью Получателя). - глубина сиденья – регулируемая в диапазоне от 29 до 35 см. (в соответствии с потребностью Получателя). - вес коляски – не более 19,5 кг, - максимальная нагрузка – не менее 40 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон Комплектация кресла-коляски должна включать: - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, - столик. | 10 |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска комнатная для детей больных ДЦП должна быть предназначена для передвижения ребенка с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью внутри помещения и на площадках с твердым покрытием. Рамная конструкция кресло-коляски должна быть складывающаяся по вертикальной оси. Спинка и сиденье кресло-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, легко моющейся ткани. Кресло-коляска должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона спинки и сиденья. Спинка кресло-коляски должна быть оснащена съемными регулируемыми по ширине и высоте боковыми поддержками для груди. Подголовник должен быть быстросъемным, регулируемым по высоте. Сиденье кресло-коляски должно быть оснащено съемным, регулируемым абдуктором. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте и ширине. Подножки должны быть быстросъемные, регулируемые по высоте с регулируемым углом подъема, оснащены регулируемыми держателями под голени. Ручки для толкания для сопровождающего лица должны быть оснащены ручными тормозами и рычагами управления функциями наклона спинки, наклона сидения кресло-коляски при помощи пневмоцилиндров. Передние колеса должны быть цельнолитые, задние колеса кресло-коляски должны быть пневматические или цельнолитые. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами и антиопрокидывающими устройствами. Кресло-коляска должна комплектоваться фиксирующим ремнем для тела. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья – 37 +/-1 см. - регулировка угла наклона спинки в диапазоне: нижняя граница не менее 90 градусов верхняя граница не более 170 градусов - вес коляски не более 26 кг - грузоподъемность – не менее 110 кг. | 1 |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска комнатная для детей больных ДЦП должна быть предназначена для передвижения ребенка с нарушениями опорно-двигательных функций с посторонней помощью внутри помещения и на площадках с твердым покрытием. Рама кресло-коляски должна быть складная, должна иметь механизм складывания по вертикальной оси. Конструкция кресло-коляски должна иметь возможность регулировки: - подножек по длине голени не менее, чем в 6-ти положениях; - опор для ног по углу наклона на 30 градусов; - спинки по высоте не менее чем в 3-х положениях и углу наклона не менее чем в 5-ти положениях; - сидения по глубине не менее чем в 3-х положениях; - задних колес: не менее чем в 3-х положениях по вертикали и не менее чем в 2-х положениях по горизонтали; - передних колес: не менее чем в 3-х положениях; - подлокотников не менее чем в 14 положениях; - устройств противоопрокидывания с колесной опорой не менее чем в 5 положениях; -ручек для сопровождающего лица не менее чем в 12-и положениях. Кресло-коляска должна иметь: - подголовник; - съемный столик; - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами диаметром; - съемные ремни-упоры для стоп; - ручки для пассивного использования, регулируемые по высоте; - подушки сидения и спинки должны быть съемные; - съемные подлокотники; - систему опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины; - должен быть установлен ремень для сохранения зазора между ног; Наличие подголовника, имеющему регулировку по высоте, углу наклона. Ширина сиденья должна быть 37 +/- 1 см. Вес кресло-коляски не более 17 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. | 1 |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений и на площадках с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть: - оснащена съемной, откидной ножной опорой; - снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; - оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; Рама должна быть изготовлена из коррозионно стойкого алюминиевого сплава и должна иметь эмалевые лакокрасочные покрытия. Сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине и глубине; Спинка должна быть сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения. Технические характеристики: Диапазон регулировки ширины сиденья от 280 мм до 320 мм. и от 380 мм до 420 мм. (в соответствии с потребностью Получателя). Глубина сиденья должна регулироваться. Высота спинки должна регулироваться. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне не менее, чем от 90º до 180° Масса: не более 20 кг. Грузоподъемность: не менее 75кг. | 20 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама, - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона не менее чем, от -5 до +25 градусов. - коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье, - спинка имеет угол наклона не менее, чем от 20 до 80 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник, регулируемый по высоте, - боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса должны быть литые, - быстросъёмные передние и задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по длине не менее, чем от 24 до 34 см с шагом 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона не менее, чем от 0 до 90 градусов, - подножка оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте, - регулируемые по высоте подлокотники. - ширина сиденья – регулируемая в диапазоне от 26 до 38 см. (в соответствии с потребностью Получателя). - глубина сиденья – регулируемая в диапазоне от 29 до 35 см. (в соответствии с потребностью Получателя). - вес коляски – не более 19,5 кг, - максимальная нагрузка – не менее 40 кг. Комплектация кресла-коляски должна включать: - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон | 4 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама, - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона не менее чем, от -5 до +25 градусов. - коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье, - спинка имеет угол наклона не менее, чем от 20 до 80 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник, регулируемый по высоте, - боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса должны быть пневматические, - быстросъёмные передние и задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по длине не менее, чем от 24 до 34 см с шагом 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона не менее, чем от 0 до 90 градусов, - подножка оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте, - регулируемые по высоте подлокотники. - ширина сиденья – регулируемая в диапазоне от 26 до 38 см, - глубина сиденья – регулируемая в диапазоне от 29 до 35 см, - вес коляски – не более 19,5 кг, - максимальная нагрузка – не менее 40 кг. Комплектация кресла-коляски должна включать: - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон | 8 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом на улице по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - кресло-коляска должна быть оснащена съемной, откидной ножной опорой; подножка должна быть регулируемая по длине и углу наклона с помощью фиксирующего рычага, расположенного под сиденьем. - кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. - кресло-коляска должна быть оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности с пятью точками крепления, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку; - поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции; - наличие подлокотников, являющимися неотделимой частью кресла-коляски. Сиденье должно иметь возможность регулировки по ширине и глубине. Спинка сиденья должна быть с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Сиденье должно быть оснащено мягким, съемным абдуктором. Ширина сиденья: 25 см +/-1 см. Регулировка угла наклона спинки в диапазоне: нижняя граница не менее 95 градусов, верхняя граница не более 165 градусов; Вес коляски не более 26,5 кг. Грузоподъемность не менее 75 кг. | 1 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на улице по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть: - оснащена съемной, откидной ножной опорой; - снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; - оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; Рама должна быть изготовлена из коррозионно стойкого алюминиевого сплава и должна иметь эмалевые лакокрасочные покрытия. Сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине и глубине; Спинка должна быть сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения. Технические характеристики: Диапазон регулировки ширины сиденья от 280 мм. до 320 мм. и от 380 мм. до 420 мм. (в соответствии с потребностью Получателя). Глубина сиденья должна регулироваться. Высота спинки должна регулироваться. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне не менее, чем от 90º до 180° Масса: не более 20 кг. Грузоподъемность: не менее 75кг. | 33 |
|  | Итого: | 78 шт |

3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место получения Товара – Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Товара в пределах Ульяновской области: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Срок поставки Товара -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 сентября 2020 года.

- Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 октября 2020 года. Окончание действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4.Начальная (максимальная) цена Контракта – 3 069 500 руб. 25 коп.

# 5. Обоснование цены Контракта - Приложение №1 к Техническому заданию.

6.Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Кресла-коляски представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Требования к качеству и безопасности Товара

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Конструктивные элементы кресел-колясок, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Сиденье кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015  «Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей подушки сиденья».

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083 -2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и  документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или  декларации о соответствии продукции) или иных  документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара), в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких  документов.

- Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

- Маркировка, упаковка, транспортирование кресел-колясок должны соответствовать  требованиям стандартов:  ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

8.Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок устанавливается – 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Ульяновской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств. Замена или ремонт Товара должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.