Требования к техническим характеристикам.

| № | Наименование Товара | Описание и технические характеристики Товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №1 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Опора для стояния должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры должны производиться без применения дополнительного инструмента. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основание опоры должно быть в виде металлической колесной рамы; - ложе должно быть поворотное, изготовлено из высококачественной фанеры или дерева; - изменение угла наклона ложа должно производиться от горизонтального до вертикального положения за счет телескопической направляющей с запорным механизмом; - должно быть 4 колеса, два из них должны быть оснащены индивидуальными тормозами; - на ложе должна быть закреплена съемная подушка под спину, толщиной не менее 30 мм; - крепления для голеней должны быть регулируемые по высоте; - тазобедренный ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10см; - грудной ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10см; - грудные ограничители должны быть регулируемые по ширине; - межбедренный клин должен быть съемный, регулируемый по высоте; - площадка для стоп должна быть с пластиковыми креплениями типа «сандалии», регулируемыми по ширине; - длина ложа должна быть не менее 90 см и не более 94 см; - ширина ложа должна быть не менее 40 см и не более 42 см; - высота в вертикальном положении должна быть не менее 100 см и не более 107 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 75 см не более 94 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 50 кг; - вес изделия должен быть не более 16 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный столик, регулируемый по углу наклона; - съемные упоры для поддержки головы. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 2 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №2 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Опора для стояния должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры должны производиться без применения дополнительного инструмента. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основание опоры должно быть в виде металлической колесной рамы; - ложе должно быть поворотное, изготовлено из высококачественной фанеры или дерева; - изменение угла наклона ложа должно производиться от горизонтального до вертикального положения за счет телескопической направляющей с запорным механизмом; - должно быть 4 колеса, два из них должны быть оснащены индивидуальными тормозами; - на ложе должна быть закреплена съемная подушка под спину, толщиной не менее 30 мм; - крепления для голеней должны быть регулируемые по высоте; - тазобедренный ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10см; - грудной ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10см; - грудные ограничители должны быть регулируемые по ширине; - межбедренный клин должен быть съемный, регулируемый по высоте; - площадка для стоп должна быть с пластиковыми креплениями типа «сандалии», регулируемыми по ширине; - длина ложа должна быть не менее 120 см и не более 124 см; - ширина ложа должна быть не менее 40 см и не более 42 см; - высота в вертикальном положении должна быть не менее 130 см и не более 139 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 90 см не более 124 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 50 кг; - вес изделия должен быть не более 18 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный столик, регулируемый по углу наклона; - съемные упоры для поддержки головы. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 10 |
| 3 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №3 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Опора для стояния должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры должны производиться без применения дополнительного инструмента. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основание опоры должно быть в виде металлической колесной рамы; - ложе должно быть поворотное, изготовлено из высококачественной фанеры или дерева; - изменение угла наклона ложа должно производиться от горизонтального до вертикального положения за счет телескопической направляющей с запорным механизмом; - должно быть 4 колеса, два из них должны быть оснащены стояночными тормозами; - на ложе должна быть закреплена съемная подушка под спину, толщиной не менее 30 мм; - крепления для голеней должны быть регулируемые по высоте; - тазобедренный ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10 см; - грудной ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10 см; - грудные ограничители должны быть регулируемые по ширине; - межбедренный клин должен быть съемный, регулируемый по высоте; - площадка для стоп должна быть с пластиковыми креплениями типа «сандалии», регулируемыми по ширине; - длина ложа должна быть не менее 150 см и не более 155 см; - ширина ложа должна быть не менее 50 см и не более 55 см; - высота в вертикальном положении должна быть не менее 160 см и не более 165 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 120 не более 150 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 120 кг; - вес изделия должен быть не более 24 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный столик, регулируемый по углу наклона; - съемные упоры для поддержки головы. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 1 |
| 4 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №4 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - рама должна быть металлическая со стойким цветным порошковым покрытием на 4 поворотных колесах, два из них должны быть оснащены стояночными тормозами; - должны быть вертикальные стойки для крепления столика; - должен быть съемный столик; - пластиковые крепления для стоп типа «сандалии» должны быть с независимой регулировкой в двух плоскостях для каждого крепления; - коленные крепления должны быть регулируемые в трех плоскостях; - бедренный ремень должен быть регулируемый по высоте и длине с шириной не менее 10см; - грудной ремень должен быть регулируемый по длине ремня и высоте крепления с шириной не менее 10см; - высота столика должна регулироваться в диапазоне не менее от 56-83 см; - расстояние между коленоупорами должно регулироваться в диапазоне не менее от 15 см до 32 см; - высота коленных креплений должна регулироваться в диапазоне не менее от 15 см до 43 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 80 см и не более 120 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 35 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный регулируемый абдуктор. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 1 |
| 5 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №5 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - деревянная рама должна быть на металлической колесной основе с 4 колесами, два из них должны быть оснащены стояночными тормозами; - должен быть столик регулируемый по высоте; - пластиковые крепления для стоп типа «сандалии» должны быть с жестким пяточным упором, с независимой регулировкой положения стоп; - коленные крепления должны быть независимо регулируемые в 3 плоскостях; - бедренная и грудная обоймы должны быть регулируемые по высоте, с боковыми упорами, регулируемыми по ширине; - размеры рамы должны быть не менее 90 х 80 х 60 см и не более 100 х 80 х 65 см; - высота грудной обоймы должна регулировать я в диапазоне не менее от 56 см до 87 см; - высота столика должна регулироваться в диапазоне не менее от 48 см до 79 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 80 и не более 120 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 35 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный регулируемый абдуктор; - съемный регулируемый подголовник. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 4 |
| 6 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №6 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения, а также в промежуточных положениях по углу наклона с поддержкой спереди (положение "лежа на животе") ребенка. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - конструкция должна быть разборная; - основание опоры должно быть в виде металлической рамы на колесах; - ложе должно быть съемное, поворотное, изготовлено из высококачественной фанеры или дерева; - изменение угла наклона ложа должно производиться от горизонтального до вертикального положения за счет телескопической направляющей с запорным механизмом, количество положений должно быть не менее 7-ми; - должно быть 4 колеса, два из них должны быть оснащены индивидуальными тормозами; - на ложе должна быть закреплена съемная подушка для груди и живота, толщиной не менее 30 мм; - площадка для стоп должна быть с пластиковым креплением типа «сандалии», регулируемым по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола; - должны быть боковые ограничители со съемными подушками; - межбедренный клин должен быть съемный, регулируемый по высоте; - высота от стоподержателей до столика должна быть регулируемая в диапазоне не менее 60 см и не более 71 см; - максимальный рост ребенка не менее 85 см и не более 115 см; - максимальный вес ребенка не менее 35 кг; - вес изделия не более 15 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный столик, регулируемый по углу наклона. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 8 |
| 7 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель № 7 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения, а также в промежуточных положениях по углу наклона с поддержкой спереди (положение "лежа на животе") ребенка. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - конструкция должна быть разборная; - основание опоры должно быть в виде металлической рамы на колесах; - ложе должно быть съемное, поворотное, изготовлено из высококачественной фанеры или дерева; - изменение угла наклона ложа должно производиться от горизонтального до вертикального положения за счет телескопической направляющей с запорным механизмом, количество положений должно быть не менее 7-ми; - должно быть 4 колеса, два из них должны быть оснащены индивидуальными тормозами; - на ложе должна быть закреплена съемная подушка для груди и живота, толщиной не менее 30 мм; - площадка для стоп должна быть с пластиковым креплением типа «сандалии», регулируемым по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола; - должны быть боковые ограничители со съемными подушками; - межбедренный клин должен быть съемный, регулируемый по высоте; - высота от стоподержателей до столика должна быть регулируемая в диапазоне не менее 92 см и не более 105 см; - максимальный рост ребенка не менее 120 см и не более 145 см; - максимальный вес ребенка не менее 45 кг; - вес изделия не более 17 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный столик, регулируемый по углу наклона. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 7 |
| 8 | Опора для стояния для детей-инвалидов Модель №8 | Опора для стояния детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций служит средством обучения навыкам вертикального положения, а также в промежуточных положениях по углу наклона с поддержкой спереди. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - конструкция должна быть разборная; - основание опоры должно быть в виде металлической рамы на колесах; - ложе должно быть поворотное, изготовлено из влагостойкой высококачественной фанеры или HPL-пластика; - изменение угла наклона ложа должно производиться за счет выдвижения стоек и переустановки фиксатора в нужное положение; - должно быть 4 колеса, оснащенных индивидуальными тормозами; - площадка для стоп с пяточным упором должна быть регулируемая по высоте с возможностью закрепления стопы в выбранном положении; - должны быть съемные боковые ограничители регулируемые по высоте и ширине; - межбедренный клин должен быть съемный, регулируемый по высоте; - спинной прижим должен регулироваться по высоте и глубине; - столик должен быть с ограждением, изготовлен из HPL- пластика; - длина опоры должна быть не менее 100 см и не более 110 см; - ширина опоры должна быть не менее 66 см и не более 73 см; - высота опоры должна быть не менее 135 см и не более 140см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 175 см, - максимальный вес ребенка должен быть не менее 120 кг; - вес изделия должен быть не более 44 кг. В комплекте поставки должно входить: - съемный столик; - пояс для крепления грудного отдела; - спинной упор. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 7 |
| 9 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №1 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - спинка должна быть с регулируемым углом наклона не менее 120 градусов; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подлокотники должны быть регулируемые по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подножка должна быть алюминиевая регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона в коленном и голеностопном отделах; - ширина сиденья должна быть не менее 33 см и не более 37 см; - глубина сиденья должна быть не менее 33 см и не более 37 см; - общая высота должна быть не более 85 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 40 кг. В комплект поставки должно входить: - фиксирующий жилет; - крепежные ремни для стоп. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 10 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №2 | Для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - спинка должна быть с регулируемым углом наклона не менее 120 градусов; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подлокотники должны быть регулируемые по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подножка должна быть алюминиевая регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона в коленном и голеностопном отделах; - ширина сиденья – не менее 33 см и не более 37 см; - глубина сиденья не менее 33 см и не более 37 см; - общая высота не более 115 см; - максимальный вес ребенка не менее 40 кг. В комплект поставки должно входить: - фиксирующий жилет; - крепежные ремни для стоп. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 11 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №3 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - опора должна быть разборная для удобства транспортировки и хранения; - основа должна быть деревянная на 4-х поворотных колесах с тормозами; - диаметр колес должен быть не менее 10 см; - спинка должна быть регулируемая по высоте и углу наклона; - сиденье должно быть регулируемое по глубине и углу наклона; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть анатомической формы, съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый; - площадка для стоп должна быть с пластиковым креплением типа «сандалии», регулируемым по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола, глубине и углу наклона; - высота спинки должна регулироваться в диапазоне не менее от 28 см до 62 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее от 90 до 120 градусов; - ширина сиденья должна быть не менее 32 см и не более 34 см; - глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее от 20 см до 35 см; - угол наклона сиденья должен быть не менее 40 градусов; - размер столика должен быть не менее 65 см х 45 см; - подножка должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 60 градусов; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 45 кг. В комплект поставки должно входить: - фиксирующий жилет; - съемный столик для игр или приема пищи с тренажерами для мелкой моторики. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 7 |
| 12 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №4 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - опора должна быть разборная для удобства транспортировки и хранения; - основа должна быть деревянная на 4-х поворотных колесах с тормозами; - диаметр колес должен быть не менее 10 см; - спинка должна быть регулируемая по высоте и углу наклона; - сиденье должно быть регулируемое по глубине и углу наклона; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть анатомической формы, съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый; - площадка для стоп должна быть с пластиковым креплением типа «сандалии», регулируемым по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола, глубине и углу наклона; - высота спинки должна регулироваться в диапазоне не менее от 28 см до 71 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее от 90 до 120 градусов; - ширина сиденья должна быть не менее 38 см и не более 40 см; - глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее от 23 см до 40 см; - угол наклона сиденья должен быть не менее 40 градусов; - размер столика должен быть не менее 67 см х 46 см; - подножка должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 60 градусов; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 65 кг. В комплект поставки должно входить: - фиксирующий жилет; - съемный столик для игр или приема пищи с тренажерами для мелкой моторики. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 6 |
| 13 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №5 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа должна быть деревянная на 4-х поворотных колесах с тормозами; - спинка должна быть регулируемая по углу наклона; - сиденье должно быть регулируемое по ширине и углу наклона; - должно быть наличие регулировки опоры из положения «сидя» до горизонтального положения; - подлокотники должны быть регулируемыми по высоте; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый; - площадка для стоп должна быть с пластиковым креплением типа «сандалии», регулируемым по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола, глубине и углу наклона; - высота спинки с подголовником должна регулироваться в диапазоне не менее от 57 см до 69 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее от 85 до 180 градусов; - регулировка ширины сиденья должна быть в диапазоне не менее 19 см и не более 27 см; - глубина сиденья должна быть не менее 25 см и не более 28 см; - угол наклона сиденья должен быть в диапазоне не менее от -20 до +20 градусов; - размер столика должен быть не менее 67 см х 45 см; - подножка должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 90 градусов; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - фиксирующий ремень для корпуса; - ручка для перемещения ребенка. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 7 |
| 14 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №6 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа должна быть деревянная на 4-х поворотных колесах, два из них должны быть оснащены тормозами; - спинка должна быть регулируемая по углу наклона; - сиденье должно быть регулируемое по высоте и глубине; - подлокотники должны быть регулируемыми по высоте; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый; - площадка для стоп должна быть с креплением типа «сандалии», регулируемым по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола и углу наклона; - высота спинки с подголовником должна регулироваться в диапазоне не менее от 39 см до 57 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее 45 градусов; - ширина сиденья должна быть не менее 27 см и не более 30 см; - глубина сиденья должна быть не более 31 см; - размер столика должен быть не менее 34 см х 50 см; - подножка должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 45 градусов; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 25 кг. В комплект поставки должна входить система ремней для корпуса типа «уздечка». Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 15 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №7 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа должна быть деревянная; - абдуктор должен быть регулируемый по глубине; - бедренный ремень должен быть регулируемый по длине; - подголовник должен быть регулируемый по высоте; - жилет на тело должен комплектоваться крепежными ремнями; - независимая опора для ног должна быть регулируемая по длине; - должна быть регулировка угла разведения ног; - подлокотники должны быть регулируемые по высоте; - столик должен быть регулируемый по глубине; - ширина сиденья должна быть не более 40см; - глубина сиденья должна быть не менее 26см; - расстояние от спинки до упоров для стоп должно быть регулируемое в диапазоне не менее от 30 см до 62см; - ширина спинки должна быть не менее 38 см; - высота спинки должна быть не менее 35 см и не более 38 см; - высота подголовника должна быть регулируемая; - высота подлокотников должна быть регулируемая в диапазоне не менее от 16 см до 23 см; - высота столика должна быть регулируемая в диапазоне не менее от 17 см до 24 см; - вес опоры должна быть не более 11 кг; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 45 кг. В комплект поставки должен входить жилет с крепежными ремнями. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 16 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №8 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Должна быть предусмотрена возможность постепенного увеличения угла наклона спинки, что позволяет, переводить ребенка в полулежащее положение. Опора должна комплектоваться нагрудным креплением «Уздечка» и абдуктором. Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне не менее от 0 до 45 градусов (включительно), угол наклона сидения должен быть регулируемый в диапазоне не менее от 0 до 30 градусов (включительно). Мягкие подушки должны быть из поролона и обтянуты искусственной кожей. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сидения должна быть не менее 20 см и не более 26 см; - глубина сидения должна быть не менее 21 см и не более 26 см; - высота спинки должна быть не более 45 см. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 17 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №9 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Должна быть предусмотрена возможность постепенного увеличения угла наклона спинки, что позволяет, переводить ребенка в полулежащее положение. Опора должна комплектоваться нагрудным креплением «Уздечка» и абдуктором. Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне не менее от 0 до 45 градусов (включительно), угол наклона сидения должен быть регулируемый в диапазоне не менее от 0 до 30 градусов (включительно). Мягкие подушки должны быть из поролона и обтянуты искусственной кожей. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сидения должна быть не менее 26 см и не более 30 см; - глубина сидения должна быть не менее 23 см и не более 30 см; - высота спинки должна быть не более 55 см. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 18 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №10 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа должна быть деревянная на 4-х колесах, два из них должны быть с тормозами; - спинка должна быть регулируемая по углу наклона; - подлокотники должны быть регулируемыми по высоте; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый по глубине; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола, глубине и углу наклона; - высота спинки с подголовником должна быть не менее от 56 см и не более 60 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее от 90 до 135 градусов; - ширина сиденья должна быть не менее 32 см и не более 35 см; - глубина сиденья должна быть не менее 28 см и не более 31 см; - подножка должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 45 градусов; - ножки опоры должны быть регулируемые по высоте; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 50 кг. В комплект поставки должен входить фиксирующий корсет для корпуса. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 8 |
| 19 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №11 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа должна быть деревянная на 4-х колесах, два из них должны быть с тормозами; - спинка должна быть регулируемая по углу наклона; - подлокотники должны быть регулируемыми по высоте; - столик должен быть съемный, регулируемый по высоте; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый по глубине; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола, глубине и углу наклона; - высота спинки с подголовником должна быть не менее от 61 см и не более 65 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее от 90 до 135 градусов; - ширина сиденья должна быть не менее 36 см и не более 38 см; - глубина сиденья должна быть не менее 34 см и не более 36 см; - подножка должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 45 градусов; - ножки опоры должны быть регулируемые по высоте; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 60 кг. В комплект поставки должен входить фиксирующий корсет для корпуса. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 10 |
| 20 | Опора для сидения для детей-инвалидов Модель №12 | Опора для сидения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа должна быть деревянная на 4-х поворотных колесах с тормозами; - сиденье должно быть регулируемое по углу наклона; - спинка должна быть регулируемая по углу наклона; - столик должен быть съемный; - подголовник должен быть съемный, регулируемый по высоте; - абдуктор должен быть съемный, регулируемый по глубине; - площадка для стоп должна быть оснащена креплением для стоп; - подножка для крепления ступней должна регулироваться по высоте относительно пола; - ширина сидения должна быть не менее 46см; - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне не менее от 29 см до 54 см; - высота спинки должна быть не менее 55 см; - ширина спинки должна быть регулируемая в диапазоне не менее от 22 см до 35 см; - угол наклона спинки должен быть в диапазоне не менее от 90 до 110 градусов; - угол наклона сиденья должен быть не менее 10 градусов; - подножка должна регулироваться по высоте в диапазоне не менее от 24 см до 45 см; - ширина опоры должна быть не более 60 см; - длина опоры должна быть не более 120 см; - максимальный рост должен быть не менее 180 см; - максимальный вес пользователя должен быть не менее 75 кг; - вес опоры должен быть не более 25кг. В комплект поставки должно входить: - боковые пелоты; - грудные пелоты; - абдуктор; - столик. Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 21 | Опора для ползания для детей-инвалидов Модель №1 | Опора для ползания детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций в возрасте до 3-х лет. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основа опоры должна быть на самоориентирующихся 4-х колесах, - вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка должны иметь возможность крепиться к основе опоры; - длина опоры должна быть не более 65 см; - ширина опоры должна быть не более 58 см; - высота опоры должна быть не более 31 см; - высота ложе от пола должна регулироваться в диапазоне не менее от 16 см до 28 см; - ширина ложа должна быть не менее 30 см; - вес изделия должен быть не более 4 кг; - максимальная нагрузка должна быть не менее 30 кг. Установленный производителем срок службы с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 2 |
| 22 | Опора для лежания для детей-инвалидов Модель №1 | Опора для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора для лежания для детей-инвалидов должна иметь следующие технические характеристики: - рама должна быть металлическая, на колесах со стояночными тормозами; - должны быть две деревянные боковины; - сидение-ложе и спинка должны комплектоваться фиксируемыми мягкими матрасиками; - толщина матрасика должна быть не менее 3 см; - спинка должна регулироваться по углу наклона от горизонтального положения не менее чем в диапазоне от 0 до 90 градусов, с возможностью установки в любом промежуточном положении; - длина опоры должна быть не менее 122 см и не более 130 см; - глубина сиденья опоры должна быть не менее 35 см; - ширина спинки должна быть не менее 35 см; - высота сидения должна быть не менее 25 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 120 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 60 кг. В комплекте поставки должно входить: - грудной и тазобедренный ремни для крепления с регулировкой по длине; - три мягких модуля различной формы (квадрат, треугольник, трапеция). Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 1 |
| 23 | Опора для лежания для детей-инвалидов Модель №2 | Опора для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций. Опора для лежания для детей-инвалидов должна иметь следующие технические характеристики: - рама должна быть металлическая, на колесах со стояночными тормозами; - должны быть две деревянные боковины; - сидение-ложе и спинка должны комплектоваться фиксируемыми мягкими матрасиками; - толщина матрасика должна быть не менее 3 см; - спинка должна регулироваться по углу наклона от горизонтального положения не менее чем в диапазоне от 0 до 90 градусов, с возможностью установки в любом промежуточном положении; - длина опоры должна быть не менее 150 см и не более 160 см; - глубина сиденья опоры должна быть не менее 45 см; - ширина спинки должна быть не менее 40 см; - высота сидения должна быть не менее 25 см; - максимальный рост ребенка должен быть не менее 130 см; - максимальный вес ребенка должен быть не менее 90 кг. В комплекте поставки должно входить: - грудной и тазобедренный ремни для крепления с регулировкой по длине; - три мягких модуля различной формы (квадрат, треугольник, трапеция). Установленный производителем гарантийный срок с момента передачи пользователю не менее 2-х лет. | 4 |
| Итого: |  |  | 99 |