**Техническое задание**

**на поставку в 2020 году слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Единица измерения | Количество Товара |
| 1 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ БОЛЕЕ 135дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ МЕНЕЕ 70 дБ  Диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц (включительно)  Количество программ прослушивания НЕ МЕНЕЕ 2-х  Количество каналов компрессии НЕ МЕНЕЕ 2-х  Должно быть НЕ МЕНЕЕ 3-х триммеров для настройки  Должны быть предусмотрены регулировки с помощью триммеров:  -высоких частот и низких частот;  -АРУ. | штука | 490 |
| 2 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ БОЛЕЕ 130 дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ МЕНЕЕ 60 дБ  Диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц (включительно)  Количество каналов компрессии НЕ МЕНЕЕ 2-х  Количество программ НЕ МЕНЕЕ 2-х  Должно быть НЕ МЕНЕЕ 3-х триммеров для настройки  Должны быть регулировки с помощью триммеров:  -тембра высоких частот;  - тембра низких частот;  - АРУ. | штука | 587 |
| 3 | Цифровые слуховые аппараты заушные слабой мощности | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ БОЛЕЕ 125 дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ МЕНЕЕ 50 дБ  Диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц (включительно)  Количество каналов компрессии НЕ МЕНЕЕ 2-х  Количество программ НЕ МЕНЕЕ 2-х  Должно быть НЕ МЕНЕЕ 3-х триммеров для настройки  Должны быть регулировки с помощью триммеров:  -тембра высоких частот;  - тембра низких частот;  - АРУ. | штука | 49 |
| 4 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 139 дБ  Максимальное усиление не менее 79 дБ  Диапазон частот не уже 0,2 - 5,0 кГц  Количество программ прослушивания не менее 3  Тип обработки цифрового сигнала должен быть бесканальный.  Должны быть в наличии следующие функции:  - адаптивное шумоподавление;  - адаптивное подавление обратной акустической связи;  - автоматическая настройка параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей акустической обстановки;  - подавление шума ветра;  - регистрация данных о режимах работы слухового аппарата;  - звуковое сопровождение режимов работы;  - режим телефонной катушки или катушка индуктивности;  - кнопка переключения программ прослушивания;  - оперативный регулятор громкости. | штука | 268 |
| ИТОГО | | | | 1394 |

**Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:** Слуховой аппарат – электроакустическое устройство носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУДЗ, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ.) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры).

Слуховые аппараты соответствуют ГОСТу Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» ГОСТу Р 50444-92 (раздел 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТу Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТу ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТу ISO 10993-5-2011   
«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТу ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Товар новый.

Комплектность слухового аппарата:

- элемент питания – 1шт.;

- вкладыш стандартный – 1шт.

**Условия поставки Товара**: При выдаче (поставке) инвалидам слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая из которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

В связи с тем, что настройка слуховых аппаратов является медицинской услугой, у Поставщика или соисполнителя, в случае его привлечения к исполнению контракта по договору, **обязательно наличие действующей** **лицензии** на осуществление поставщиком или соисполнителем медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)). Приосуществлении поставщиком или соисполнителем, в случае его привлечения к исполнению контракта по договору, деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н, **наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста**.

Настройка слухового аппарата производится врачом-сурдологом или сурдоакустиком.

**Требования к транспортированию, условиям хранения Товара:** Транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40°С, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Условия хранения слуховых аппаратов - в упаковке изготовителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

**Требования к упаковке Товара:** Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.