**Поставка инвалидам технических средств реабилитации кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела прогулочных и комнатных для детей, больных ДЦП.**

**Наименование Товара**

 Кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела прогулочные и комнатные для детей, больных ДЦП.

**Требования к качеству Товара**

 Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

**Требования к безопасности Товара**

 Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, из которых изготовлен Товар, должны быть разрешены к применению Минздравом России и не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Все используемые в конструкции Товара материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространения тления. Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 31.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к функциональным характеристикам Товара**

Кресла-коляски - техническое средство реабилитации, предназначенное как для самостоятельного передвижения, так и с помощью сопровождающих в помещениях и уличных условиях инвалидов, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1).

В соответствии с разделом 16.1 ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» на каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

-обозначение Товара и серийный номер кресла-коляски;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

-дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

-ограничения использования (предельная масса пользователя, вне и внутри помещения);

-надпись «Сделано в России» или страна изготовитель;

-знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

-На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

**Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара**

 Кресло-коляски с ручным приводом должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Требования к количественным и качественным характеристикам Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование изделия по КТРУ (при наличии)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Характеристики Товара** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| 1 |  Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  | Штука  |  1 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия*** |
| Качественные характеристики |
| Вид кресло-коляски   | *Прогулочная для детей, больных ДЦП* |  |
| Кресло-коляска  | Должна иметь:* *подголовник;*
* *боковые опоры для головы*;
* *боковые опоры для тела;*
* *поясничный валик;*
* *валик или ремень для сохранения зазора между ногами;*
* *держатели для ног;*
* *нагрудный ремень;*
* *поясной ремень;*
* *подножка, регулирующаяся по высоте;*
* *подлокотники, регулируемые по высоте;*
 |  |
| Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |
| Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |
| Обивка спинки | Должна быть тканевой |  |
| Обивка сидения | Должна быть тканевой |  |
| Передние колеса | Должны быть литыми или пневматическими |  |
| Задние колеса | Должны быть литыми или пневматическими |  |
| Количественные характеристики |
| Ширина коляски | ≤ 70 | Сантиметр (см.) |
| Высота коляски | ≤ 120 | Сантиметр (см.) |
| Ширина сидения | ≥ 22 ≤ 22,5 | Сантиметр (см.) |
| Глубина сидения  | ≥ 20 ≤ 20,5 | Сантиметр (см.) |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения  | ≤ 30 | Килограмм (кг.) |
| Вес пользователя | ≥ 30 | Килограмм (кг.) |
| 2 |  Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  | Штука  |  1 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия*** |
| Качественные характеристики |
| Вид кресло-коляски  | *Комнатная для детей, больных ДЦП* |  |
| Кресло-коляска  | Должна иметь:* *подголовник;*
* *боковые опоры для тела;*
* *поясничный валик;*
* *валик или ремень для сохранения зазора между ногами;*
* *держатели для ног;*
* *нагрудный ремень;*
* *поясной ремень;*
* *подножка, регулирующаяся по высоте;*
* *подлокотники, регулируемые по высоте;*
 |  |
| Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |
| Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |
| Обивка спинки | Должна быть тканевой |  |
| Обивка сидения | Должна быть тканевой |  |
| Количественные характеристики |
| Ширина коляски | ≤ 70 | Сантиметр (см.) |
| Высота коляски | ≤ 120 | Сантиметр (см.) |
| Ширина сидения  | ≥ 22 ≤ 22,5 | Сантиметр (см.) |
| Глубина сидения  | ≥ 20 ≤ 20,5 | Сантиметр (см.) |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения  | ≤ 30 | Килограмм (кг.) |
|  |  |  |  | Вес пользователя | ≥ 30 | Килограмм (кг.) |
| 3 |  Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  | Штука  |  2 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия*** |
| Качественные характеристики |
| Вид кресло-коляски  | *Комнатная для детей, больных ДЦП* |  |
| Кресло-коляска  | Должна иметь:* *подголовник;*
* *боковые опоры для тела;*
* *поясничный валик;*
* *валик или ремень для сохранения зазора между ногами;*
* *держатели для ног;*
* *ремень для пятки;*
* *нагрудный ремень;*
* *поясной ремень;*
* *подножка, с регулируемой опорой стопы;*
* *подлокотники, регулируемые по высоте;*
 |  |
| Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |
| Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |
| Обивка спинки | Должна быть тканевой |  |
| Обивка сидения | Должна быть тканевой |  |
| Количественные характеристики |
| Ширина коляски | ≤ 70 | Сантиметр (см.) |
| Высота коляски | ≤ 120 | Сантиметр (см.) |
| Ширина сидения  | ≥ 24 ≤ 25 | Сантиметр (см.) |
| Глубина сидения  | ≥ 20 ≤ 20,5 | Сантиметр (см.) |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения  | ≤ 30 | Килограмм (кг.) |
|  |  |  |  | Вес пользователя | ≥ 30 | Килограмм (кг.) |

 В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

**Кресло-коляски должны соответствовать требованиям:** ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 20790-93) (с Изменениями N 1, 2) в т. ч разд. 3,4 настоящего ГОСТа; ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия.

**1.Выборочная проверка** поставляемого Товара должна осуществляться Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

**2.** **Срок поставки Товара** **для выборочной проверки:** Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 60 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара должна осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

**3. Срок поставки Товара до Получателей:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 17 декабря 2020 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 19.11.2020 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 18.12.2020

**4.Место поставки Товара:** Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

 - в пунктах выдачи.