Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (опор) для обеспечения ими в 2020 году детей-инвалидов

| № п/п | Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во, шт. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучать ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса должен использоваться мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы должны регулироваться в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление должно быть сшито из кожгалантерейной ткани или других материалов допустимых к использованию в медицинских изделиях. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Должна иметь дополнительную функцию защиты от травмы рук в виде щитков. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Длина - от не менее 51 см и до не более 59 см. Ширина – от не менее 51 см и до не более 59 см. Угол наклона опоры должен изменяться от 0° до 30°. Высота крепления над полом под нагрузкой при параллельном положении опоры должна меняться от не менее 15 см и до не более 30 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 12646,67 | 2 | 25293,34 |
| 2 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью и иметь следующие функции: - помогать тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счет регулируемого угла наклона спинки от вертикали до горизонтали и регулируемого угла наклона и высоты подножки; - создавать правильное, симметричное положение за счет изменяемых по высоте ножек и подлокотников, встроенного корсета и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук, развития мелкой моторики, приспособления для фиксации рук Опора должна иметь подголовник. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Угол между сидением и подножкой должен меняться от 90º до 135º. Угол наклона спинки должен меняться от 0º до 30º от вертикали. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, и обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 37 см. Высота спинки – от не менее 39,5 см и до не более 68,5 см. Высота сидения над полом должна меняться от не менее 34 и до не более 56 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 29714,00 | 16 | 475424,00 |
| 3 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой анатомической спинкой должна быть предназначена для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, должна способствовать расслаблению мышц и снижению спастики. Должна иметь фиксацию голеней, стоп. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц должен служить регулируемый и съемный абдуктор и ремни-петли для фиксации ног. Грудная часть тела должна фиксироваться съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагается столик, с возможностью регулировки расстояния до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Столик может предусматривать дополнительное приспособление для фиксации рук. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна изготавливаться не менее чем в 5 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 38 см. Высота спинки – от не менее 28 см и до не более 46 см. Высота сидения над полом может изменяться от не менее 18 см и до не более 52 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 29919,67 | 4 | 119678,68 |
| 4 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна помогать создавать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде ремня, установленного под углом не менее 45° и комплексного нагрудного крепления. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук, регулируемой по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Сидение должно иметь регулируемый и съемный абдуктор, ремни для фиксации ног. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. При необходимости должна предусматриваться подножка и подголовник. Опора должна изготавливаться не менее чем в 5 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 38 см. Высота спинки до плеча – от не менее 28 см и до не более 46 см. Высота сидения над полом изменяется от не менее 18 см и до не более 52 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 31975,67 | 1 | 31975,67 |
| 5 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для физиореабилитационных занятий с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. У сидения должна быть спинка, которая дает вспомогательную опору. Должен быть валик абдукционный состоящий из собственно валика, к которому должны крепиться задняя и передняя стойки. Валик может быть установлен на колёсики с тормозами. В комплект должна входить лестница-стойка с перекладинами для удержания равновесия. Опора должна регулироваться по высоте и углу подъёма. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. Количество типоразмеров - не менее 2 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Диаметр валика – от не менее 21 см и до не более 26 см. Высота верхней кромки валика над уровнем пола должна регулироваться – от не менее 27 см и до не более 47 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 23648,00 | 2 | 47296,00 |
| 6 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП. Опора должна состоять из металлической основы на ножках (передние колеса с системой стояночного тормоза, устанавливаются вместо стандартных.), деревянных боковин с регулируемыми подлокотниками, кресла с регулируемыми спинкой и сидением, регулируемой подножки с креплениями для стоп, системы ремней для крепления тела. Боковины опоры должны быть изготовлены из высококачественной фанеры со стойким противоаллергенным покрытием, расположены на металлической основе с порошковым покрытием. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком или другим типом современных покрытий, не содержащих ядовитых (токсичных) компонентов. Основные регулировки должны быть: -наклон подножки от вертикального до горизонтального (90 градусов), количество промежуточных положений не ограничено; -высота подножки; -регулировка креплений для стоп в 2 плоскостях; -высота сидения над полом; -угол наклона сидения относительно поверхности пола; -положение съемного абдуктора (разделителя ног); -высота и угол наклона подлокотников; -положение боковых подушек сидения; -угол наклона спинки от горизонтального до вертикального (90 градусов), количество промежуточных положений не ограничено; -высота и ширина съемного подголовника (подголовник с мягкими подушками под голову и по бокам, съемный, регулировки по высоте и ширине.); -ширина сидения и спинки (комплект подушек должен состоять из съемной подушки на спинку, съемных боковых подушек-ограничителей (2 грудные и 2 бедренные), устанавливаться вместо стандартной (большой) подушки на спинку); -высота и глубина съемного столика (устанавливаться на подлокотники, иметь регулировки по высоте и расстоянию до спинки.). Основные технические характеристики: Высота от сидения до пола от не менее 37 см до не более 51 см; Высота от сидения до подножки для стоп от не менее 21 до не более 44 см; Максимальная ширина сидения от не менее 40 см до не более 45 см; Высота спинки от не менее 34 до не более 40 см; Макс вес ребенка не более 70 кг. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 30947,67 | 3 | 92843,01 |
| 7 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна представлять собой сидение с ортопедической укладкой, используемой для постепенного выведения ребенка из положения лежа в положение сидя. Постепенное увеличение угла наклона спинки позволяет плавно, с минимальными ощущениями дискомфорта, переводить ребенка в полулежащее положение. Опора должна создавать правильное, симметричное положение за счёт комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Угол наклона подножки должен регулироваться. В комплект должен входить мягкий подголовник. Должен изменяться угол наклона спинки от горизонтального до 45°. Должен изменятся угол наклона сидение от 0° до 30°. Глубина сидения должна (при поднятой спинке и опущенной подножке) меняется в диапазоне 4 см. Опора может быть установлена на колесах. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Ширина напольного сидения – от не менее 20 см до не более 30 см. Высота спинки- от не менее 35 см и до не более 50 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опор должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 13095,33 | 1 | 13095,33 |
| 8 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, для поддержки и размещения ребенка в сидячем положении, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем. Опора для сидения должна изготавливаться не менее чем в 4 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Опора для сидения должна представлять собой ортопедическое кресло на деревянной раме, расположенной на металлическом четырехколесном основании. На раму должна быть установлена съемная подножка с креплениями для ступней типа «сандалии». Регулировка угла наклона подножки относительно сидения должна производиться не менее чем на 45 градусов. Высота сидения относительно пола должна регулироваться в диапазоне от не менее 30 см., до не более 55 см. Глубина сидения должна регулироваться у каждого типоразмера. Ширина сидения в зависимости от типоразмера опоры должна быть в диапазоне от 27 см и до 42 см. На сиденье должен быть съемный абдуктор с возможностью регулировки положения относительно спинки кресла. На раму с обеих сторон должны быть установлены съемные подлокотники, регулируемые по высоте. Для надежного закрепления ребенка в кресле должна быть предусмотрена система креплений в виде ремней. В комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте от сидения от не менее 11 см. до не более 38 см. в зависимости от типоразмера. При необходимости опора для сидения может быть укомплектована съемным подголовником, регулируемым по высоте и устанавливаемым на спинку. Максимальный вес пациента (максимальная грузоподъемность) не менее 70 кг. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 29213,00 | 2 | 58426,00 |
| 9 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, для поддержки и размещения ребенка в сидячем положении, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем. Опора для сидения должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры для сидения должны производиться без применения специализированного инструмента. Опора для сидения должна изготавливаться не менее чем в 2 размерах для детей от 2 года до 14 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Опора для сидения должна представлять собой ортопедическое кресло на деревянной раме, закрепленной на металлическом колесном основании. Все колеса поворотные, должны быть оснащены стояночными тормозами. Диаметр колес не менее 10 см. Все мягкие элементы опоры для сидения должны быть съемными для обеспечения наиболее удобной и качественной обработки. В конструкции опоры должны быть предусмотрены следующие основные регулировки: - регулировка высоты, глубины и наклона подножки; - регулировка положения стоп с жестким закреплением выбранного положения; - регулировка угла наклона спинки; - регулировка высоты и ширины спинки, регулировка высоты и угла наклона сиденья от пола; - регулировка ширины сиденья; - регулировка высоты подлокотников; - регулировка положения абдуктора; - регулировка высоты съемного столика и расстояния от столика до спинки; - регулировка высоты и ширины съемного подголовника. Угол наклона сидения относительно поверхности пола должен иметь регулировку от не менее 20 до не более 40 градусов. На сиденье должен быть закреплен съемный абдуктор, с обеих сторон сидения должны быть закреплены регулируемые по высоте подлокотники. Спинка опоры для сидения должна иметь регулировку угла наклона относительно сидения в диапазоне от 90 градусов до не более 125 градусов. Грудная часть тела должна фиксироваться жилетом из прочной мягкой ткани с системой ремней, регулирующийся по длине. В комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте от сидения и расстоянию от спинки. Максимальный вес пациента (максимальная грузоподъемность) не менее 65 кг. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 34249,67 | 2 | 68499,34 |
| 10 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, для поддержки и размещения ребенка в сидячем положении, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем. Опора для сидения должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 14 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Опора для сидения должна представлять собой напольное ортопедическое кресло на деревянной раме. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Ортопедическое кресло должно состоять из сидения и спинки со съемными мягкими подушками. Спинка опоры для сидения должна быть анатомической формы, располагаться под углом 90 градусов относительно сидения. Высота центральной части спинки, в зависимости от типоразмера опоры, должна быть в диапазоне от не менее 32 см. и до не более 45 см включительно, ширина спинки, в зависимости от типоразмера опоры, должна быть от не менее 33 см. и до не более - 43 см. На спинке должен быть установлен съемный мягкий подголовник анатомической формы, регулируемый по высоте. Ширина сидения, в зависимости от типоразмера опоры, должна быть от не менее 35 см. и до не более 46 см, глубина сидения, в зависимости от типоразмера опоры, должна быть от не менее 23 см. и до не более 32 см. На сиденье должен быть закреплен съемный абдуктор с возможностью регулировки положения относительно спинки кресла. Тазобедренная часть должна фиксироваться набедренным креплением, представляющим собой одиночный ремень с мягкой накладкой, регулируемый по длине. Платформы для крепления ног должны быть съемными, регулируемыми по длине относительно спинки и углу разведения между собой, оснащены площадками для крепления ступней с крепежными ремнями и съемными элементами для крепления голеней. Расстояние от спинки до крепления ступней должно регулироваться у каждого типоразмера опоры. Максимально возможный угол разведения ног должен составлять не менее 45 градусов. Максимальные габаритные размеры опоры для сидения без съемных платформ для крепления ног (длина х ширина х высота) должны быть не более 60 х 60 х 50 см. Максимальный вес пациента (максимальная грузоподъемность) не менее 60 кг. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 23672,33 | 1 | 23672,33 |
| 11 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью и иметь следующие функции: Должна быть предназначена для детей с ДЦП, в возрасте от 1 -12 лет (весом до 40 кг), должна использоваться для постепенной адаптации инвалида, находящегося в положении лёжа на спине в положение сидя. Должна состоять из мягких модулей и жесткой деревянной основы на колесиках с тормозами, должен быть головодержатель, который должен регулироваться по высоте и ширине. Должно быть предусмотрено комплексное нагрудное крепление типа «Уздечка» или встроенный корсет. Должен быть абдуктор регулируемый по глубине сидения. Спинка при необходимости может наклоняться до горизонтального положения. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина – от не менее 50 см и до не более 62 см. Длина – от не менее 85 см и до не более 136 см. Высота – от не менее 41 см и до не более 63 см. Высота спины пациента от сидения до плеч регулируемая от не менее 25 см и до не более 45 см. Конструкция стула ортопедического должна состоять из следующих эле- ментов: - мягких модулей; - абдуктора; - нагрудного крепления по типу «Уздечка» или встроенного корсета»; - колес. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 22363,00 | 1 | 22363,00 |
| 12 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора должна быть предназначена для активно-пассивных реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Должна применяется для отработки процессов вставания, сохранения равновесия. Сидение опоры должно быть исполнено в виде абдукционного валика, регулируемого по высоте и углу наклона. Валик должен крепится к вертикальным стойкам при помощи крепежных барашков. Вертикальные стойки для крепления и регулировки угла наклона сидения-валика должны быть произведены из высококачественной фанеры со стойким экологически-чистым покрытием, на колесах с тормозами. На вертикальных стойках должно быть предусмотрено закрепление съемных подножек для крепления стоп. На подножках должны располагаться крепления для стоп типа «сандалии» съемные, регулируемые. В комплект поставки должно входить приставная лесенка для физических занятий, отрабатывания упражнений вставания и т.д. Перекладины лесенки должны быть круглого сечения, покрытие перекладин лесенки – экологически чистое противоаллергенное, стойкое к воздействию традиционных способов обработки. Комплект поставки должен включать: - абдукционный валик – сидение; - передняя стойка с мягким элементом; - задняя стойка; - съемный валик; - комплект опор для ног; - приставная лесенка. Диаметр валика для сидения, см от не менее 30; Высота верхнего края валика над полом, см должно регулировать от не менее 15 до не более 30 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 30220,33 | 1 | 30220,33 |
| 13 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния - должна быть с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колесиках с тормозами, предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине в положение стоя. Опора должна иметь: -крепление для стоп, на голени; - подголовник, фиксирующий голову, регулируемый по высоте и ширине; - абдуктор, регулируемый по высоте; - тазобедренное и нагрудное крепление, регулируемое по высоте. В комплект должен входить регулируемая по высоте столешница. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Опора должна быть изготовлена под рост от не менее 90 см и до не более 150 см. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 37425,33 | 1 | 37425,33 |
| 14 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна использоваться как для обучения ребёнка положению стоя, так и для обучения ходьбе. Дополнительная функция ходьбы должна позволять учить ребенка самостоятельно передвигаться в опоре для стояния. Должна предупреждать контрактуры в тазобедренных и коленных суставах, стопах, устранять заваливания и переразгибания торса. Должна иметь регулируемый фиксатор на грудном уровне. Спинка должна быть снабжена регулируемым по высоте спинодержателем с подголовником. Ширина подголовника может регулироваться. Для устранения перекреста ног должна быть установлена съемная распорка. Наличие съемного столика также должно служить для подготовки мышц рук для упора на поручни. Должен быть предусмотрен регулируемый по высоте и ширине фиксатор тазобедренного пояса. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара которых должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Высота столика над полом должна изменяется от не менее 54 и до не более 91 см. Ширина проема в верхней раме должна быть – от не менее 19 и до не более 30 см. Охват в тазобедренном поясе у крепления должен меняться от не менее 40 и до не более 80 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 29816,67 | 2 | 59633,34 |
| 15 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния - должна состоять из рамы с регулируемым углом наклона от 0º до вертикального положения на колесиках с тормозами, должна поэтапно переводить пациента из положения (горизонтального) лежа на животе в положение стоя. Опора должна иметь: - от не менее 5-х положений наклона; - крепление для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов, регулируемых по ширине и по высоте. Должны быть регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза; - столик, возможно наличие взаимозаменяемые столешницу и тазик для воды. Мягкие элементы должны быть выполнены на поролоне и обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы до подмышек пациента) должно меняться от не менее 51 см и до не более 110 см. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 30844,67 | 3 | 92534,01 |
| 16 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна давать возможность трансформации для осуществления реабилитации ребенка при симметричном расположении его тела в различные положения. Должны быть крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор. Головодержатель должен регулироваться по высоте и ширине. Должен быть регулируемый по высоте абдуктор. В комплект должна входить регулируемая по высоте и углу наклона столешница. Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна изготавливаться не менее чем в 3 размерах для детей от 1 года до 18 лет, ростом от 80 см до 140 см (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 37425,33 | 7 | 261977,31 |
| 17 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна использоваться для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Должны быть регулируемые крепления для стоп (подпяточники), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч» и должны удерживать стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза Опора должна изготавливаться не менее чем в 5 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 22208,33 | 3 | 66624,99 |
| 18 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна быть предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями, должна обеспечивать удерживание ребенка в вертикальном и горизонтальном положениях, а также, в промежуточных положениях по углу наклона с поддержкой сзади (положение "лежа на спине"). Опора для стояния должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Опора для сидения должна изготавливаться не менее чем в 4 размерах для детей от 1 года до 18 лет (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Опора для стояния должна представлять собой металлическую раму на колесном основании, с поворотным ложем, со съемными подушками, подножкой со стоподержателями, съемными столиком, абдуктором и системой креплений. Задние колеса основания опоры должны быть оснащены стояночными тормозами. Количество положений ложа по углу наклона должно быть не менее 8. Длина ложа в зависимости от типоразмера опоры для стояния должна быть от не менее 90 см. и до не более 175 см. включительно. Ширина ложа должна быть от не менее 40 см и до не более 55 см. Снизу ложа должна быть установлена площадка с креплениями для ступней с задними упорами и крепежными ремешками. На ложе должен крепиться съемный абдуктор, регулируемый по высоте. На ложе должны быть расположены съемная подушка под спину, регулируемые по высоте крепления для голеней, регулируемые по высоте и длине тазобедренный и грудной ремни, съемные грудные ограничители, регулируемые по ширине. В комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по углу наклона, по высоте и расстоянию до ложа опоры. При необходимости опора для стояния должна быть оснащена съемными упорами для поддержания головы (подголовником). Вес изделия не более 26 кг. Максимальный вес пациента не менее 120 кг. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю | 35257,00 | 4 | 141028,00 |
| 19 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Специализированная опора должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации. Лежать в опоре можно только на боку для сведения рук к центральной оси. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должно входить 3 мягких модуля и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора должна быть установлена на колесах. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Длина сидения – от не менее 85 см и до не более 153 см. Ширина сидения – от не менее 32 см и до не более 45 см. Ширина спинки – от не менее 30 см и до не более 40 см. Высота сидения над полом не менее 27 см. Гарантийный срок опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования опорами должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю. | 19123,67 | 1 | 19123,67 |
|  | Итого: |  |  | 57 | 1 687 133,68 |

Требования к безопасности, экологической безопасности товара

Опоры для сидения, стояния, ползания и лежания (далее-опоры) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления опор не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи потребителя), с которым контактируют те или иные детали опор при нормальной эксплуатации.

Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные покрытия. Опоры должны быть без заусенцев, трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Конструкция опор должна обеспечивать удобство пользования им и свободу действий потребителя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания опоры в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

Опоры должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к хранению, упаковке товара, маркировке

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка опор должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка опор должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.

Маркировка упаковки опор должна включать:

- условное обозначение группы опор, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации опор должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования опор должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю.

Срок поставки: до 01.11.2020 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства получателя, либо, по согласованию с Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.