Часть III.Техническое задание

Описание изделий

Слуховые аппараты цифровые (далее – слуховые аппараты) - электроакустическое устройство, носимое человеком за ухом и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с нарушением слуха.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия».

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки тембра низких частот, тембра высоких частот, АРУ, и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.,

- элемент питания – 2 шт.,

- паспорт изделия – 1шт.

| № п/п | Наименование ТСР в соответствии с классификацией | Описание технических, функциональных, эксплуатационных характеристик | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты должны иметь: - максимальный ВУЗД90 не менее 120дБ; - максимальное усиление не менее 60дБ; - диапазон частот не уже 0,1 - 5,8 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 7-ми; - количество программ прослушивания не менее 3-х (музыка, аудитория, телефон); - автоматическую программу переключения в режим телефон; - адаптивный менеджер обратной акустической связи; - адаптивное шумоподавление; - менеджер тихих шумов; - выделение речи; - регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - звуковое сопровождения режимов работы; - индукционную катушку; - регулировка усиления громкости; - кнопку переключения программ прослушивания. | 4 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты должны иметь: - максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ - максимальное усиление не менее 65 дБ; - диапазон частот не уже 0,1 - 6,5 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми; - количество программ прослушивания не менее 4-х; - не менее четырех независимых программ прослушивания, конфигурируемых на разные акустические ситуации; - систему направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; - автоматическое переключение в программу телефон (AutoPhone); - дневник регистрации данных пользования слуховым аппаратом; - тиннитус маскер; - мультитональные акустические сигналы (короткие мелодии) для индикации разряда элемента питания, переключения программ; - аудио-разъем. | 255 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты должны иметь: - максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ4 - максимальное усиление не менее 75 дБ; - диапазон частот не уже 0,1 - 6,0 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми; - количество программ прослушивания не менее 4-х; - динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; - адаптивное подавление шума; - адаптивное АРУ по выходу с возможностью подавления импульсных шумов с настройкой порога срабатывания; - подавление импульсных шумов; - систему направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; - автоматическое переключение в программу телефон (AutoPhone); - дневник регистрации данных пользования слуховым аппаратом; - запись аудиограммы в память СА; - inSitu аудиометрия; - мультитональные акустические сигналы (короткие мелодии) для индикации разряда элемента питания, переключения программ - аудио-разъем. | 180 |

| Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги | в г. Новосибирске по адресу, указанному Поставщиком |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг | С даты заключения государственного контракта по 18 декабря 2020 года включительно |

Требования к качеству изделий

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт изделий должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов.

Слуховые аппараты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными и соответствовать требованиям следующих стандартов:

# ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. «Общие технические условия»;

ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р ИСО 12124-2009 «Акустика. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека»;

ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке»;

ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий»;

ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»;

ГОСТ Р МЭК 60318-4-2017 «Электроакустика. Имитаторы человеческой головы и уха. Часть 4. Имитаторы внутреннего уха для измерения характеристик телефонов, соединяемых с ухом посредством ушных вкладышей»;

ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 «Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см куб. для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами»;

ГОСТ Р МЭК 60711-2001 «Имитатор закрытого уха.  Технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51407-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний".

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям безопасности для пользователя в соответствии с нормативными требованиями. Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов не должны содержать токсичных компонентов, наружные поверхности должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На все изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к настройке изделий, сроку и (или) объему

предоставленных гарантий качества изделий

При передаче изделия пользователю в обязательном порядке должна производиться настройка изделия, быть обеспечены инструктаж и консультативная помощь по правильному пользованию изделием.  В течение срока пользования изделием, при необходимости, должна быть произведена корректирующая настройка.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у поставщика (представителя поставщика, соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии–оториноларингологии.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Гарантийный срок эксплуатации изделий не менее 12 месяцев. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Требования к упаковке, отгрузке изделий

Слуховые аппараты должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, предохраняющую их от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования.

# Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444 -92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).