Часть III.Техническое задание

Описание изделия

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

| Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Формообразующая часть облицовки протеза должна быть модульная полужёсткая. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Промежуточная гильза - из термопласта, приемная гильза постоянная - из слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза должно осуществляться с помощью силиконового чехла («лайнера»). Лайнер, надетый на культю, должен крепиться к гильзе данного протеза в двух местах – в области своего торца и верхней части передней поверхности. Крепление должно устранять вращательные и поршневые движения, а также удлинение (пролонгацию) протеза. Изделие должно иметь надколенное поворотное устройство, коленный влагозащищенный модуль с микропроцессором. Максимальный угол сгибания должен быть не менее 120 градусов. В изделии должны иметься датчики нагрузки для снятия измерений с частотой не менее 1000 раз в секунду. Протез должен иметь систему поддержания опоры от возможного спотыкания, падения, автоматическую корректировку сопротивления для создания плавного маятникового движения, с адаптацией к различным скоростям ходьбы, к внешним факторам (ветер, вес обуви и т.п.). Протез должен иметь привод с магнитореологической жидкостью и роторными лезвиями для обеспечения в течение каждого шага различного сопротивления в целях обеспечения практически «нулевой задержки» при эксплуатации, имитирующей натуральную работу физиологического коленного сустава. Изделие должно иметь энергосберегающую углепластиковую стопу с дополнительной J-образной углепластиковой пружиной с косметической оболочкой. Движение щиколотки должно обеспечивать стабильную поддержку в течение всей фазы опоры. У стопы должна быть непрерывная длина волокна и отсутствовать болтовые соединения. У изделия должна быть полноразмерная карбоновая стелька. Стопа должна быть предназначена для пациента высокой активности со средней ударной нагрузкой. Размерный ряд стопы не менее 22 см и не более 30 см. Высота каблука должна быть не менее 8 см и не более 12 мм, соединение со стопой - пирамидальный адаптер. Регулировочно-соединительные устройства должны быть рассчитаны на нагрузку до 125 кг. Тип протеза - постоянный. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез модульный должен иметь полимерный чехол на короткую и среднюю культю. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Приемная гильза - индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелевые. Крепление должно быть вакуумное с использованием вакуумного насоса и "герметизирующего" коленного бандажа для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Изделие должно иметь энергосберегающую углепластиковую стопу с дополнительной J-образной углепластиковой пружиной с косметической оболочкой. Движение щиколотки должно обеспечивать стабильную поддержку в течение всей фазы опоры. У стопы должна быть непрерывная длина волокна и отсутствовать болтовые соединения. У изделия должна быть полноразмерная карбоновая стелька. Стопа должна быть предназначена для пользователя высокой активности со средней ударной нагрузкой. Размерный ряд стопы не менее 22 см и не более 30 см, жесткость в диапазоне не уже 1-6. Высота каблука должна быть не менее 8 см и не более 12 мм, соединение со стопой - пирамидальный адаптер. Изделие должно быть рассчитано на вес пользователя не менее 136 кг. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 |

| Место выполнения работ | г. Новосибирск и Новосибирская область, по адресу, указанному Подрядчиком |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С даты подписания государственного контракта по 18 декабря 2020 года включительно |

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

- Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология,

- Изделия должны отвечать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний,

- ГОСТ Р ИСО 13404-2010 "Протезирование и ортезирование. Классификация и описание наружных ортезов и их элементов",

- ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

- ГОСТ Р 57765-2017 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования;

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Изделия должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно осуществляться в мягких чехлах из бязи, в подвешенном состоянии на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок составляет не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).