## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-4,8 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 141 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 82 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 26.60.14.120 | шт | 50 |
| 2 | 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,0 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 26.60.14.120 | шт | 150 |
| 3 | 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 66 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 26.60.14.120 | шт | 200 |
| 4 | 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 72 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 26.60.14.120 | шт | 100 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации 	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»(Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

При выдаче, слуховой аппарат должен быть готов к использованию инвалидом, и иметь настройки соответствующие индивидуальным параметрам слуха. Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней.  Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Поставщик в течении 3-х дней после заключения Контракта сообщает о 100 % поставке Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр  получателей Товара.

Выдача Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней но не позднее 10.11.2020. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 15.12.2020. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.