Описание объекта закупки

на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) для обеспечения ими инвалидов в 2020 году

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

| №№ п/п | Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики/ требования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховой аппарат аналоговый заушные мощный 17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушные мощный должен иметь: 1. Диапазон частот не более 0,2 кГц – не менее 4,7 кГц 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 134 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 65 дБ. 4. Регулировки (две из нижеперечисленных): - тембра низких частот (ТНЧ); - ВУЗД; В наличии должен быть: регулятор громкости, телефонная катушка Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 35 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 взрослые | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные программируемые должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 7,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 8 3.Программ прослушивания – не менее 6 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 141 дБ 5. Максимальное усиление – не менее 81 дБ 6. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - адаптивная направленность - возможность подключения аудио-устройств - кнопка переключения программ - встроенный тиннитус-маскер - звуковая индикация переключения программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 18 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 дети | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные программируемые многоканальные должны соответствовать характеристики: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 5,4 кГц, 2. Количество каналов – не менее 8, 3. Программ прослушивания – не менее 2, 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ. 5. Максимальное усиление – не менее 70 дБ. 6. Педиатрическая формула настройки 7. Блокировка батарейного отсека от детей 8. Дополнительные параметры: - адаптивная система подавления обратной связи; - система подавления шума и выделения речи; - адаптивная направленность; - контроль обработки речи и других входящих аудиосигналов в режиме реального времени; - автоопределение телефона; Звуковая индикация состояния аппарата (разрядка батареи, переключения программ); - телефонная катушка; - прямой аудиовыход. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1шт. элемент питания -2 шт. | 20 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные программируемые многоканальные должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 6 3. Программ прослушивания – не менее 2 4. Максимальный ВУЗД 90 – не более 130дБ 5. Максимальное усиление – не более 70 дБ 6. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - возможность подключения аудио-устройств - регулятор громкости - цифровая компрессия полного динамического диапазона в каждом канале (WDRC) - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата; - педиатрическая формула настройки; - индукционная катушка - автоопределение телефонной трубки Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 30 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 трим | Цифровые слуховые аппараты заушные триммерные мощные должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 2 3. Программ прослушивания – не менее 3 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ 5. Максимальное усиление – не более 65 дБ 6. В наличии 2 триммера (конфигурация триммеров устанавливается при заказе аппарата на заводе-изготовителе). 7. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - аналоговый регулятор громкости - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 20 |
| 6 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен иметь следующие характеристики: 1. Диапазон частот не уже 0,2 кГц–4,7 кГц 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 78 дБ. 4. Регулировки: - тембра низких частот (ТНЧ); - регулировка ВУЗД В наличии должны быть: регулятор громкости, телефонная катушка, аудиовход. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш - 1 шт. элемент питания не мене 2 шт. | 3 |

Слуховые аппараты должны быть новым, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными.

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям безопасности для пользователя.  Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов не должны содержать токсичных компонентов, наружные поверхности должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

При поставке Поставщик должен произвести настройку слуховых аппаратов (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить инвалида правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь. Настройка слухового аппарата производится при наличии у Поставщика (представителя поставщика, соисполнителя) лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии–оториноларингологии.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: Республика Адыгея                  г. Майкоп

Слуховые аппараты - изделия, подлежащие обязательной сертификации в связи, с чем предлагаемый к поставке товар должен иметь сертификаты и регистрационные удостоверения.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки и слуховых аппаратов: приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до начала доставки Товара Получателям.

В течение 5 (Пяти)  рабочих дней с даты заключения Контракта Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи) о поставке всего объема Товара на территорию Республики Адыгея, пригласить Заказчика в том числе, с участием представителя региональной общественной организации инвалидов (по согласованию между Заказчиком и организацией) для осмотра поставленного Товара и приемки Товара по количеству и качеству.

Поставка Товара, должна осуществляться с момента заключения государственного контракта не позднее 01 декабря 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком. Поставка Товара осуществляется до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи, на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24  месяца.

Обоснование начальной (максимальной) на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) для обеспечения ими инвалидов в 2020 году

Источником информации для данного расчета является реестр контрактов Фонда социального страхования Российской Федерации (ссылка нареестр контрактов на сайте:www.zakupki.gov.ru:

-http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1010501691418000022;

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000065;

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691419000115;

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691418000071;

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=1010501691418000148

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

где:

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:
,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен.

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования товара, требуемое количество, стоимость товара по данным отделений Фонда социального страхования по Республике Адыгея, средняя цена (средняя величина стоимости) товара, общая стоимость товара.

Стоимость одного изделия, по каждому виду, принимаем равной стоимости средней цены товара, по данным приведенным в Таблице №1

Стоимость одного изделия, по каждому виду, принимаем равной стоимости средней цены товара, по данным приведенным в Таблице №1

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной 1 604 010 (один миллион шестьсот четыре тысячи десять) рублей 39 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Обоснование начальной (максимальной) на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) для обеспечения ими инвалидов в 2020 году

| №п/п | Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691418000022) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000065) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000115) | Коэффициент вариации % | Средняя стоимость Руб./шт. | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховой аппарат аналоговый заушные мощный 17-01-02 | 26.60.14.120 | 6 864,50 | 6 292,02 | 6 500,34 | 4,42 | 6 552,29 | 35 | 229 330,15 |
| 2. | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 взрослые | 26.60.14.120 | 14 924,50 | 14 364,16 | 13 921,71 | 3,49 | 14 403,46 | 18 | 259 262,28 |
| 3. | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 дети | 26.60.14.120 | 29 314,69 | 29 404,71 | 28 076,74 | 2,56 | 28 932,05 | 20 | 578 641,00 |
| 4. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 | 26.60.14.120 | 11 142,28 | 11 408,27 | 11 805,75 | 2,92 | 11 452,10 | 30 | 343 563,00 |
| 5. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 трим | 26.60.14.120 | 8 332,30 | 8 359,15 | 8549,64 | 1,41 | 8 413,70 | 20 | 168 274,00 |
|  | Наименование | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000065) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691418000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691418000148) | Коэффициент вариации % | Средняя стоимость Руб./шт. | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| 6. | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 17-01-01 | 26.60.14.120 | 8 313,32 | 8 313,32 | 8 313,32 | 0 | 8 313,32 | 3 | 24 939,96 |
| Итого: | 126 | 1 604 010,39 |