**Техническое задание на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость, руб.** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло - коляска предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) при помощи сопровождающих лиц в помещениях.  Кресло-коляска оснащена мягким подголовником, регулируемым по высоте.  Кресло-коляска оснащена поворотными, регулируемыми по высоте подножками, с упорами для голени.  Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами.  Коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица.  Кресло-коляска имеет цельнолитые шины.  Рама кресло-коляски выполнена из коррозионностойких стальных труб.  Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции.  Кресло-коляска оборудована съемными, регулируемыми по высоте и ширине подлокотниками.  Наличие боковых фиксаторов туловища и ремня безопасности.  Сиденье имеет регулировку угла наклона и оснащено абдуктором.  Кресло-коляска имеет регулировка угла наклона спинки.  Кресло-коляска оснащена ремнем безопасности и антиопрокидывателем.  Кресло-коляска комплектуется столиком.  Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 35 см +/- 1 см, 38 см +/- 1 см, 44 см +/- 1 см.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  Высота спинки не менее 440 мм и не более 480 мм  Вес кресло-коляски: не менее 21 кг и не более 26 кг.  Грузоподъёмность: не менее 110 кг.  Габаритные размеры коляски:  - длина не менее 1500 мм и не более 1600 мм;  - ширина не менее 590 мм и не более 680 мм;  - высота не менее 950 мм и не более 960 мм. |  |  |  |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло - коляска предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) при помощи сопровождающих лиц в условиях улицы в положении сидя и полулежа.  Кресло-коляска оснащена мягким подголовником, регулируемым по высоте.  Коляска оснащена откидными, регулируемыми по длине голени подножками.  Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами для задних колес.  Коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица.  Кресло-коляска имеет пневматические шины.  Кресло-коляска оснащена передними поворотными колесами с фиксаторами для прямолинейного движения.  Рама кресло-коляски выполнена из алюминиевых труб.  Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость».  Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции.  Кресло-коляска имеет регулировку глубины сиденья.  Кресло-коляска имеет регулировка угла наклона спинки.  Кресло-коляска оснащена 5-ти точечным ремнем безопасности.  Кресло-коляска оснащена капюшоном от дождя и солнца.  Ширина сиденья не менее 305 мм, но не более 350 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.  Глубина сиденья не менее 290 мм и не более 405 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.  Высота спинки не более 610 мм.  Вес кресло-коляски: не менее 15 кг и не более 16,5 кг.  Грузоподъёмность: не менее 30 кг и не более 45,5 кг.  Габаритные размеры коляски:  - длина не менее 1050 мм и не более 1280 мм;  - ширина не менее 610 мм и не более 615 мм;  - высота не менее 1030 мм и не более 1220 мм. |  |  |  |

**Требования к качеству Товара:**

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

**Требования, предъявляемые к безопасности Товара:**

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она должна обладать свойством самогашения. Применяемые для изготовления колясок материалы не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Система торможения кресло-коляски должна обеспечивать удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресла-коляски в соответствии ГОСТами и схемой сертификации должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

**Требования, предъявляемые к маркировке, упаковке Товара:**

На каждый товар должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии).

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:**

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который с даты передачи Товара получателю (представителю получателя) имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с даты передачи Товара получателю (представителю получателя). В течение срока действия гарантии Поставщик производит гарантийный ремонт Товара за счет собственных средств, а при невозможности или нецелесообразности проведения гарантийного ремонта - замену Товара на новый. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя к Поставщику и предоставлении гарантийного талона, дающего право на бесплатный гарантийный ремонт Товара во время срока действия гарантии на Товар.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресел-колясок во время гарантийного срока.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Приморском крае.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков, выявленных при эксплуатации Товара получателями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к предоставлению гарантийных обязательств**

Поставщик до подписания Итогового акта осуществленных поставок Товара по Контракту должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на поставляемый в рамках Контракта Товар в размере 1 (Одного) % от начальной (максимальной) цены Контракта.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара:**

Поставщик обязан:

- предоставить инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи Товара Получателям в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра получателей Товара организовать информирование получателей о дате, времени и месте получения Товара;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей Товара, о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю;

- после подписания Контракта, в течении 3 дней с момента предоставления Заказчиком информации Поставщику о количестве Товара, необходимого к поставке получателем с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края, предоставить Заказчику график поставки Товара получателям с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края в электронном виде.

**Муниципальные образования Приморского края,**

**в которые должна быть осуществлена поставка Товара:**

Владивостокский городской округ, г. Арсеньев, Анучинский район, Яковлевский район, Чугуевский район, г. Артем, Шкотовский район, Надеждинский район, г. Фокино, Хасанский район, г. Партизанск, Партизанский район, г.Находка, Лазовский район, Уссурийский район, Михайловский район, Октябрьский район, Пограничный район, Ханкайский район, Хорольский район, г. Лесозаводск, Кировский район, Спасский район, Черниговский район, г. Дальнереченск, Кавалеровский район, Ольгинский район, Тернейский район,

**Поставка Товара получателям должна быть осуществлена в срок:** до 02.11.2020- 100%