Технические требования на поставку в 2020 году инвалидам слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты (цифровые заушные) (далее – слуховые аппараты) – это электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Общие требования к слуховому аппарату устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитна. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Сырье и материалы для изготовления слухового аппарата должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Соответствие требованиям к настройке товара.

При передаче инвалиду слухового аппарата в обязательном порядке должна производиться индивидуальная подборка и настройка изделия в специализированном учреждении, оказывающем услуги по подбору и настройке изделия. Должен быть обеспечен инструктаж Получателя и консультативная помощь по правильному пользованию Товаром.  В течение срока пользования слуховым аппаратом при необходимости должна быть произведена корректирующая настройка.

Обслуживание инвалидов (прием, примерка, подборка, настройка, выдача и прочее) должна производиться по месту нахождения пунктов выдачи на территории г.Смоленска (Смоленской области), открытых поставщиком на территории организации, имеющей медицинскую лицензию по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии, которая будет производить настройку слухового аппарата.

Настройка слухового аппарата должна производиться при наличии лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии.

Соответствие требованиям к безопасности товара.

Обязательное наличие декларации о соответствии и регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на поставляемые слуховые аппараты (на изделия медицинского назначения, подлежащие обязательной регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения).

Соответствие требованиям к упаковке и транспортировке товара.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительская тара с упакованными слуховыми аппаратами, должна быть перевязана шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеена бумажной лентой по ГОСТ 18510, клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сроки предоставления гарантии качества товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый в рамках контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 дней. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте о приемке Товара Получателем адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

| Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 01.28.17.01.01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен следующие технические характеристики и параметры: частотный диапазон не менее 0,13 и не более 4,8 кГц; максимальный ВУЗД 90 не менее 142 дБ; - максимальное усиление не менее 81 дБ; регулятор громкости - наличие; телефонная катушка – наличие; переключение программ (М-МТ-Т) – наличие; аудиовход – наличие. Должны иметь следующие регулировки: тембр низких частот – наличие; глубина регулировки тембра НЧ – 25 дБ; тембр высоких частот – наличие; регулировка ВУЗД – наличие; глубина регулировки ВУЗД - не менее 20 дБ. | Шт. | Х |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный 01.28.17.01.02 | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь: диапазон частот не уже 0,2 – 4,7кГц. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 135 дБ. Максимальное усиление - не менее 70дБ. Регулятор громкости – наличие, телефонная катушка – наличие, переключение программ (М-Т) – наличие, аудиовход – наличие. Должны иметь следующие регулировки: тембр низких частот – наличие, глубина регулировки тембра НЧ – не менее 14 дБ, тембр высоких частот – наличие, регулировка ВУЗД – наличие, глубина регулировки ВУЗД – не менее 15 дБ. | Шт. | Х |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 01.28.17.01.05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должны иметь границы диапазона частот не уже 0,1 кГц – 4,9 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 142 дБ. Максимальное усиление не – менее 82 дБ. Должны иметь следующие функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие; - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью – наличие; - подавление эха – наличие; - не менее чем трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие; - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие; - имитация функции ушной раковины – наличие; - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие; - многополосная система подавления шума - наличие; - подавление шума ветра – наличие; - подавление импульсных звуков – наличие; - бинауральная координация и синхронизация – наличие; - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие; - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие; - In-situ аудиометрия – наличие; - аудиовход – наличие; - возможность беспроводного программирования – наличие; - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие регулировки: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие; - значение компрессии в каждом канале – наличие; - регулятор громкости – наличие; - режим телефонной катушки – наличие; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | Шт. | Х |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 01.28.17.01.06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должны иметь границы диапазона частот не уже 0,1 кГц – 6,4 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 140 дБ. Максимальное усиление не менее 75 дБ. Должны иметь следующие функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие; - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью – наличие; - подавление эха – наличие; - не менее чем трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие; - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие; - имитация функции ушной раковины – наличие; - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие; - многополосная система подавления шума - наличие; - подавление шума ветра – наличие; - подавление импульсных звуков – наличие; - бинауральная координация и синхронизация– наличие; - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие; - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие; - In-situ аудиометрия – наличие; - аудиовход – наличие; - возможность беспроводного программирования – наличие; - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие регулировки: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие; - значение компрессии в каждом канале – наличие; - регулятор громкости – наличие; - режим телефонной катушки – наличие; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | Шт. | Х |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности 01.28.17.01.07 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь границы диапазона частот не уже 0,1 кГц – 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16-ти, программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 129 дБ. Максимальное усиление не менее 60 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие - система направленных микрофонов с не менее 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные – наличие - не менее трёхпозиционной автоматическая система смешения программ – наличие - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие - имитация функции ушной раковины – наличие - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие; - многополосная система подавления шума – наличие - подавление шума ветра – наличие; - подавление импульсных звуков – наличие; - бинауральная координация и синхронизация – наличие; - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие; - автоматическое изменение усиления по результатам ношения слухового аппарата (РГ-изучение) – наличие; - In-situ аудиометрия – наличие; - аудиовход – наличие; - возможность беспроводного программирования – наличие; - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие регулировки: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие; - значение компрессии в каждом канале – наличие; - регулятор громкости – наличие; - режим телефонной катушки – наличие; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | Шт. | Х |
|  | ИТОГО: | Шт. | Х |

Реабилитация и абилитация инвалидов по слуху заключается не только в компенсации потерь слуха, а, в значительной степени, в восстановлении степени восприятия речи, его социализации, возвращении ему возможности общения, обучения и пр.

Наличие дополнительных требований к поставляемому товару (например, бинауральная координация, две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth), In-situ аудиометрия) должны обеспечивать максимально эффективное достижение указанной конечной задачи закупки.

При бинауральном слухопротезировании (на оба уха по медицинским показаниям), являющегося физиологически обоснованным в связи с функциональными особенностями обработки звука в правом и левом полушариях мозга при ношении 2-х аппаратов одновременно, необходима бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости, то есть бинауральная координация.

In situ аудиометрия необходима для точной диагностики слуха и настройки слухового аппарата с учетом акустики вкладыша и индивидуальных особенностей слухового прохода.

Беспроводная технология (специальный вид связи с внешним микрофоном для улучшения разборчивости речевого сигнала) в виде дополнительных автоматических программ (телефон, Bluetooth) обеспечивает быстрое бесперебойное обнаружение и соединение телефона, телевизора и пр. со слуховым аппаратом.

Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: слуховой аппарат (с используемым типом элемента питания), технический паспорт, гарантийный талон, стандартный ушной вкладыш – 1шт.