**Техническое задание**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов - слуховых аппаратов с подборкой, настройкой и изготовлением индивидуальных ушных вкладышей.

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара, код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | КТРУ не применяется,  ОКПД2: 26.60.14.120 | 1.Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 и программ прослушивания не менее 4-х.  2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть от 136 до 141 дБ.  3. Максимальное усиление не менее 78 дБ.  Наличие: регулировки (ограничения) ВУЗД в каждом канале, диапазона регулятора громкости, режима телефонной катушки, звукового индикатора разряда батареи и переключения программ.  В комплект поставки должны входить:  - индивидуальный ушной вкладыш для слухового аппарата;  - элемент питания. | 90 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | КТРУ не применяется,  ОКПД2: 26.60.14.120 | 1. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми и программ прослушивания не менее 4-х.  2. Максимальное усиление не менее 61 дБ.  3. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не более 134 дБ.  Наличие: регулировки (ограничения) ВУЗД в каждом канале, диапазона регулятора громкости, режима телефонной катушки, звукового индикатора разряда батареи и переключения программ  В комплект поставки должны входить:  - индивидуальный ушной вкладыш для слухового аппарата;  - элемент питания. | 90 |
| ИТОГО | | | | 180 |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Типы и основные параметры»,

5. «Общие технические требования»,

ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1. «Область применения»,

4. «Общие технические требования» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Исполнитель должен гарантировать соответствие слуховых аппаратов требованиям ГОСТов, и иным нормативным документам, действующим на территории России.

Конструкция слуховых аппаратов должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости).

Материалы, из которых изготавливаются слуховые аппараты не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Слуховые аппараты являются изделиями медицинского назначения в связи, с чем наличие действующих регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия или деклараций о соответствии в случае, если товар подлежит обязательной сертификации или декларации в соответствии с действующим законодательством России, являются обязательным.

Услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов Брянской области должны оказываться при наличии у участника закупки, а также, в случае привлечения участником закупки к исполнению обязательств по Контракту соисполнителей, у соисполнителя действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими оргагизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») по сурдологии-оториноларингологии на территории Брянской области (Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. п.46 ч.1 ст.12) в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ от 09 апреля 2015 г. № 178н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и от 12 ноября 2012 г. № 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю оториноларингология».

Услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов Брянской области должны оказываться по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности участником закупки (привлеченного к исполнению обязательств по Контракту соисполнителя) на территории Брянской области и включать: прием врача сурдолога-оториноларинголога, принятие врачом сурдологом-оториноларингологом решения о возможности слухопротезирования или наличия противопоказаний к слухопротезированию на момент обращения инвалида, отоскопию уха и снятие слепков ушного канала для изготовления и выдачи индивидуального ушного вкладыша, индивидуальный подбор, настройку и выдачу слухового аппарата (далее – прибор, товар), обучение пациента правилам пользования выданным прибором, замену неисправного и/или бракованного прибора в период оказания услуги и в период гарантийного срока на прибор, настройку прибора, выданного взамен бракованного прибора, коррекцию настроек прибора в период гарантийного срока (при необходимости).

Индивидуальные ушные вкладыши должны соответствовать следующим требованиям:

Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны изготавливаться по индивидуальному слепку. Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности. Материал не должен образовывать воздушных пузырьков и не должен вызывать аллергических реакций.

Форма ушного вкладыша должна определяться индивидуально в зависимости от степени снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового аппарата.

По форме и размеру ушные вкладыши должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными ушными вкладышами.

Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала должен зависеть от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата.

**- требования к упаковке Товара:**

Каждый слуховой аппарат должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

**- к гарантии качества товара, работы, услуги:**

Товар должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или не была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

**размер обеспечения гарантийных обязательств – не установлен.**

**- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара, при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть осуществлен гарантийный ремонт или должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта или осуществления замены Товара не должен превышать 15 календарных дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**3. Количество:** 180 шт.

**4. Место доставки Товара, являющегося предметом контракта:** Российская Федерация

Поставка Товара Получателям осуществляется по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности Исполнителя (привлеченного к исполнению обязательств по Контракту соисполнителя) на территории Брянской области.

По согласованию с Получателями подобранные и настроенные слуховые аппараты, а также индивидуальные ушные вкладыши могут быть выданы по месту их жительства в пределах Брянской области или в пунктах выдачи товаров в пределах Брянской области.

**5.** **Срок поставки Товара:** Общий срок поставки Товара по Контракту: со дня получения первого реестра получателей Товара по 19 ноября 2021 года.

При этом поставка Товара Получателям должна быть осуществлена Поставщиком в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.