Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее – Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки, шт. | Цена за единицу Товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло – коляска предназначена для передвижения детей инвалидов при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из коррозийностойких стальных труб. Подножки должны быть поворотные, регулируемые по высоте, и оснащены упорами для голени. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте. Передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами. Коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте подголовником и боковыми фиксаторами туловища. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнем безопасности, а также системой регулировки наклона до положения "лежа". Сиденье должно быть снабжено абдуктором. Угол наклона сиденья - регулируемый. Комнатная коляска должна комплектоваться столиком с антиспастической ручкой. Технические характеристики: Ширина сиденья от 340 мм до 400 мм (в соответствии с заявкой Получателя). Глубина сиденья не менее 380 мм Высота спинки не менее 440 мм Вес кресла-коляски не более 22 кг Грузоподъемность не менее 45 кг Срок эксплуатации кресла-коляски 6 лет. В комплект поставки кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация на русском языке, гарантийный талон. | 20 | 24 274,26 | 485 485,20 |
| 22. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная предназначена для передвижения детей-инвалидов при помощи сопровождающего лица по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища не менее чем с пятью точками крепления. Коляска должна быть оснащена откидными, регулируемыми по длине голени, подножками. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами для задних колес. Кресло-коляска должна быть укомплектована пневматическими или цельнолитыми шинами. Кресло-коляска должна быть оснащена передними поворотными колесами диаметром не более 200 мм. Коляска должна быть оснащена быстросъемными задними колесами с кнопочной фиксацией, диаметром не более 400 мм. Обивка сиденья и спинки должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Прогулочная коляска комплектуется капюшоном. Регулировка глубины сиденья должно осуществляться не менее, чем в 3 положениях. Регулировка угла наклона спинки должна осуществляться не менее, чем на 10 градусов. Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья от 360 мм до 400 мм (в соответствии с заявкой Получателя). Высота спинки не более 610 мм. Грузоподъемность коляски не менее 45 кг. Масса коляски не более 22 кг. Срок эксплуатации кресла-коляски 4 года. В комплект поставки кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация на русском языке, гарантийный талон. | 30 | 37 480,28 | 1 124 408,40 |
|  | ИТОГО |  | 50 | - | 1 609 893,60 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 609 893 рублей 60 копеек.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «06» сентября 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Пунктов выдачи).

Требования к качеству Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующего стандарта:

-  ГОСТ Р  51083-2015 «Кресло-коляски. Общие технические условия».

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не было осуществлено замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц.

Требования к гарантийному сроку.

Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок не менее  12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Срок эксплуатации Товара:

- Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) составляет 4 года с момента выдачи Товара Получателю.

- Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) составляет 6 лет с момента выдачи Товара Получателю.