Описание объекта закупки

на выполнение работ для обеспечения в 2021 году застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, протезом предплечья с внешним источником энергии

- Основные требования к работам:

| № п/п | Наименование протеза | Характеристика протеза | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть геометрическим за счет формы культи. Кисть - с биоэлектрическим пропорциональным программным управлением, формоприспосабливаемая, с активным схватом и активным раскрытием, должна обладать возможностью переключения от мио сигналов на 14 различных видов схватов и положения кисти. Переключение должно быть возможно из любого положения в любой другой. Каждый палец кисти должен быть оснащен индивидуальным электромеханическим приводом и силиконовым наконечником. Пальцы со 2-го по 5-ый - с подвижными взаимозависимыми 2-мя суставами. Большой палец кисти- с электромеханическим управлением движений: сгибание-разгибание, приведение-отведение. Минимальное время до силового захвата - 0,4 сек. Кисть должна обладать вибротактильным осязанием (обратной связью) 3-х уровней усилия, указательный палец должен быть оснащен функцией управления «мультитач» дисплеями. Максимальная нагрузка на палец на уровне средней фаланги не менее 6 кг. Максимальная нагрузка на кисть не менее 60 кг. При включении системы управления кисть становится в физиологическое положение. Адаптер быстросъемный с возможностью 360° бесшумной ротации, усилие для вращения должно настраиваться индивидуально под конкретного пользователя. Аккумуляторная батарея, встроенная не менее 1290мАч. Зарядное устройство от промышленной сети 220в., а также от внешнего зарядного устройства (пауэрбанк) входящим в комплект. Уровень шума при движении всех пальцев, не должно превышать 50дб. Тип протеза любой, по назначению. Должно быть 2 чехла. Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев (не включает случайные повреждения). Протез должен соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация.», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования». | 1 |
| Информация о сроке службы на изделия | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы протеза. |

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей получателя с помощью протеза конечностей. Должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг».

Выполняемые работы по обеспечению получателя протезом предплечья с внешним источником энергии должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению протеза должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении получателя указанным изделием. Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Работы по обеспечению получателя протезом предплечья следует считать эффективно исполненными, если у получателя частично восстановлены функции верхней конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателя протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протеза от исполнителя к месту нахождения получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протеза плеча предплечья с внешним источником энергии должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протеза конечности производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

2. Срок выполнения работ: не позднее 05.04.2021.

3. Место выполнения работ: по месту изготовления протеза.

4. Место выдачи протеза: по месту жительства получателя, либо по месту изготовления протеза.

5 . Объем выполняемых работ: 1 шт.