Техническое задание

на поставку слуховых  аппаратов для обеспечения инвалидов с нарушением слуха в 2021 году

Наименование объекта закупки: поставка слуховых аппаратов для обеспечения в 2021 году инвалидов с нарушением слуха

Количество поставляемого товара: 746 шт.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и до "15" августа 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Вологодская область

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

При поставке товара Поставщик (Соисполнитель) должен произвести настройку слуховых аппаратов, обеспечить инструктаж и консультативную помощь получателям.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у Поставщика                        (Соисполнителя)  лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии.

Место осуществления лицензируемой деятельности: Вологодская область.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара:

Необходимо наличие копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемые изделия новые (изделия, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013.

Требования к транспортировке:

Транспортирование слуховых аппаратов, проводят по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Требования к упаковке:

Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов, обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом или оклеивают бумажной лентой или клеевой лентой на бумажной основе.

Требования к маркировке

На каждом слуховом аппарате нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов:

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговые заушные слуховые аппараты сверхмощные | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,8 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 137 дБ, глубина регулировки ВУЗД не менее 15 дБ. Максимальное усиление не менее 76 дБ. | 20 |
| 2 | Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | Слуховые аппараты заушные мощные с АРУ должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,0 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ и не более 136 дБ, Максимальное усиление не менее 63 дБ и не более 75 дБ. Должны иметь: регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. | 30 |
| 3 | Аналоговые заушные слуховые аппараты средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,25 – 4,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 125 дБ. Максимальное усиление не более 55 дБ. Должна быть регулировка ТНЧ, АРУ и телефонная катушка. | 20 |
| 4 | Цифровые слуховые аппараты многоканальные заушные сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 80 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, адаптивную направленность микрофона, дополнительное усиление низких частот, подавление импульсных звуков, дополнительное усиление речи среднего и слабого уровня, подавление шума ветра; | 170 |
| 5 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 75 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 6 |
| 6 | Цифровые слуховые аппараты заушные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 142 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 82 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 10 |
| 7 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные | Слуховые аппараты мощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 6,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 130 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 60 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания не менее 3, цифровую компрессию в широком динамическом диапазоне, активные фильтры НЧ и ВЧ, систему шумоподавления, подавление обратной акустической связи, широкополосную систему АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания, систему снижения шумов микрофона и подавление шумов низкого уровня. | 190 |
| 8 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты мощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,3 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 127 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 60 дБ Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 30 |
| 9 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | Слуховые аппараты мощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 130 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 70 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, адаптивную направленность микрофона, дополнительное усиление речи среднего и слабого уровня, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 10 |
| 10 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 6,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 125 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 60 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, всенаправленный микрофон, систему шумоподавления, широкополосную систему АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания, систему снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня. | 130 |
| 11 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 55 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 20 |
| 12 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 123 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 60 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 10 |
| 13 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные, с возможностью открытого протезирования | Слуховые аппараты мощные с возможностью открытого протезирования должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 130 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 66 дБ. Слуховые аппараты мощные с возможностью открытого протезирования должны иметь Количество каналов цифровой обработки звука не менее 3, программ прослушивания не менее 3, компрессию в расширенном динамическом диапазоне, систему шумоподавления, подавление акустической обратной связи, подавление импульсных звуков, подавление шума ветра, систему снижения шумов микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 50 |
| 14 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности, с возможностью открытого протезирования | Слуховые аппараты средней мощности с возможностью открытого протезирования должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,5 кГц, Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 124 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 65 дБ. Многоканальную (не менее 16 каналов цифровой обработки) или безканальную обработку сигнала, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, систему шумоподавления, всенаправленный микрофон. | 50 |
| Все слуховые аппараты должны поставляться в комплектации: -ушной вкладыш (стандартный)-1 шт.; -элемент питания – 2 шт.; -гарантийный талон; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); Гарантия на слуховой аппарат должна составлять не менее 12 месяцев. |

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-01. Аналоговые заушные слуховые аппараты сверхмощные | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 15 |
| 2 | 17-01-02. Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 15 |
| 3 | 17-01-03. Аналоговые заушные слуховые аппараты средней мощности | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 10 |
| 4 | 17-01-05. Цифровые слуховые аппараты многоканальные заушные сверхмощные | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 120 |
| 5 | 17-01-05. Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные с распознаванием высокочастотных звуков | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 6 |
| 6 | 17-01-05. Цифровые слуховые аппараты заушные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов сверхмощные | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 10 |
| 7 | 17-01-06. Цифровые слуховые аппараты заушные мощные | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 100 |
| 8 | 17-01-06. Цифровые слуховые аппараты заушные мощные с распознаванием высокочастотных звуков | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 30 |
| 9 | 17-01-06. Цифровые слуховые аппараты заушные мощные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 10 |
| 10 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 65 |
| 11 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности с распознаванием высокочастотных звуков | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 20 |
| 12 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 10 |
| 13 | 17-01-11. Слуховые аппараты цифровые заушные мощные, с возможностью открытого протезирования | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 30 |
| 14 | 17-01-11. Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности, с возможностью открытого протезирования | В течение 3-х календарных дней со дня заключения Контракта | 30 |
| 15 | 17-01-01. Аналоговые заушные слуховые аппараты сверхмощные | До 01.04.2021 г. | 5 |
| 16 | 17-01-02. Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | До 01.04.2021 г. | 15 |
| 17 | 17-01-03. Аналоговые заушные слуховые аппараты средней мощности | До 01.04.2021 г. | 10 |
| 18 | 17-01-05. Цифровые слуховые аппараты многоканальные заушные сверхмощные | До 01.04.2021 г. | 50 |
| 19 | 17-01-06. Цифровые слуховые аппараты заушные мощные | До 01.04.2021 г. | 90 |
| 20 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | До 01.04.2021 г. | 65 |
| 21 | 17-01-11. Слуховые аппараты цифровые заушные мощные, с возможностью открытого протезирования | До 01.04.2021 г. | 20 |
| 22 | 17-01-11. Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности, с возможностью открытого протезирования | До 01.04.2021 г. | 20 |
| ИТОГО: | 746 |