**Раздел III. Описание объекта закупки**

Поставка в 2021 году кресел-колясок комнатных и прогулочных для обеспечения детей-инвалидов с ДЦП.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки по КТРУ** | **Наименование закупки** | **Технические характеристики, описание объекта закупки** | **Ед****Изм.** | **Количество**  |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная 7-01-02 | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:- коляска оборудована козырьком - габаритные размеры:- ширина не более 580 мм; - длина от 90 см.- до 121 см.- высота от 90 см.- до 136см.- ширина сидения - от 32 до 42 см.- глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.- высота спинки – от 55 см.- до 73 см.- ширина в сложенном виде не более- 58 см.- высота в сложенном виде не более 116 см.- глубина в сложенном виде не более 54 см.- масса кресла-коляски не более - 18 кг.- максимальная масса пользователя до 60 кг.Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий - покрытие рамы анодирование. - рама коляски складывается в одной плоскости.- коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,- шины колес литые; - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.- коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)- возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;- подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.- подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.- коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.- шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.- коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.- коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде. В комплект поставки входит:* Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества);

Гарантийные обязательства производителя 24 месяца с даты получения инвалидной коляски пользователемКоличество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла - коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- обозначение технических условий (номер);- номер декларации о соответствии;- серийный номер.- инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | штук | 10 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная 7-02-02 | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:- коляска оборудована козырьком - габаритные размеры:- ширина не более 580 мм; - длина от 90 см.- до 121 см.- высота от 90 см.- до 136 см.- ширина сидения - от 32 до 42 см.- глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.- высота спинки – от 55 см.- до 73 см.- ширина в сложенном виде не более- 58 см.- высота в сложенном виде не более 116 см.- глубина в сложенном виде не более 54 см.- масса кресла-коляски не более - 18 кг.- максимальная масса пользователя до 60 кг.Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий - покрытие рамы анодирование. - рама коляски складывается в одной плоскости.- коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,- шины колес литые; - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.- коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)- возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;- подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.- подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.- коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.- шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.- коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.- коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде. В комплект поставки входит:* Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества);

Гарантийные обязательства производителя 24 месяца с даты получения инвалидной коляски пользователемКоличество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла - коляски должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц,год);- артикул модификации кресла-коляски;- обозначение технических условий (номер);- номер декларации о соответствии;- серийный номер.- инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | штук | 10 |

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Маркировка Товара должна содержать:

- наименование изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации):

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату выпуска (месяц, год)

- максимальную массу пользователя.

Гарантийный срок кресло-коляски должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место поставки товаров:** Республика Тыва. Выдача Товара по выбору инвалида: по адресу места жительства, либо в пункте выдачи, организованным Поставщиком.

**Сроки поставки товаров:** Срок поставки и выдачи с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара не позднее 30 сентября 2021 года.