Техническое задание

- Функциональные характеристики работ:

Протезы верхних конечностей должны выполнять функцию компенсации ограничения жизнедеятельности лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели).

2. Технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование работ | Наименование /ОКПД 2 | Описание в соответствии с КТРУ | Технические характеристики работ | Объем работ, (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении частичном вычленении кисти/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти. Модуль протеза кисти должен быть из силикона с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Крепление должно быть индивидуальное или отсутствует. | 6 | 43 183,46 | 259 100,76 |
| 2 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез плеча активный (тяговый) /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез плеча с тяговым управлением, активный, механический (тяговый) предназначен для обеспечения действий получателей по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы плеча, узла локоть-предплечье экзоскелетного типа активного, с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча, узла запястья, кисти каркасной с гибкой тягой с пружинным схватом и косметической оболочки из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная одинарная гильза должна быть по слепку из листового термопласта, слоистого пластика на основе связующих смол. Чехлы на культю плеча хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 3 | 76 031,14 | 228 093,42 |
| 3 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез плеча рабочий /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез плеча рабочий, предназначен для получателей с ограничениями жизнедеятельности, имеющие ампутационные или врожденные дефекты на уровне плеча. Протез должен состять из гильзы плеча комплекта полуфабрикатов для рабочего протеза, набора насадок в количестве не менее 5 штук и насадки - кисть косметическая. Приемная постоянная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Чехлы на культю плеча хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 | 77 692,05 | 77 692,05 |
| 4 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез плеча косметический/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез плеча косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне плеча. Протез должен состоять из гильзы плеча, узла локоть - предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная составная гильза должна быть по слепку: вкладная гильза из мягкого листового термопласта, несущая гильза из слоистого пластика на основе связующих смол. Чехлы на культю плеча хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 | 172 982,31 | 172 982,31 |
| 5 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении частичном вычленении кисти /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти. Модуль протеза кисти должен быть из поливинилхлорида с армирующей сеткой. Крепление должно быть индивидуальное или отсутствует. | 2 | 9 134,16 | 18 268,32 |
| 6 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез предплечья косметический /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез предплечья косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне предплечья. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная составная гильза должна быть по слепку: вкладная гильза из мягкого листового термопласта, несущая гильза из слоистого пластика на основе связующих смол. Чехлы на культю предплечья хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 3 | 134 322,50 | 402 967,50 |
| 7 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез предплечья рабочий /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез предплечья рабочий, предназначен для получателей с ограничениями жизнедеятельности, имеющих ампутационные дефекты на уровне предплечья. Протез должен состоять из гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов для рабочего протеза, набора насадок в количестве не менее 5 штук (по выбору получателя) и насадки - кисть косметическая. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Постоянная приемная индивидуальная одинарная гильза должа быть по слепку из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, листового термопласта, кожи. Чехлы на культю предплечья хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 3 | 58 443,08 | 175 329,24 |
| 8 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез предплечья активный (тяговый) /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез предплечья с тяговым управлением, активный, механический (тяговый), предназначен для обеспечения действий получателей по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти тяговой из пластмассы, оболочки косметической из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная одинарная гильза должна быть по слепку из листового термопласта, слоистого пластика на основе связующих смол. Чехлы на культю предплечья хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 2 | 58 132,43 | 116 264,86 |
| 9 | Обеспечение Получателей протезами верхних конечностей | Протез плеча косметический /32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез плеча косметический, предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне плеча. Протез должен состоять из гильзы плеча, узла локоть - предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза индивидуальная одинарная должна быть по слепку из листового термопласта. Чехлы на культю плеча хлопчатобумажные – 3 шт. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 | 57 828,37 | 57 828,37 |
|  | ИТОГО | 22 | х | 1 508 526,83 |

3. Качественные характеристики (включая требования к качеству и безопасности) работ:

Исполнитель должен гарантировать, что при использовании протезов верхних конечностей (далее - протез) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу Получателей при их эксплуатации.

Материалы, применяемые для выполнения работ по обеспечению Получателей протезами, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателей), с которой контактируют те или иные детали протезов при их нормальной эксплуатации.

Материалы должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность работ, соответствие работ назначениям медико-социальной экспертизы и заключениям медико-технической комиссии протезно-ортопедических предприятий, а также требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invirto»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

4. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять 9 (девяти) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи протезно-ортопедических изделий.

Исполнитель в течение гарантийного срока должен за счет собственных средств осуществлять ремонт и (или) замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Срок ремонта и (или) замены протезов не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателей к Исполнителю, либо - в случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству выполненных работ — со дня подписания Государственным Заказчиком и Исполнителем Акта.

Акт должен составляться Государственным Заказчиком в присутствии Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в адрес Государственного Заказчика претензий к качеству выполненных работ от Получателя.

В Акте должны указываться наименование работ, технические характеристики, характер выявленных Получателем скрытых недостатков или дефектов (брака).

Исполнитель должен разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

5. Условия исполнения Контракта.

В состав работ входит: оформление заказа, изготовление протезов, их примерка и выдача Получателям.

Исполнитель должен обеспечить выполнение работ на основании заявок, направленных Государственным Заказчиком, используя свои комплектующие и материалы, своими силами и средствами в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оформления Исполнителем заказа на выполнение работ.

Исполнитель должен предоставить Государственному Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта информацию с адресом пункта приема Получателей и графиком его работы.

Исполнитель должен осуществлять прием Получателей по вопросам оформления заказов на выполнение работ по обеспечению Получателей протезами, примерки и выдачи изготовленных протезов в пункте приема, расположенном в городе Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю, при предъявлении Получателями паспортов и Направлений, выданных Государственным Заказчиком.

Исполнитель должен уведомить Получателей о дате примерки и выдачи протезов.

Исполнитель должен разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

Обеспечение возможности ремонта и замены протезов, устранения недостатков выполненных работ должно осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6. Требования энергетической эффективности работ:

Требования не установлены.

Срок выполнения работ: со дня заключения Контракта по 01 сентября 2021 года

Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург