Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации. |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг | с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по «01» октября 2021 года. |

| Требования Настройка слуховых аппаратов должна осуществляется на основании действующей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии - оториноларингологии, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 или при осуществление участником закупки деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)». До выдачи товара Поставщик обязан осуществить: - проведение осмотра (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, отоскопия) врачом сурдологом – оториноларингологом; - осуществление подбора слухового аппарата для Получателя в соответствии с медицинскими рекомендациями и требованиями индивидуальной программы реабилитации Получателя; - настройку слухового аппарата; - выдачу слухового аппарата, с одновременной передачей Получателю технического паспорта Изделия, инструкции пользователя на русском языке, документа, подтверждающие гарантию; - обучение Получателя правилам пользования предоставленным слуховым аппаратом, консультация Получателя по функциональным возможностям слухового аппарата; - осуществление технического обслуживания и гарантийного ремонта слухового аппарата; - создание условий для оказания услуг, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге; - оформление медицинской документации в соответствии с требованиями действующего законодательства. При обеспечении ушным вкладышем индивидуального изготовления (индивидуальный ушной вкладыш): - проведение осмотра (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, отоскопия) врачом сурдологом – оториноларингологом; - снятие слепка слухового прохода; - изготовление ушного(ых) вкладыша(ей) с учетом индивидуальных особенностей слухового прохода Получателя; - совмещение индивидуального ушного вкладыша со слуховым аппаратом и выдача индивидуального ушного вкладыша; |
| --- |
| пп/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Кол-во |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Диапазон частот | Нижняя граница | не более 0,1 кГц | 270 |
|  |  |  | Верхняя граница | не менее 4,9 кГц |  |
|  |  | Количество каналов цифровой обработки звука |  | не менее 16-ти или бесканальный с количеством полос настройки компрессии в диапазоне от 9 до 12, диапазон может быть расширен. |  |
|  |  | Программы прослушивания |  | не менее 3-х |  |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов |  | не менее 140 дБ |  |
|  |  | Максимальное усиление |  | не менее 82дБ |  |
|  |  | Оперативный выбор направления прослушивания | наличие |  |  |
|  |  | Система направленных микрофонов с многоканальной адаптивной направленностью | наличие |  |  |
|  |  | Оперативная частотнозависимая регулировка усилия, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные | наличие |  |  |
|  |  | Система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления | наличие |  |  |
|  |  | Многополосная система подавления шума. | наличие |  |  |
|  |  | Дневник регистрации данных по результатам ношения слухового аппарата. | наличие |  |  |
|  |  | Бинауральная синхронизация переключения программ/ регулировка громкости. | наличие |  |  |
|  |  | Подавление импульсных звуков | наличие |  |  |
|  |  | Защита от шума ветра | наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая система смешения программ. |  | не менее чем 3-позиционная |  |
|  |  | Частичная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом. | наличие |  |  |
|  |  | Дополнительное низко частотное усиление. | наличие |  |  |
|  |  | Режим телефонной катушки | наличие |  |  |
|  |  | Регулировка ВУЗД в каждом канале. | наличие |  |  |
|  |  | in-situ аудиометрия. | Наличие |  |  |
|  |  | Раздельное усилие тихих, средний громкости и громких звуков. | наличие |  |  |
|  |  | Регулировка громкости | наличие |  |  |
|  |  | Аудиовход | наличие |  |  |
|  |  | Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет слуховой аппарат от воздействия внешней среды | наличие |  |  |
|  |  | Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. | наличие |  |  |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | диапазон частот | Нижняя граница | не более 0,1 кГц | 250 |
|  |  |  | Верхняя граница | не менее 5,5 кГц, |  |
|  |  | количество каналов цифровой обработки |  | не менее 8-ми |  |
|  |  | количество программ прослушивания |  | не менее – 3-х. |  |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 127 дБ |  |
|  |  | Максимальное усиление |  | не менее 59 дБ. |  |
|  |  | Бинауральная координация | наличие |  |  |
|  |  | Бинауральная синхронизация | наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая Адаптивная направленность | наличие |  |  |
|  |  | Двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления) | наличие |  |  |
|  |  | Защита от шума ветра | наличие |  |  |
|  |  | Мониторинг общего использования СА, применения программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки клиента | наличие |  |  |
|  |  | Отслеживание положения регулятора громкости в процессе эксплуатации пациентом, анализ и предоставление данных о положении регулятора в зависимости от акустических ситуаций | наличие |  |  |
|  |  | Программа авто-телефона | наличие |  |  |
|  |  | Беспроводное соединение с внешними источниками и возможность управлять СА с пульта дистанционного управления | наличие |  |  |
|  |  | Возможность беспроводной настройки | наличие |  |  |
|  |  | FM совместимость | наличие |  |  |
|  |  | Аудиовход | наличие |  |  |
|  |  | Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды | наличие |  |  |
|  |  | in-situ аудиометрия | наличие |  |  |
|  |  | Общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков. |  | не менее чем в 8 каналах |  |
|  |  | Параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу) | наличие |  |  |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Диапазона частот | Нижняя граница | не более 0,1 кГц | 50 |
|  |  |  | Верхняя граница | не менее 6,0 кГц, |  |
|  |  | количество каналов цифровой обработки звука |  | не менее 4-ми |  |
|  |  | программ прослушивания |  | не менее 4-х |  |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов |  | не более 128 дБ |  |
|  |  | Максимальное усиление |  | не более 61 дБ. |  |
|  |  | система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; | наличие |  |  |
|  |  | раздельная регулировка усиления тихих, речевых и громких звуков; | наличие |  |  |
|  |  | динамическое подавление обратной связи; | наличие |  |  |
|  |  | адаптивное шумоподавление; | наличие |  |  |
|  |  | подавление шумов микрофона (тихих шумов). | наличие |  |  |
|  |  | автоматическая регулировка усиления; | наличие |  |  |
|  |  | дневник регистрации данных; | наличие |  |  |
|  |  | автоматическое переключение в программу «телефон»; | наличие |  |  |
|  |  | запись аудиограммы в СА | наличие |  |  |
|  |  | включение-выключение батарейным отсеком | наличие |  |  |
| 4 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Изготавливаются из твердого материала (адкомолд, акрил или фотопласт). По форме и размеру полностью соответствуют анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствуют улучшению разборчивости речи; - изготавливаются со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивают герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочные не откалываются; - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - не оказывают раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортны в эксплуатации; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления по слепку наружного слухового прохода проводится путем: - оценки состояния и формы расположения слухового прохода; - введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; - введения слепочной массы; - осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; - оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового прохода. | соответствие |  | 70 |
| 5 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Из мягкого материала. (силикон) По форме и размеру полностью соответствуют анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствуют улучшению разборчивости речи; - изготавливаются со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивают герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочные не растрескиваются; - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - не оказывают раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортны в эксплуатации; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления по слепку наружного слухового прохода проводится путем: - оценки состояния и формы расположения слухового прохода; - введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; - введения слепочной массы; - осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; - оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового прохода. | соответствие |  | 500 |

Потребность заказчика была определена на основании заявлений инвалидов, которые подаются на основании рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми бюро медико-социальной экспертизы и заключения врача-сурдолога.

Предусмотренные в документации о проведении электронного аукциона технические и функциональные характеристики необходимы конечным пользователям для достижения максимального реабилитационного эффекта в части компенсации утраченного естественного слуха, а также для защиты остаточного слуха от резких воздействий шумов.

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.