ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка кресел-колясок активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) для инвалидов Краснодарского края в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения[[1]](#footnote-1), руб. | Стоимость позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)**Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.Рама коляски должна быть складная, изготовлена из высокопрочных сплавов и иметь механизм складывания.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира либо эквивалент.Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица.Конструкция кресла-коляски должна представлять возможность регулировки:- подножек съемных или (и) откидных: по длине голени не менее, чем на 90 мм в различных положениях; - задних колес по горизонтали не менее чем в 2-х положениях и по вертикали не менее чем в 4-х положениях; - боковых щитков задних колес по вертикали; - передних колес по высоте не менее чем в 3-х положениях;- вилок передних колес по углу наклона;- спинки по углу наклона не менее чем на 10°;- подлокотников съемных, регулируемых по вертикали не менее чем в 3-х положениях. Кресло-коляска должна иметь следующие оснащение и комплектацию:- независимая задняя подвеска;- регулируемые стояночные тормоза;- поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 8 см и не более 12 см;- задние колеса должны быть с пневматическими шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса и иметь диаметр не менее 57 см и не более 62 см;- должны быть съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- подушки на сиденье и спинку должны быть съемные, изготовленные из износостойких материалов;- система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины;- опора для ног должна иметь возможность соединения в единую опору.Технические характеристики:- ширина сидения: не менее 36 см, не более 48 см (не менее 4-х типоразмеров) в соответствии с заявкой заказчика;- глубина сидения не менее 43 см;- высота спинки должна быть регулируемая от не менее 32 см до не более 38 см;- ширина в сложенном виде не более 36 см;- максимальная грузоподъемность не менее 125 кг включительно;- вес: не более 17 кг.В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресла-коляски, паспорт или инструкция на русском языке, гарантийный талон.Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя;- обозначение типа (модели) кресла-коляски;- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-коляски;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | штука | 27 | 58 000,00 | 1 566 000,00 |
|  |  | ИТОГО: |  | **27** |  | **1 566 000,00** |

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного *приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".*

**Гарантийный срок** Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок в Краснодарском крае для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

**Срок выполнения гарантийного ремонта** со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место поставки товара** Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки (периоды) поставки товара**: Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 30.11.2021.

В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)