Техническое задание на поставку слуховых аппаратов

для обеспечения инвалидов.

Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности.

Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

Минимальная частота от 0,1 кГц максимальная частота не менее 4,7 кГц включительно.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 12, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 138 дБ.

Максимальное усиление не менее 80 дБ.

Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

Минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,0 кГц включительно.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 12, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 133 дБ.

Максимальное усиление не менее 70 дБ.

Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

Минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,5 кГц включительно.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 12, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не более 133 дБ.

Максимальное усиление не менее 45 дБ.

Слуховые аппараты цифровые заушные должны иметь следующие дополнительные параметры (функциональные и качественные характеристики):

-подавление шумовой составляющей звука;

-адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;

-подавление обратной акустической связи;

-система направленных микрофонов с возможностью адаптивной направленности;

-адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки;

-адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;

-перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот;

-самообучение пользовательским настройкам громкости;

-возможность беспроводной регулировки основных параметров настройки слуховых аппаратов;

-дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата.

При обращении Получателя Поставщик должен обеспечить настройку слухового аппарата в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Слуховые аппараты представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Вспомогательные средства для прослушивания (слуха). 22.06 в национальном стандарте Российской Федерации.

В соответствии с п.5.2. ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в комплект поставки должны входить: слуховой аппарат, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации.

Упаковка слуховых аппаратов цифровых заушных должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов цифровых заушных должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы слуховых аппаратов должен быть не менее 4 (четырёх) лет.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Количество товара:

Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные -100 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные мощные -230 шт.

Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности -60 шт.

Гарантийный срок слухового аппарата должен составлять 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

Место поставки: Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в направлениях, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте(ах) выдачи Поставщика.

Сроки поставки: до 15.11.2021г.