**Техническое задание на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для обеспечения инвалидов в 2021 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****товара** | **Технические и функциональные характеристики товара**  | **Кол-во** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов  | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений.Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица.Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона.Спинка должна быть регулируемая по высоте.В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте.Сиденье должно быть регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности.Кресло-коляска оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем.Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп.Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм не менее чем в шести положениях.Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.Передние поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки.Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены единым стояночным тормозом.Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм.Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица.**Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки:**Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не более 280 мм и до не менее 400 мм (за счет боковых проставок);Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не более 670 мм до не менее 740 мм;Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не более 15 º до не менее 60º в не менее 4-х положениях;Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не более 350 мм и до не менее 430 мм;Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от не более 300 мм до не менее 425 мм;Подножка по углу наклона регулируемая в диапазоне от не более 0° до не менее 90°;Габаритная ширина коляски должна быть не более 600 мм;Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 18 кг; Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг.В комплект поставки должно входить:- столик;- набор инструментов;- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 3  |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов  | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений.Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость».Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение.Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка должна иметь плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона.В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте.Сиденье должно быть регулируемое по углу наклона не менее чем в четырех положениях.Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным и поясным ремнями или пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем.Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения.Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 125 мм не менее чем в пяти положениях.Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.Поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.Диаметр задних колес должен составлять не менее 240 мм.Задние колеса должны быть с системой амортизации, быстросъемными, двойными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки.Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены раздельными стояночными тормозами**Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:**Ширина сиденья, должна поставляться не менее чем в двух типоразмерах 300 мм, 350 мм в зависимости от потребности Получателя);Глубина сиденья должна быть не менее 310 мм; Высота спинки должна быть не менее 540 мм;Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне от не более 20 º до не менее 80º;Габаритная ширина коляски должна быть не более 600 мм;Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 16 кг; Грузоподъемность коляски должна быть не менее 50 кг.В комплект поставки должно входить:- столик;- набор инструментов;- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)Срок службы должен быть не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 4 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов  | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений.Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица.Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона.Спинка должна быть регулируемая по высоте.В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте.Сиденье должно быть регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности.Кресло-коляска оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем.Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп.Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 125 мм не менее чем в шести положениях.Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.Передние поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки.Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены единым стояночным тормозом.Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм.Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица.**Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки:**Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не более 280 мм и до не менее 400 мм (за счет боковых проставок);Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не более 670 мм до не менее 740 мм;Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не более 15 º до не менее 60º в не менее чем в 4-х положениях;Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не более 350 мм и до не менее 430 мм;Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от не более 300 мм до не менее 425 мм;Подножка по углу наклона регулируемая в диапазоне от не более 0° до не менее 90°;Габаритная ширина коляски должна быть не более 600 мм;Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 18 кг; Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг.В комплект поставки должно входить:- столик;- набор инструментов;- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 2 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов  | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений.Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика.Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструментаСъемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по - и против- направления движения.Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте.В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые по высоте и ширине установки боковые упоры туловища.Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине **и углу наклона**.Рукоятка регулировки угла наклона сиденья должна быть установлена на ручке для сопровождающего лица.Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, трехточечным и поясным ремнями или пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра.Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп.Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в четырех положениях.Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.Поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и должны иметь диаметр не менее 200 мм и не более 220 мм. Вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса.Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 270 мм и не более 290 мм.Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью.Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены единым стояночным тормозом.**Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:**Ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не более 250 мм и до не менее 400 мм;Глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не более 300 мм и до не менее 380 мм;Высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не более 460 мм и до не менее 610 мм;Угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 60º;Угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 35°;Габаритная ширина коляски должна быть не более 600 мм;Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 21 кг;Грузоподъемность коляски должна быть не менее 60 кг.В комплект поставки должно входить:- капюшон;- дождевик;- зимний мешок;- набор инструментов;- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 4 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов  | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений.Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость».Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение.Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка должна иметь плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона.В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте.Сиденье должно быть регулируемое по углу наклона не менее чем в четырех положениях.Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным и поясным ремнями или пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем.Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения.Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 125 мм не менее чем в шести положениях.Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.Поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.Диаметр задних колес должен составлять не менее 240 мм.Задние колеса должны быть с системой амортизации, быстросъемными, двойными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки.Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены раздельными стояночными тормозами**Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики:**Ширина сиденья, должна поставляться не менее чем в двух типоразмерах 300 мм, 350 мм в зависимости от потребности Получателя);Глубина сиденья должна быть не менее 310 мм; Высота спинки должна быть не менее 540 мм;Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне от не более 20 º до не менее 80º;Габаритная ширина коляски должна быть не более 600 мм;Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 17 кг; Грузоподъемность коляски должна быть не менее 50 кг.В комплект поставки должно входить:- капюшон- дождевик;- зимний мешок;- набор инструментов;- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)Срок службы должен быть не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 3 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов  | Кресло-коляска предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений.Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием имеет складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски имеет механизм сложения типа «трость». Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.Кресло-коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица.Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.Спинка оснащена механизмом регулировки угла наклона.Спинка, регулируемая по высоте.В оснащении спинки входит подголовник, регулируемый по высоте.Сиденье, регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности.Кресло-коляска оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем.Подножка, регулируемая по углу наклона до горизонтального положения.Подножка оснащена единой опорой для стоп.Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 125 мм не менее чем в шести положениях.Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.Передние поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки.Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены единым стояночным тормозом.Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм.Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица.**Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки:**Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не более 280 мм и до не менее 400 мм (за счет боковых проставок);Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не более 680 мм до не менее 730 мм;Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не более 15 º до не менее 60º в не менее чем в 4-х положениях;Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не более 350 мм и до не менее 450 мм;Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от не более 250 мм до не менее 380 мм;Подножка по углу наклона регулируемая в диапазоне от не более 0° до не менее 90°;Габаритная ширина коляски должна быть не более 600 мм;Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 20 кг; Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг.В комплект поставки входит:- капюшон;- дождевик;-зимний мешок;- набор инструментов;- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)Срок службы 4 года (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 4 |

Эргономика кресла-коляски обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски комнатная, (далее – Товар) соответствуют требованиям следующих стандартов:

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»,

-национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

-межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

-межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»,

Товар должен соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Товар отвечает требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Товар оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Маркировка Товара должна содержать:

- наименование изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации):

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату выпуска (месяц, год)

- максимальную массу пользователя.

Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК РФ, в течение определенного времени, установленного производителем товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев, а также требованиям, установленным техническим заданием.

Поставщик должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков товара, а также замену товара ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (изделия).

Недостатки товара должны быть устранены Исполнителем в срок не более 10 (десяти) дней.

Поставщик отвечает за недостатки товара, кроме случаев, когда они возникли после передачи товара получателю вследствие нарушения получателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Дополнительные условия.**

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

***Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:***

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

***Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** Товар поставляется в полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.С даты получения от Заказчика реестров получателей товара до 30 ноября 2021г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.