# Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) с целью обеспечения детей-инвалидов

Объект закупки

Реабилитационное техническое средство передвижения на колесах, оснащенное креслом-сиденьем для размещения пассажира-инвалида, предназначенное исключительно для перемещения инвалида, приводимое в движение и управляемое лицом, сопровождающим инвалида  (согласно ГОСТ  Р 52286-2019).

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Срок службы* кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов), установленный изготовителем  составляет ____________, но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н, определяется изготовителем согласно _______________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресла-коляски должны быть новые (не бывшее ранее в употреблении), свободные от прав третьих лиц.

* Срок службы кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов), устанавливается изготовителем.

Поставщик должен поставить кресло-коляску, имеющее действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и   социального   развития, декларации    о   соответствии

(выданные после вступления в силу постановления Правительства Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Осуществлять поставку путем передачи кресла-коляски инвалиду или его представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н по месту жительства Получателей.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Кресло-коляска имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия на кресло - коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочное (для инвалидов и детей-инвалидов) устанавливается со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара, а именно не менее 12 месяцев.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должно превышать 20 рабочих дней.

Место, условия,  и сроки (периоды) поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга, Калужская область),  в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (до 20.12.2021 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации указан в Календарном плане.

Требования к комплектности, упаковке, маркировке, отгрузке  кресел-колясок

В комплект кресла-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и эксплуатационная документация.

На каждом кресле-коляске должна быть табличка или наклейка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- знак соответствия;

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

| Необходимо указать наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в регистрационном удостоверении. | Характеристики товара | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быт оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка должна иметь плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона. В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по углу наклона не менее чем в четырех положениях. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 125 мм не менее чем в шести положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть пневматические и иметь диаметр не мнее 180 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен быть не менее 220 мм. Задние колеса должны быть с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляски должны быть оснащены раздельными стояночными тормозами. В кресло-коляске должен быть капюшон. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья должна быть 30±1см, 35±1см, 40±1см (не мнее трех типоразмеров); Высота спинки должна быть не менее 540 мм; Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне от 20 º до 80º; Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 16 кг; Грузоподъемность коляски должна быть не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | - | 10 |
|  | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска должна быть предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы и по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента Съемное посадочное место должно быть на жестком основании, должно иметь возможность переустановки по - и против- направления движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине установки боковые упоры туловища. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Рукоятка регулировки угла наклона сиденья должна быть установлена на ручке для сопровождающего лица. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 130 мм не менее чем в пяти положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть пневматическими, с диаметром не менее 220 мм. Вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и должны иметь пневматические покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 270 мм. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от 270 мм и до 370 мм; Глубина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от 270 мм и до 310 мм; Высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне от 470 мм и до 550 мм; Угол наклона спинки должен быть регулируемый в не менее 4-х положениях в диапазоне не менее 60º; Угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 30°; Габаритная ширина коляски должна быть не более 610 мм; Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 20 кг; Грузоподъемность коляски должна быть не менее 60 кг. В комплект поставки должен входить: - набор инструментов; - насос; - капюшон; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | - | 4 |
|  | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата при помощи сопровождающих лиц по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением. Конструкция кресла-коляски должна иметь возможность регулировки: - съемных, откидных подножек: по длине голени, углу наклона ; - откидных опор для стоп: по углу наклона ; -съемных опор для икр: по высоте, глубине и по углу наклона; - спинки: по углу наклона, должна регулироваться при помощи пневмоцилиндров; - сиденья: по углу наклона, должно регулироваться при помощи пневмоцилиндров, по глубине и по ширине; - съемного подголовника: по углу наклона и высоте; - съемных подлокотников: по высоте; - съемного абдуктора: по глубине; -боковых поддерживающих устройств: по высоте, по глубине; - съемных устройств противоопрокидывания с колесными опорами: по высоте . Кресло-коляска должна комплектоваться: - регулируемыми стояночными тормозами; - мягкими боковыми подушечками для колен; - съемными боковыми подушками на грязезащитных щитках; - регулируемыми подлокотниками с кнопочной фиксацией, оснащенными пластиковой боковиной; - задние колёса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметром не менее 600 мм, с ободом от колеса. -подушки сидения и спинки должны быть съемные анатомической формы; - должны быть мягкие противоударные элементы на боковых поддерживающих устройствах; - должны быть рукоятки управления барабанными тормозами, с функцией стояночного тормоза и рукоятки управления пневмоцилиндрами для изменения угла наклона сидения и спинки, установленные на ручке для толкания; - съемные чехлы всех мягких элементов. Должны быть следующие габаритные размеры: Ширина сиденья должна быть - не менее 40см; Глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне от 480 до 540 мм; Высота спинки- должна быть не более 570 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Вес коляски должен быть не более 39 кг. | - | 1 |
|  | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло – коляска с ручным приводом должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть складная, алюминиевая. Обивка в коляске должна быть из дышащих и легкомоющихся материалов. Складывание коляски должно производится без применения специального инструмента. Спинка коляски должна быть складная, с регулировкой угла наклона. На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, который должен регулироваться по высоте. На сидении кресла-коляски должен быть расположен съемный меж бедерный клин (абдуктор). Подножка должна быть сплошная, должна регулироваться по высоте и по углу наклона. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем для фиксации в коляске, фиксаторами стоп, подушкой на сиденье. На раме коляски должна быть расположена съемная фронтальная защита (передний поручень) с мягким съемным чехлом, мягкие стационарные подлокотники. Коляска должна быть оснащена ручкой для сопровождающего. Коляска должна быть снабжена тормозом для сопровождающего лица, корзиной для вещей, нагрудным ремнем. Должны быть следующие технические характеристики кресла-коляски: Ширина сидения должна быть не менее 36 см и не более 40см. Высота спинки (с изголовьем) должна быть регулируемая в диапазоне от 60 см до 72 см. Грузоподъемность кресла-коляски должна быть не менее 50 кг. Вес кресло-коляски должен быть не более 27 кг. | - | 1 |
|  | ИТОГО: | 16 |