**Описание объекта закупки**

**Поставка ТСР – кресел-колясок с ручным приводов с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов).**

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:**

Кресло - коляска– техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и уличных условиях по дорогам с любым покрытием.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

**В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.**

**Поставка товаров осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии и т.д.), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.**

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

ГОСТ Р 51081- 97 (ИСО(ISO) 7176-8-96) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4);

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51081-97 «Кресла-коляски». Методы измерения параметров и размеров сидения и колеса»;

ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

Международному стандарту ИСО 7176, (c ИСО 7176-1 по ИСО 7176-22), подготовленному Техническим комитетом ИСО/ТК 173 "Технические системы и средства помощи для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности", подкомитетом "Кресла-коляски";

ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресло - коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней инвалида и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении инвалида.

Кресло- коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла- коляски с инвалидом в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла- коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресло - коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

В комплект кресел - колясок должны входить эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло - коляски в течение срока службы.

Необходимым условием при выдачи таких товаров инвалидам является обязательного включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 календарных дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Необходимое условие – наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемые кресло-коляски в установленном законом порядке. (Предоставляются в ходе исполнения контракта). Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | Технические характеристики | Единица измерения | количество |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) | ширина сидения – от 20 см до 37 см, включительно (регулируемая) глубина сидения – от 20 см до 35 см, включительно (регулируемая)  высота подлокотника - от 12 см до 30 см включительно (регулируемая)  высота подножки - от 18 см до 28 см включительно (регулируемая)  вид спинки (с регулируемым углом наклона) вид сидения (регулируемым углом наклона) вид подлокотника (регулируемый по высоте) вид подножки (с регулируемой опорой стопы)  виды приспособлений:  подголовник,  упоры для головы,  боковые упоры для тела,  поясничный валик,  валик для сохранения зазора между ногами, держатели для ног,  нагрудный ремень,  поясной ремень  Кресло-коляски могут быть предложены в нескольких типоразмерах в соответствии с ИПРА инвалида. | штука | 6 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) | ширина сидения – от 25 см до 40 см, включительно (регулируемая) глубина сидения – от 22 см до 41 см, включительно (регулируемая)  высота подлокотника - от 12 см до 30 см включительно (регулируемая)  высота подножки - от 22 см до 43 см включительно (регулируемая)  вид спинки (с регулируемым углом наклона) вид сидения (регулируемым углом наклона) вид подлокотника (регулируемый по высоте) вид подножки (с регулируемой опорой стопы)  виды приспособлений:  подголовник,  упоры для головы,  боковые упоры для тела,  поясничный валик,  валик для сохранения зазора между ногами, держатели для ног,  нагрудный ремень,  поясной ремень  Кресло-коляски могут быть предложены в нескольких типоразмерах в соответствии с ИПРА инвалида. | штука | 11 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) | ширина сидения – от 20 см до 37 см, включительно (регулируемая) глубина сидения – от 20 см до 41 см, включительно (регулируемая)  высота подлокотника - от 12 см до 20 см включительно (регулируемая)  высота подножки - от 11 см до 32 см включительно (регулируемая)  вид спинки (с регулируемым углом наклона) вид сидения (регулируемым углом наклона) вид подлокотника (регулируемый по высоте) вид подножки (с регулируемой опорой стопы)  виды приспособлений  подголовник,  боковые упоры для тела,  упоры для головы,  поясничный валик,  валик для сохранения зазора между ногами, держатели для ног,  ремень для пятки,  нагрудный ремень,  поясной ремень  Кресло-коляски могут быть предложены в нескольких типоразмерах в соответствии с ИПРА инвалида. | штука | 9 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) | ширина сидения – от 25 см до 41 см, включительно (регулируемая) глубина сидения – от 20 см до 34 см, включительно (регулируемая)  высота подлокотника - от 12 см до 25 см включительно (регулируемая)  высота подножки - от 20 см до 35 см включительно (регулируемая)  вид спинки (с регулируемым углом наклона) вид сидения (регулируемым углом наклона) вид подлокотника (регулируемый по высоте) вид подножки (с регулируемой опорой стопы)  виды приспособлений  подголовник,  боковые упоры для тела,  упоры для головы,  поясничный валик,  валик для сохранения зазора между ногами, держатели для ног,  ремень для пятки,  нагрудный ремень,  поясной ремень  Кресло-коляски могут быть предложены в нескольких типоразмерах в соответствии с ИПРА инвалида. | штука | 12 |
|  |  |  | 38 |

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного на данный товар производителем, но **не менее** 6 (шесть) лет для комнатных и не менее 4 (четырех) лет для прогулочных кресел-колясок с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок, находящейся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Указать адрес места нахождения сервисной службы)

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планом.

Поставка товара Получателям: осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара, и не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 18.10.2021 года включительно.

Выдача товара Получателям: с даты подписания акта проверки товара не позднее **18.10.2021 года включительно**.

Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта до выполнения полного объема обязательств, но не позднее **31 октября 2021 года включительно**