Техническое задание

«Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортезами »

Требования к условиям поставки:

1. Весь товар необходимого вида.

2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

3.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

4. Товар  изготовлен  по индивидуальным заказам Получателей.

5.Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

6.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по эксплуатации;

- гарантийный талон.

7. Условия передачи определяются Заказчиком.

8. Максимальное значение цены контракта: 3 000 000 (Три  миллиона) руб.  00 коп.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей 01.28.08.09.54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу с жесткой фиксацией коленного и голеностопного суставов. Гильза на ногу изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». По назначению –специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 2 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей 01.28.08.09.51 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Гильза на коленный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 3 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей 01.28.08.09.49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Гильза на голеностопный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала (по назначению врача-ортопеда). Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 4 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей 01.28.08.09.52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий. Гильза бедра и полукорсет на тазовый пояс изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги и тазового пояса инвалида по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 5 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильза изготовлена по индивидуальным обмерам с ноги инвалида. Материал гильзы- эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала. Крепление - застежкой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,55; 0,75; 0,95; 1,15; 1,35; 1,55; 1,75; 1,95; 2,15; 2,35; 2,5 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 6 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени, башмачок и полукорсет изготовлены по индивидуальному слепку с ноги инвалида. Материал гильзы – термопластик, или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Вкладыш в гильзу из вспененного материала. Шарниры: голеностопный, коленный, тазобедренный. Крепление - застежка «Велкро». Количество примерок - одна. Масса аппарата: 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 7 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.36 Аппарат на всю руку | Аппарат ортопедический на всю руку, фиксирующий, разгружающий. Гильза на всю руку изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки инвалида (по назначению врача-ортопеда). Гильзы облегченные. Шины по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,5; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 2,0 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 8 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени и башмачок изготовлены по индивидуальному слепку, по обмерам с ноги инвалида. Материал гильзы по назначению врача-ортопеда: слоистый пластик, термопластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Шарниры: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – беззамковый, замковый (по назначению врача-ортопеда). Вкладышем в гильзу из вспененного материала. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса:1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. |  |
| 9 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильзы на стопу и голень изготовлены по индивидуальному слепку , по индивидуальным обмерам с ноги инвалида. Материал гильзы - листовой термопластик ,эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда.Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами материала , без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Шарниры на голеностопный сустав с замком, без замка по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. |  |
| 10 | 32.50.22.124-00000001 - Тутор косметический на голень | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей 01.28.08.09.50 Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения голени, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку , по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда) Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - листовой полиэтилен; - эластичные материалы. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление гильзы индивидуальное. Количество примерок не менее одной. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 11 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа . Гильза бедра и полукорсет изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - слоистый пластик; -листовой термопластик. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям Аппарат на тазобедренный сустав уменьшает нагрузки на тазобедренный сустав, ограничивает разгибания в тазобедренном суставе фиксирует, разгружает. Шарнир тазобедренный замковый, представляет собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа тазобедренного сустава, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок не менее одной. Масса:1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 12 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей 01.28.08.09.53 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный сустав, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения коленного и тазобедренного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - слоистый пластик; -листовой термопластик. - эластичные материалы. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление гильзы индивидуальное. Количество примерок не менее одной. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 13 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.27 Аппарат на кисть | Аппарат ортопедический на кисть изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Аппарат состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 14 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат ортопедический на кисть и лучезапястный сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам кисти и лучезапястного сустава инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарнир представляет собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируется в приемную гильзу, состоит из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 15 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.29 Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат ортопедический на лучезапястный сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам кисти и лучезапястного сустава инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 16 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.30 Аппарат на локтевой сустав | Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Гильзы аппарата на локтевой сустав изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности инвалида (по назначению врача-ортопеда). Внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Локтевой узел состоит из шарнира с цельными / составными шинами плеча и предплечья, замковый / беззамковый по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - листовой полиэтилен; - эластичные материалы; - листовой термопластик; Аппарат легко надевается и снимается, регулировка осуществляется ремнями с застежками “Велкро”, позволяющими с максимальным эффектом фиксировать аппарат. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала или из натурального волокна, съемный, обеспечивающий комфорт, с безаллергенными свойствами, не вызывающий раздражение, c возможностью санитарно-гигиенической обработки. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 17 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат ортопедический на кисть, лучезапястный и локтевой суставы изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильз плеча и предплечья, соединённых между собой локтевыми шарнирами, а также элементов крепления. Гильзы изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности инвалида (по назначению врача-ортопеда). Гильза предплечья выполнена с захватом кисти до пястно-фаланговых суставов, а гильза плеча – до верхней трети его, чтобы не препятствовать движениям пальцев и в плечевом суставе. В качестве элементов крепления аппарата на руке применены ленты с застёжкой «Велкро». Материалы гильз по индивидуальным медицинским показаниям могут быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы, -листовой полиэтилен. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический, композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 18 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.33 Аппарат на локтевой и плечевой суставы | Аппарат ортопедический на локтевой и плечевой суставы изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат изготавливается в виде гильз, охватывающей область локтевого и плечевого сустава, обеспечивает фиксацию, коррекцию и разгрузку локтевого и плечевого суставов. Гильзы изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности инвалида (по назначению врача-ортопеда). В качестве элементов крепления аппарата на руке применены ленты с застёжкой «Велкро». Материалы гильз по индивидуальным медицинским показаниям могут быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы, -листовой полиэтилен. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический, композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. |  |
| 19 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.32 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат ортопедический на лучезапястный и локтевой суставы изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Гильзы изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности инвалида (по назначению врача-ортопеда). Внутренняя форма гильз соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Локтевой узел состоит из шарнира с цельными / составными шинами плеча и предплечья, замковый / беззамковый по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы, -листовой полиэтилен; Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок не менее одной. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 20 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Является изделием ортопедическим медицинского назначения, фиксирующий, разгружающий. Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Гильзы индивидуально конструируются и изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с нижней конечности инвалида (по назначению врача-ортопеда). Голеностопный узел состоит из шарнира с цельными / составными шинами голени (по назначению врача ортопеда) и шины-лапки. Коленный узел состоит из шарнира с цельными/составными шинами бедра и голени, замковый /беззамковый по назначению врача-ортопеда. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала или из натурального волокна, съемный, обеспечивающий комфорт, с безаллергенными свойствами, не вызывающий раздражение, c возможностью санитарно-гигиенической обработки. Внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы . Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 21 | Отсутствует В КТРУ | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 01.28.08.09.41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Обеспечивает стабилизацию и контроль положения коленного и тазобедренного сустава. Гильзы индивидуально конструируются и изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с нижней конечности инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям: - слоистый пластик; -листовой термопластик. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарнир тазобедренный замковый/беззамковый, представляет собой металлический, композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа тазобедренного сустава, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |

*) Заполняется по материалам Победителя проведенного электронного аукциона.

Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком.

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей,  суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к качественным характеристикам

Ортезы  должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение ортезами должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения по ГОСТ 51632-2014.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

| 01.28.08.09.54 Тутор на всю ногу | Не менее 1 года |
| --- | --- |
| 01.28.08.09.51 Тутор на коленный сустав | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.49 Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.52 Тутор на тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.39 Аппарат на коленный сустав | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.36 Аппарат на всю руку | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.42 Аппарат на всю ногу | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.37 Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.50 Тутор косметический на голень | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.40 Аппарат на тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.53 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.27 Аппарат на кисть | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.29 Аппарат на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.30 Аппарат на локтевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.31Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.33 Аппарат на локтевой и плечевой суставы | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.32 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 01.28.08.09.38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Не менее 1 года |
| 01.28.08.09.41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Не менее 1 года |

Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.