ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону в электронной форме на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2021 году

(для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

ИКЗ: 211732501972073250100100040053250323

1. Цель: Определение поставщика на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для  обеспечения инвалидов в 2021 году  в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (далее -Товар) для обеспечения инвалидов (далее – Получатели) в 2021 году, а именно:

| Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся может быть изготовлен из силикона или материала на латексной основе, должен быть гипоаллергенный, должен иметь изнутри адгезивную или клеевую полоску, которая обеспечит фиксацию изделия на пенисе и защиту от протекания. Диаметр уропрезерватива должен быть не менее 20 мм и не более 40 мм (должно быть предложено не менее 5 типоразмеров в зависимости от индивидуальной потребности инвалидов). Должен присоединяться к мешку для сбора мочи. Срок пользования должен быть не менее 24 часов. | 4 080 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем должен быть в индивидуальной упаковке. Изделие должно быть полое, с одной стороны отверстие для надевания на пенис, с противоположной стороны сливной порт с возможностью соединения с мешком для сбора мочи. Пластырь должен предохранять половой орган от констрикции (сдавливания). Уропрезерватив должен иметь усиленный сливной порт, который обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи. Материал товара может быть латекс или силикон. Диаметр уропрезерватива должен быть не менее 20 мм и не более 40 мм (должно быть предложено не менее 5 типоразмеров в зависимости от индивидуальной потребности инвалидов). В комплекте должно быть герметизирующее устройство для фиксации уропрезерватива на пенисе. Срок пользования должен быть не менее 24 часов. | 4 440 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный для самостоятельной катетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом-поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой. Должен быть стерилен и находиться в индивидуальной упаковке. Один конец катетера должен быть закругленный с боковыми отверстиями, противоположный конец должен иметь воронкообразный коннектор для соединения с мочеприемником. Катетеры мужские, женские, детские должны иметь различную длину и различный размер. Длина катетера должна быть не менее 20 см и не более 40 см. Размер должен быть 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch, 16Ch, в зависимости от индивидуальной потребности инвалидов. | 36 720 |
| Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации должны состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации, емкости с раствором хлорида натрия для активации лубриканта катетера. Набор для самокатетеризации должен быть изготовлен из прочного полиэтилена. Должен быть стерильный, в индивидуальной упаковке, состоящий из мешка-мочеприемника с мерной шкалой объемом не менее 500 мл и интегрированного в него катетера для самокатетеризации. Катетер должен быть изготовлен из ПВХ, покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом, требующим активации. Размер катетера должен быть 10Ch, 12Ch,14Ch, в зависимости от индивидуальной потребности инвалидов. Длина катетера должна быть не менее 40 см. Набор-мочеприемник должен находиться в индивидуальной упаковке и предназначаться для однократного применения. Срок пользования должен быть не менее 4 часов. | 16 560 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для отведения мочи, должен быть двухходовый с раздуваемым баллоном. Наконечник должен быть прямой цилиндрический. Может быть изготовлен из силиконизированного латекса или силикона. Пузырный конец катетера должен быть закрытый с боковыми отверстиями, противоположный конец катетера должен иметь два хода: один для отведения мочи, второй для раздувания баллона. Длина катетера должна быть не менее 40 см. Должен быть упакован в стерильную упаковку. В зависимости от индивидуальных потребностей инвалидов, к поставке должно быть предложено не менее десяти размеров катетера: 12Ch, 14Ch, 16Ch, 18Ch, 20Ch, 22Ch, 24Ch, 26Ch, 28Ch, 30Ch, в зависимости от индивидуальной потребности инвалидов. Срок пользования должен быть не менее 1 недели. | 2992 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешок должен быть из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом/катетером. Мешок для сбора мочи должен состоять из основной емкости, дренажной трубки, сливного, невозвратного (антирефлюксного) клапанов. Сливной клапан предназначен для опорожнения мешка, должен иметь запирательный механизм многократного использования. Объем основной емкости должен быть не менее 500 мл. Антирефлюксный клапан должен предотвращать обратный ток мочи. Мешок должен иметь нетканую подложку, для комфортного ношения. Мешок должен иметь приспособления, для фиксации мешка при помощи ремешков для крепления мочеприемников. Дренажная трубка должна быть не менее 35 см длиной. Мешок может быть нестерильный со сроком пользования не менее 3 суток. | 12 280 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мешок должен быть из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с переходником универсального размера и формы, для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления. Сливной клапан предназначен для опорожнения мешка, должен быть снабжен запирательным механизмом с возможностью многократного опорожнения мешка. Основная емкость, должна быть объемом не менее 1500 мл. Антирефлюксный клапан должен предотвращать обратный ток мочи. Дренажная трубка длинной не менее 85 см, с переходником. Срок пользования мешка должен быть не менее 3 суток. | 12 280 |

3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место получения Товара – Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах Ульяновской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки Товара -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2021 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности Товара

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

При использовании специальных средств при нарушении функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Поставщики должны представить копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, транспортированию, хранению, упаковке и отгрузке Товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Согласно ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», маркировка Товара должна содержать следующую информацию:

-  наименование товара;

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара-наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действий и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения;

- не допускается применение изделий, если нарушена упаковка;

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, Общие технические требования и методы испытаний» упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействий механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников, однокомпонентных калоприемников, двухкомпонентных калоприемников, средств ухода за стомой) не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 6 (шести) месяцев от даты передачи Получателю.