Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам слуховых аппаратов»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат аналоговый сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 138 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 76 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый сверхмощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 4 | 6505,28 | 26 021,12 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 124 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 55 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый средней мощности должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 3 | 5000,00 | 15000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный для детей-инвалидов - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 142 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 –4 ,8 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный для детей-инвалидов должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон звука; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Обнаруживать и дополнительно усиливать речь слабой и средней интенсивности; Автоматически анализировать окружающую акустическую обстановку; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Совместимость с внешними ЧМ-устройствами; Беспроводным способом синхронно регулировать усиление и переключать программы прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 10 | 26 206,64 | 262 066,40 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не более 135 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый мощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 3 | 5 154,00 | 15 462,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 80 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 4,8 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Индикатор режимов работы слухового аппарата; Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно формировать предпочтительную направленность микрофонов в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически выбирать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон частот; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять интенсивные кратковременные импульсные звуки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 40 | 10 100,00 | 404 000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 130 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 65 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 4,5 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 50 | 12400,00 | 620 000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 123 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 63 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 40 | 13000,00 | 520 000,00 |
| Итого | 150 |  | 1 862 549,52 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 862 549 (Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок девять) рублей  52 копейки.

Место поставки товара – г. Кострома и (или) Костромская область по месту нахождения пунктов выдачи.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «13» декабря 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующего стандарта:

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не было осуществлено замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц.

Требования к упаковке

Упаковка Товаров должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.