ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки:

Поставка противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения инвалидов в 2021 году

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |
| 1 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Предназначен для профилактики возникновения пролежней при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Матрац изготовлен из пенополиуретана. В комплект поставки входят: - матрац противопролежневый; - чехол съемный из водонепроницаемой ткани с замком; - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 100 кг. Размер матраца: не менее 1800 х 800 х 70 мм, не более 2000 х 900 х 100 мм. | 50 |
| 2 | Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый эффект достигается за счет перетекающих элементов, расположенных внутри матраца. Наполнитель - гель. В комплект поставки входят: - матрац противопролежневый; -съемный чехол из непромокаемой воздухопроницаемой ткани с замком типа «молния»; - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 110 кг. Размер изделия не менее 1900 х 800 х 70 мм, не более 2100 х 900 х 120 мм. | 60 |
| 3 | Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый эффект достигается за счет перетекающих элементов, расположенных внутри матраца. Наполнитель - гель. В комплект поставки входят: - матрац противопролежневый; -съемный чехол из непромокаемой воздухопроницаемой ткани с замком типа «молния»; - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 60 кг. Размер изделия не менее 1300 х 800 х 70 мм, не более 1600 х 850 х 80 мм. | 5 |
| 4 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневый матрац состоит из воздушных ячеек. Противопролежневый матрац обеспечивает плавное изменение давления на поверхность тела лежачего пациента. Создаваемый им эффект непрерывного массажа нормализует кровообращение и предотвращает появление пролежней. В ячеистых матрацах отделения наполняются переменно, поочередно. Регулировка давления в зависимости от веса пациента. Бесшумное накачивающее устройство. В комплект поставки входят: - матрац противопролежневый; - трубка соединительная; - компрессор (насос воздушный); - ремкомплект (заплата ПВХ 2 шт., клей 1 шт.); - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 110 кг. Размер матраца: не менее 1800 х 800 х 60 мм, не более 2100 х 1000 х 90 мм. | 100 |
| 5 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Подушка изготовлена из вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы. В комплект поставки входят: - подушка противопролежневая; - чехол (водостойкий, съемный); - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 120 кг. Размер изделия: не менее 400 х 400 х 40 мм, не более 400 х 400 х 60 мм. | 30 |
| 6 | Противопролежневая подушка гелевая | Наполняемость подушек: гель. В комплект поставки входят: - подушка противопролежневая; - чехол (водостойкий, съемный); - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 120 кг. Размер товара: не менее 400 х 400 х 40 мм, не более 450 х 400 х 60 мм. | 40 |
| 7 | Противопролежневая подушка (воздушная) | Наполняемость подушек: воздух. Подушка имеет взаимосвязанную ячеистую или трубчатую структуру. В комплект поставки входят: - подушка противопролежневая; - паспорт на русском языке. | Допустимая нагрузка: не менее 120 кг. Размер товара: не менее 400 х 400 х 40 мм, не более 460 х 410 х 64 мм. | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 295 |

Требования к поставляемому товару:

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Противопролежневые матрацы и подушки в качестве технического средства реабилитации предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

ГОСТ 30324.0.4-2002 (МЭК 60601-1-4:1996). Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1313-ст)

ГОСТ 30324.35-2002 (МЭК 60601-2-35:1996). Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1317-ст)

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.02.2014 N 45-ст)

ГОСТ IEC 60601-1-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 1323-ст).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г.  № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность;

-простота пользования.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты выдачи товара получателю и подписания поставщиком и получателем Акта приема-передачи Товара.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Каждый товар должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару, предохраняющую его от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара в пределах границ Удмуртской Республики право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания; фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт оплаты доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Поставка товара Получателям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, осуществляется по месту жительства Получателя.

Срок поставки товара до Получателя:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара до 10 декабря 2021 года, включительно.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.