**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году: протезами плеча и предплечья.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Шифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |
| **Протез плеча косметический**  **ПР4-39** | Протез плеча косметический изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.  Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;  Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;  Кисть протеза плеча косметического с армирующей сеткой.  Узел плеча модульный, с локтевым шарниром, бесступенчатой фиксацией, пассивной ротацией плеча и предплечья;  С косметической облицовкой;  Без вкладыша в гильзу;  Крепление протеза за счет формы приемной гильзы и с использованием бандажа через здоровое плечо;  Тип протеза постоянный.  Материал приемной гильзы слоистый пластик;  Количество примерочных гильз - одна;  Материал армирующей сетки - нейлон ;  Материал оболочки кисти - силикон ;  Гарантийный срок – 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям:  ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез предплечья косметический** | Протез предплечья косметический изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.  Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;  Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;  Кисть: косметическая или пассивная искусственная с косметической оболочкой по назначению врача-ортопеда.  Вкладыш в гильзу из термопластичного материала или аналога с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша - по назначению врача-ортопеда.  Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы с использованием синтетических полуфабрикатов (или аналогов с безаллергенными свойствами материала) или за счет индивидуального крепления по назначению врача-ортопеда  Без ротационного кольца;  Тип протеза постоянный.  Материал приемной гильзы - слоистый пластик;  Количество примерочных гильз –одна.  Гарантийный срок – 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям:  ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез плеча рабочий** | Протез плеча рабочий. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик  Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть отсутствует. Узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Комплект рабочих насадок. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов.  Тип протеза по назначению постоянный.  Масса протеза: 0,8; 0,81; 0,82; 0,83; 0,84; 0,85; 0,86; 0,87; 0,88; 0,89; 0,9; 0,91; 0,92 кг.  Гарантийный срок – 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям:  ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез предплечья рабочий** | Протез предплечья рабочий изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.  Приемная гильза, изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего;  Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;  Кисть отсутствует;  Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья;  Комплект рабочих насадок;  Протез предплечья рабочий без косметической облицовки;  Вкладыш в гильзу из термопластичного материала или аналога с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша - по назначению врача-ортопеда.  Без ротационного кольца;  Система управления сохранившейся рукой или противоупором по назначению врача ортопеда;  Тип протеза постоянный.  Материал приемной гильзы - слоистый пластик;  Количество примерочных гильз – одна;  Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных материалов.  Гарантийный срок – 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям:  ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез плеча активный (тяговый)** | Протез плеча активный (тяговый)  изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.  Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;  Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;  Кисть с гибкой тягой каркасной, с активным схватом без ротации;  С косметической оболочкой;  Локтевой узел эндоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча с контролируемым опусканием плеча;  Протез комплектуется вкладышем в гильзу из мягкого термопластичного материала;  Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов;  Тип протеза по назначению постоянный.  Материал приемной гильзы слоистый пластик;  Количество примерочных гильз – одна;  Материал косметической оболочки –пластизоль;  Пассивная фиксация локтевого сустава - в 7-ми положениях  Гарантийный срок – 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям:  ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез предплечья активный тяговый** | Протез предплечья активный (тяговый) изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.  Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;  Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;  Системная каркасная кисть гибкой тягой;  Шарнир кистевой шаровой фиксацией;  Без косметической облицовки;  Соединительный элемент-диск с рабочей цапфой для присоединения кисти;  С вкладышем, без вкладыша в гильзу по назначению врача ортопеда.  Крепление протеза за счет формы приемной гильзы и с использованием бандажа через плечо  Тип протеза постоянный.  Материал приемной гильзы слоистый пластик;  Количество примерочных гильз – одна;  Материал косметической оболочки кисти - силикон.  Гарантийный срок – 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям:  ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |

**3. Источник финансирования заказа**: средства Фонда социального страхования РФ.

**7.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Томской области, либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в Томской области. Передача Получателям Изделия осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 ноября 2021.