Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам протезов

| Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протез плеча косметический | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластичный материал на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопластика. Крепление на пациенте должно быть при помощи бандажа. Пассивный локтевой шарнир должен быть с ручной фиксацией локтя в 13 различных положениях с шагом в 8 градусов. Пассивная ротация кисти. Кисть искусственная силиконовая должна быть максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти, детализированные вены, рельефы, костные выступы. Индивидуально подбираемый под пациента цвет кожных покровов. | 1 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластичный материал на основе акриловых смол. Кисть искусственная должна быть с заложенной функцией схвата приводимой в действие путем натяжения тянок усеченной конечностью или здоровой рукой. Пассивная ротация кисти. Косметическая оболочка кисти должна быть из ПВХ, с возможностью удаления загрязнений, максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти. Индивидуально подбираемый под пациента цвет кожных покровов. Крепление на пациенте за счет формы приемной гильзы с дополнительным креплением - бандажом. | 1 |
| Протез предплечья рабочий | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластичный материал на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте за счет формы приемной гильзы. Без искусственной кисти. Протез должен быть укомплектован специализированными рабочими насадками в количестве 7 штук (насадка держателя крюка, насадка держателя рожка для обуви, насадка держателя бритвы безопасной, насадка держателя ножниц, насадка держателя утюга, чайника, сковородки, насадка держателя приспособления для затачивания ножей, насадка держателя мотоцикла, велосипеда) с целью компенсации утраченных функций усеченной конечности. | 1 |

Протезы должны соответствовать требованиям: Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 разд.4 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования». ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация».

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепления изделия не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Выполняемые работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов.

В случае необходимости проведения медицинских мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранения косметических дефектов верхних и нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей, у Исполнителя (соисполнителя) обязательно наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

При необходимости отправка протезов к месту нахождения застрахованных лиц должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке».  Упаковка протезов конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требование к результатам работ

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Срок пользования протезом должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107 н.

Гарантийный срок на протезы конечностей устанавливается со дня выдачи готового Изделия в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: Производить замеры для изготовления Изделия по месту жительства Получателя или по согласованию с Получателем на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателю на территории Республики Крым или по месту жительства Получателя на основании Направления, не позднее 30.10.2021 года.