Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения

государственного контракта на поставку инвалидам в 2021 году кресел-колясок

НМЦК 1305133,33

Кол-во: 17 шт.

ОКПД 30.92.20.000

ИКЗ 211100102181610010100101360013092323

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски. - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Гарантийный срок: Не менее 24 месяцев. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Территория Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Поставка товара получателям в соответствии с Календарным планом в 5-дневный срок с даты заключения Контракта. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "25" декабря 2021 года. |  |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | Состоит из двух частей: рамы и посадочного сиденья. Опорная рама регулируется по высоте с помощью педали, расположенной на основании рамы. - опорная рама установлена на четырех самоориентируемых колесах; - колеса передние и задние цельнолитые; - тормоза: раздельные для каждого колеса. Функциональные характеристики: - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса; - сидение с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему. -кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с регулировкой высоты 160-220 мм подлокотники, с мягкой накладкой, регулируемой по горизонтали не более чем на 5 см- - длина мягкой накладки 19 см, ширина 4 см Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 270 мм до 370 мм или более широком диапазоне. Высота спинки должна регулироваться в диапазоне от 470 мм до 550 мм (в зависимости от роста ребенка) или более широком диапазоне. Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 270 мм до 310 мм. или более широком диапазоне. высота сидения от пола – не менее 46см. не более 58 см. - съёмный столик трёхточечный ремень безопасности и поясной ремень. подголовник Вес коляски – не более 20 кг. Ширина коляски – не более 600 мм. Длина коляски - не более 1200 мм Диаметр передних колес – не менее 75 мм. Диаметр задних колес – не менее 75 мм. Максимальная нагрузка – не более 50 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, барьер, приставной столик, клин-абдуктор, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | - складная облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика. - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье должно быть регулируемое по ширине и глубине - сиденье должно быть регулируемое по углу наклона в диапазоне от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье должны быть регулируемые по ширине. - спинка регулируется по углу наклона в 4х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка должна быть регулируемая по высоте, - подголовник с боковыми упорами для головы, должен быть регулируемый по высоте. - боковые фиксаторы для тела, должны быть регулируемые по ширине. - передние и задние колёса должны быть литые, - вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - быстросъёмные задние колёса, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты не менее чем на 10 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - ручка для сопровождающего должна быть регулируемая по высоте. Комплектация: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, - столик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 120 см, - высота коляски – не более 120 см, - ширина сиденья регулируемая в диапазоне от 25 до 40 см. или более широком диапазоне, - глубина сиденья регулируемая в диапазоне от 27 до 35 см. или более широком диапазоне, - высота спинки регулируемая в диапазоне от 46 до 61 см. или более широком диапазоне, - высота подлокотников регулируемая в диапазоне от 16 до 23 см. или более широком диапазоне, - диаметр передних колес – не менее 22 см, - диаметр задних колес – не менее 27 см, - вес коляски – не более 22 кг, - максимальная нагрузка – не более 60 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 3 |
| 3. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика. - высококачественная синтетическая обивка, - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси в диапазоне от 20 до 60 градусов, - передние и задние колёса должны быть литые, -сдвоенные задние быстросъемные колёса. - амортизация задних колёс, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты не менее чем на 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте - ручки для сопровождающего лица. Комплектация: - барьер - подголовник - клин-абдуктор - пятиточечный ремень безопасности - поясничный валик - столик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 118 см, - высота коляски – не более 114 см, - ширина сиденья – не более 35 см - глубина сиденья – не более 32 см, - высота спинки – не более 54 см, - диаметр передних колес – не менее 18 см, - диаметр задних колес – не менее 22 см, - вес коляски – не более 17 кг, - максимальная нагрузка – не более 50 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 1 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика. - высококачественная синтетическая обивка, - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси в диапазоне от 20 до 60 градусов, - передние и задние колёса должны быть литые, - амортизация задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - единый стояночный тормоз задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - регулировка угла наклона сидения не менее чем в 3х положениях. - возможность увеличения глубины сидения не менее чем на 9 см. - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты не менее чем на 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте не менее чем на 12 см. - ручки для сопровождающего Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, Размеры коляски: - ширина коляски – не более 62 см, - длина коляски – не более 113 см, - высота коляски – не более 125 см, - ширина сиденья регулируемая в диапазоне от 28до 40 см. или более широком диапазоне - глубина сиденья регулируемая в диапазоне от 35 до 44 см. или более широком диапазоне - высота спинки регулируемая в диапазоне от 68 до 73 см. или более широком диапазоне - диаметр передних колес не более 19 см, - диаметр задних колес –25 см, - вес коляски –не более 20 кг, - максимальная нагрузка не более 65 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 2 |
| 5. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | - складная облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика. - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье должно быть регулируемое по ширине и глубине - сиденье должно быть регулируемое по углу наклона в диапазоне от - 5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье должны быть регулируемые по ширине. - спинка регулируется по углу наклона в 4х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка должна быть регулируемая по высоте, - подголовник с боковыми упорами для головы, должен быть регулируемый по высоте. - боковые фиксаторы для тела, должны быть регулируемые по ширине. - передние и задние колёса должны быть пневматические, - вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - быстросъёмные задние колёса, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты не менее чем на 10 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - ручка для сопровождающего должна быть регулируемая по высоте. Комплектация: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком, - корзина для вещей, - дождевик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 120 см, - высота коляски – не более 120 см, - ширина сиденья регулируемая в диапазоне от 25 до 40 см. или более широком диапазоне, - глубина сиденья регулируемая в диапазоне от 27 до 35 см. или более широком диапазоне, - высота спинки регулируемая в диапазоне от 46 до 61 см. или более широком диапазоне, - высота подлокотников регулируемая в диапазоне от 16 до 23 см. или более широком диапазоне, - диаметр передних колес – не менее 22 см, - диаметр задних колес – не менее 27 см, - вес коляски – не более 22 кг, - максимальная нагрузка – не более 50 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 4 |
| 6. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | Функциональные характеристики: - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика. - высококачественная синтетическая обивка, - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси в диапазоне от 20 до 60 градусов, - передние и задние колёса должны быть пневматические, -сдвоенные задние быстросъемные колёса. - амортизация задних колёс, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты не менее чем на 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте - ручки для сопровождающего лица. Комплектация: - барьер - подголовник - клин-абдуктор - пятиточечный ремень безопасности - поясничный валик, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком, - корзина для вещей, - дождевик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 118 см, - высота коляски – не более 114 см, - ширина сиденья – не более 35 см - глубина сиденья – не более 31 см, - высота спинки – не более 54 см, - диаметр передних колес – не более 20 см, - диаметр задних колес – не более 24 см, - вес коляски – не более 17 кг, - максимальная нагрузка – не более 50 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 3 |
| 7. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения (__________)* | Характеристики: - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика. - высококачественная синтетическая обивка, - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси в диапазоне от 20 до 60 градусов, - передние и задние колёса должны быть пневматические, - амортизация задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - регулировка угла наклона сидения не менее чем в 3х положениях. - возможность увеличения глубины сидения не менее чем на 5 см. - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты не менее чем на 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте не менее чем на 12 см. - ручки для сопровождающего Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком, - корзина для вещей, - дождевик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 62 см, - длина коляски – не более 113 см, - высота коляски –не более 123 см, - ширина сиденья регулируемая в диапазоне от 28 до 40 см. или более широком диапазоне, - глубина сиденья регулируемая в диапазоне от 35 до 44 см. или более широком диапазоне, - высота спинки регулируемая в диапазоне от 68 до 73 см. или более широком диапазоне, - диаметр передних колес – не более 19 см, - диаметр задних колес –2 не более 5 см, - вес коляски –не более 20 кг, - максимальная нагрузка – не более 65 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 3 |
|  | Итого: |  | 17 |