Техническое задание на поставку технических средств реабилитации – кресло-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторных батарей к ним в 2021 году

Наименование товара

Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней.

Требования к функциональным характеристикам товара

Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, проводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием.

Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED-индикаторов показывающими уровень заряда аккумуляторных батарей или аналогом.

При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме.

Требования к качеству и безопасности товара

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара (при наличии) либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к месту и условиям поставки товара

Место поставки:

Оренбургская область. Поставка осуществляется:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Поставщик должен при передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Поставка Товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара до 10.12.2021г.

Требования к сроку и (или) объему предоставленные гарантий качества товара

Кресло-коляска имеет гарантийный срок 12 месяцев с момента передачи ее получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока не является основанием отклонения заявки участника закупки).

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Требования к маркировке, комплектации, упаковке товара

На кресле-коляске имеется маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Документация, предоставляемая изготовителем кресла-коляски, выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресла-коляски и (или) руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время транспортирования и хранения.

| Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД2 | Наименование и номер вида технического средства реабилитации по Классификации | Требования к техническим характеристикам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-04-01-Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторных батарей к ней | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, проводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16. Кресло-коляска должна управлять при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED-индикаторов показывающими уровень заряда аккумуляторных батарей или аналогом. При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. Технические характеристики Ширина сиденья – 40,5 см+/- 1 см, 42,5 см +/- 1 см; 45 см+/- 1 см.; 47,5 см+/- 1 см.; 50 см+/- 1 см.; 55 см+/- 1 см. и поставляется в 6 типоразмерах. Глубина сиденья - не более 52 см; Габаритная ширина коляски не менее 55 см и не более 73 см; Угол наклона основания сиденья должен быть не менее 2градусов и не более 6 градусов; Максимальная скорость не менее 8 км/ч; Запас хода не менее 30 км; Грузоподъемность не менее 125 кг; Вес кресла-коляски не более 70 кг; Мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор-колес не менее 125 Вт каждый. Пульт управления должен иметь возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. Кронштейн, на котором установлен пульт управления, должен иметь регулировку по длине относительно подлокотника. Пульт управления должен иметь возможность программирования всех параметров. Рама кресла-коляски: -должна быть изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий; -должна складываться с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров вертикальном направлении. Спинка кресла-коляски: -должна иметь ремни натяжения; - иметь съемную распорку жестокости. Сидение кресла-коляски -должно быть выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой, должно быть усиленно нейлоновыми ремнями. Подлокотники кресла-коляски должны быть: -съемные или откидные; - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32 см; -должны быть оснащены защитными щитками; - на боковых поверхностях подлокотников должны быть светоотражающие элементы. Накладки подлокотников кресла-коляски -должны быть из вспененного полиуретана. Подножки кресла-коляски должны быть: -быстросъемные; -поворотные; -регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), не менее 350 мм и не более 550 мм. Опоры для стоп должны быть: -откидные; - регулируемые по углу наклона; - оснащены упором для пятки. Задние и передние колеса должны иметь: -пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. -диски переднего и заднего колеса должны быть сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава; -вилки передних колес должны быть изготовлены из прочной стали и иметь регулировку по высоте не менее чем в 2-х положениях. Кресло-коляска должна иметь два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 33 А/ч, 12 V или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 17 А/ч, 12V, оснащенную мотор-колесами. Аккумуляторы должны находится в пластиковом, легко съемном боксе, оборудованном ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. Кресло-коляска должна быть укомплектована: -фиксирующими ремнем для туловища; -набором с инструментами; -зарядным устройством; -противпролежневой подушкой; -антиопрокидывателями (антиопрокидыватели должны быть съемные без каких-либо инструментов). Маркировка кресла-коляски должна содержать: -наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); -дату выпуска (месяц, год); -артикул модификации кресла-коляски; -серийный номер данного кресла-коляски; -рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски с электроприводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов: -государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. № 1169 (М.:ИПК Издательство стандартов,1996); -национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. № 934-ст «Об утверждении национального стандарта» (М.:Стандартинформ,2014); -национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015»Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядным устройствами», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015г. № 2176-ст «Об утверждении национального стандарта» (М.:Стандартинформ,2016); -национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла- коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015г. № 2177-ст «Об утверждении национального стандарта» (М.:Стандартинформ,2016). | 10 |