**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка кресла-коляски для обеспечения застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастных случаев на производстве с электроприводом в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб.[[1]](#footnote-1) | Стоимость позиции, руб.[[2]](#footnote-2) |
| 1. | **Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная** | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная должна соответствовать следующим характеристикам:  -вертикализатор, индивидуальная электрорегулировка с помощью многопозиционного пульта с LCD – дисплеем, угла наклона подножек в коленном суставе, угла наклона спинки, высоты сиденья, угла наклона сиденья со смещением центра тяжести,  -ширина сиденья не менее 40 см. но не более 42 см,  -глубина сиденья не менее 38 см. но не более 46 см,  -общая ширина коляски не более 65 см,  общая длина коляски не более 120 см,  Кресло-коляска должна быть с регулируемыми по высоте и ширине подлокотниками, оснащена пневматическими колесами, иметь ручки для сопровождающего,  ремень для стабилизации корпуса, с дополнительным освещением.  ОБ-80(+/-1) см, вес 57(+/-1) кг. | Шт. | **1** | **2 383 666,67** | **2 383 666,67** |
| ИТОГО: | | | | **1** |  | **2 383 666,67** |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Кресло-коляска должна быть предназначена для людей с ограниченными возможностями передвижения в помещениях и на улице, по дорогам с твердым покрытием, приводится в движение при помощи электропривода, и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе.

Кресло-коляска должна управляться при помощи многопозиционного пульта с LCD-дисплеем; иметь регулятор скорости; дисплей, показывающий уровень заряда энергоблока, кнопку для подачи звукового сигнала.

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-коляска должна иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресло-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресло-коляски;

- серийный номер данного кресло-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресло-коляска с электроприводом, предназначенная для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата соответствуют требованиям следующих стандартов:

Кресло-коляска должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012, ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015.

Кресло-коляска должна быть новой (не находившаяся ранее в эксплуатации, не восстановлена и не прошедшая ремонт), свободна от прав третьих лиц.

В комплект кресла-коляски входят: эксплуатационная документация, инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, гарантийные талоны, дающие право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски, предоставляемый Поставщиком, не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресла-коляски во время гарантийного срока (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящие в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Краснодарском крае (возможно привлечение соисполнителей).

Срок пользования кресло-коляской равен сроку, установленному приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Требования к поставке товаров**

Место поставки товара: Российская Федерация, Краснодарский край, по месту фактического проживания Получателя.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю на основании направления. Срок поставки Товара не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поступления заявки филиала № 3 Заказчика, но не позднее 30.11.2021. В течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Контракта на складе Поставщика, расположенного на территории Краснодарского края должно быть 100% от общего количества Товара.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)