Поставка слуховых аппаратов с целью обеспечения инвалидов.

1. Наименование товара

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

2. Требования к безопасности Товара

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.

3. Требования к упаковке Товара

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи товара получателю.

Срок действия гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

Поставщик несет все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара на протяжении всего гарантийного срока.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации на качественные на основании соответствующего акта, претензии инвалида, либо Заказчика.

При передаче инвалиду слухового аппарата должен производиться инструктаж по пользованию слуховым аппаратом.

5. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара

Комплектность поставки слухового аппарата: 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания (для цифровых слуховых аппаратов), 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Таблица№ 1

| № п/п | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не более 142 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 80 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 4,5 кГц (указать конкретное значение). Количество программ прослушивания не менее 2 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 2 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Не менее 2-х триммеров для настройки (указать конкретное значение). Регулировки с помощью триммеров: -тембра низких частот; -АРУ. | 30 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 79 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Тип обработки цифрового сигнала: бесканальный. Должны быть следующие функции: Адаптивное шумоподавление. Адаптивное подавление обратной акустической связи. Автоматическая настройка параметров работы СА в зависимости от окружающей акустической обстановки. Подавление шума ветра. Регистрация данных о режимах работы СА. Звуковое сопровождение режимов работы. Режим телефонной катушки или катушка индуктивности. Кнопка переключения программ прослушивания. Оперативный регулятор громкости. | 22 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ ((указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 78 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 6 кГц (указать конкретный диапазон). Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 16 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Возможность выбора нелинейного алгоритма настройки DSEsp, NAL, DSL. Возможность выбора линейного алгоритма настройки DSElin, NAL-RP. Адаптивная направленность. Шумоподавление. Подавление обратной связи. Телефонная катушка. Бинауральная координация. Возможность подключения FM-систем. Память (мониторинг). Регулятор громкости с функцией заглушения. Программа автотелефона. | 10 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 70 и не более 75 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 16 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Адаптивная направленность. Адаптивное шумоподавление. Автоматическая программа переключения в режим телефона. Кнопка переключения программ. | 142 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 127 и не более 132 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 60 и не более 65 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,5 кГц (указать конкретный диапазон). Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 4 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Шумоподавление Динамическое подавление обратной связи. Телефонная катушка. In-situ аудиометрия. | 142 |
| 6 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 65 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). Количество программ прослушивания не менее 2 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 2 (указать конкретное значение). Должны быть следующие регулировки: Регулировка ТНЧ. Регулировка АРУ. | 32 |
| 7 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 123 и не более 127 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 60 и не более 65 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 6,0 кГц (указать конкретный диапазон). Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 16 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Адаптивная направленность. Адаптивное шумоподавление. Автоматическая программа переключения в режим телефона. Кнопка переключения программ. | 4 |
| 8 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 123 и не более 127 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 60 и не более 65 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,5 кГц (указать конкретный диапазон). Количество программ прослушивания не менее 2 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 4 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Регулятор громкости. Индикатор переключения программ (программируемый). Изменяемая частота разделения каналов. Адаптивное подавление обратной связи. Шумоподавление. Телефонная катушка. Индикатор разряда батарейки. | 4 |
| 9 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 78 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,2 и не менее 6,5 кГц (указать конкретный диапазон) Должны быть следующие регулировки: Регулировка ТНЧ Регулировка АРУ | 7 |
| 10 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 135 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 65 и не более 70 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не более 0,1 и не менее 6,0 кГц (указать конкретный диапазон). Должны быть следующие регулировки: Регулировка ТНЧ Регулировка АРУ | 4 |
| Итого: | 397 |

Дополнительная информация

Необходимо наличие: регистрационных удостоверений.

Место поставки: в пределах административных границ Тамбовской области по выбору получателя по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи, организованных поставщиком.

Срок поставки товара в Тамбовскую область в 2 этапа:

- в течение 4 календарных дней с даты подписания государственного контракта не менее 50% количества Товара,

- до 15 октября 2021 года оставшееся количество Товара.

Срок поставки Товара получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей до «15» декабря 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.