**Техническое задание**

на поставку инвалиду слухового аппарата костной проводимости

ОКПД2 – 26.60.14.120

НМЦК 1060000,00 руб.

ИКЗ 211100102181610010100101600012660323

Количество – 2 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во(шт.) |
| 1 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»Страна происхождения | - Полностью программируемый звуковой процессор- Способ обработки сигнала - цифровой- Способ настройки- цифровой- Количество каналов цифровой обработки звукового сигнала, не менее 15;- Количество программ прослушивания, не менее 4;- Кнопка переключения программ- наличие;- Регулятор громкости- наличие;- Частотный диапазон, Гц, в диапазоне не более 125 не менее 8000;- Максимальный выходной уровень силы при ВУЗД90, дБ, не менее 128;- Гармонические искажения, %, не более 3;- Уровень собственных шумов, дБ, не более 26;- Задержка при обработке и передаче сигнала, мс, не более 6;-Система динамического подавления обратной связи – наличие;- Автоматическая система шумоподавления –наличие;- Запирающийся батарейный отсек – наличие;- Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) - наличие;- Специализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования - наличие;- Головной бандаж мягкий - наличие. | 2 |
|  |  |  | 2 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалида.

**Требования к товару:**

Упаковка слуховых аппаратов с ушными вкладышами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и деклараций о соответствии на ТСР.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида. Обязательно наличие гарантийных талонов или иных документов, дающих Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара, с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателю согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателю в течение 1 рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Территория Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых изделий.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" декабря 2021 года.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "24" декабря 2021 года.