**Техническое задание**

на поставку инвалиду слухового аппарата костной проводимости

ОКПД2 – 26.60.14.120

НМЦК 1060000,00 руб.

ИКЗ 211100102181610010100101600012660323

Количество – 2 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во  (шт.) |
| 1 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения | - Полностью программируемый звуковой процессор  - Способ обработки сигнала - цифровой  - Способ настройки- цифровой  - Количество каналов цифровой обработки звукового сигнала, не менее 15;  - Количество программ прослушивания, не менее 4;  - Кнопка переключения программ- наличие;  - Регулятор громкости- наличие;  - Частотный диапазон, Гц, в диапазоне не более 125 не менее 8000;  - Максимальный выходной уровень силы при ВУЗД90, дБ, не менее 128;  - Гармонические искажения, %, не более 3;  - Уровень собственных шумов, дБ, не более 26;  - Задержка при обработке и передаче сигнала, мс, не более 6;  -Система динамического подавления обратной связи – наличие;  - Автоматическая система шумоподавления –наличие;  - Запирающийся батарейный отсек – наличие;  - Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) - наличие;  - Специализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования - наличие;  - Головной бандаж мягкий - наличие. | 2 |
|  |  |  | 2 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалида.

**Требования к товару:**

Упаковка слуховых аппаратов с ушными вкладышами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и деклараций о соответствии на ТСР.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида. Обязательно наличие гарантийных талонов или иных документов, дающих Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара, с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателю согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=FB3070C4D2BA51FB9CE8EA161B91F455CD359D0B31742DFE1D23226A83629895BD2164705F659DD00557E6A840r7aDG) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателю в течение 1 рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Территория Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых изделий.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" декабря 2021 года.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "24" декабря 2021 года.